## Legenda
Číselník kategorií a cenových hladin zdravotnické techniky
Číselník kategorií ZT je zpracován na základě metodického materiálu (Metodika kategorizace ZT: http://www.uzis.cz/system/files/u44/Metodika_ZT.pdf). V rámci popisu konceptuálního datového modelu pro kategorizaci ZT je odkazováno na GMDN a normu ČSN EN ISO 15225:2010 Nomenclature — Specification for a nomenclature system for medical devices for the purpose of regulatory data exchange (Nomenklatura – Specifikace systému nomenklatury zdravotnických prostředků pro účely výměny správních dat). Tato norma popisuje kritéria vhodná pro celý rozsah systému managementu kvality a struktury dat nomenklatury ZP.
Verze | 2018-02-01 | Datum | 2018-04-16
Zpracoval | Jméno: | Ing. Kristýna Matušková
| Oddělení: | Klinických klasifikací DRG ÚZIS ČR
Struktura číselníku ZT
Detailní popis struktury datového modelu kategorizačního stromu je blíže specifikován v Metodice Kategorizace ZT (verze 1.02), přičemž současná verze číselníku využívá k popisu uvedených položek ZT povinných 12 atributů. Zbylých 8 atributů, pro verzi 1.2 číselníku nepovinných, bude dle odkazu na metodický materiál kategorizace, v rámci kultivace číselníku, doplňováno v následujících verzích.
Význam povinně užívaných atributů číselníku (verze 1.2)
ID | Identifikační kód položky v závislosti na datu vložení.
Pořadí | Číslované pořadí položky napříč číselníkem.
Kód | Numerická, případně alfanumerická sekvence s obsahovou identifikací konkrétní položky. Kód je vždy opatřen počátečním znakem oddílu ZT (D - diagnostické, T - Terapeutické, P - pomocné, O - Ostatní), poslední sekvence dvou znaků určuje rozlišení dané skupiny ZT do příslušné hladiny.
Název | Označení jednoznačně definující konkrétní generickou skupinu ZT.
Technické parametry/příznaky | Klíčové příznaky či jejich soubor charakterizující danou skupinu ZT.
Časová informace vztažená ke změně obsahu technické části kategorizace | Jednotlivé položky kategorizace ZT musí být doplněny informací o datu poslední aktualizace z důvodu mapování při následných změnách.
Hladina | Označení jednoznačně definující konkrétní hladinu ZT odpovídající zařazovacím krotériím skupiny ZT. Přiřazená hladina reprezentuje splnění požadovaného minima pro zajištění kvality a minimální bezpečnosti pro pacienta, ale i zdravotnický personál při poskytování zdravotních služeb. Uspořádání hladin je vzestupné, přičemž H1 reprezentuje skupiny ZT v základní technické výbavě.
Zařazovací kritéria | Vymezení rozsahu hodnot parametru pro zařazení do konkrétní hladiny.
Cena obvyklá (bez DPH) | Cena, za kterou by bylo možné oceňovaný přístroj nakoupit či prodat v podmínkách otevřeného trhu v rozhodné době a místě. Stanoveno na základě expertního odhadu.
Časová informace vztažená ke změně obsahu části oceňování kategorizace | Atribut poukazující na aktuálnost a závaznost položky vyjádřen v časových jednotkách.
Kvalitativní kategorie ceny | Označení položky ZT, které nabývá významu od 0 do x - stanoveno na základě číselníku zdrojů dat, přičemž množství využitých zdrojů dat není nijak limitováno (umožněna kombinace zdrojů dat).
Komentář | Poznámky, vysvětlivky vztažené ke konkrétní entitě číselníku.
Význam nepovinně užívaných atributů číselníku (verze 1.2)
Kategorie | Základní kategorie pro zařazení konkrétní ZT představuje nejvyšší úroveň dat. Dochází zde k rozdělení ZT, jakožto dostupného produktu na tuzemském trhu do skupin na základě určeného účelu použití (aplikace ZT), společné technologie, případně jinak zvolené společné charakteristiky ZT. Dle ČSN EN ISO 15225:2010 jsou identifikovány jednotlivé ZP na základě kódů přidělených v celkem 20 kategoriích (viz Tabulka 1 uvedena na konci legendy). Struktura kategorizace ZT umožňuje zařazení konkrétní skupiny ZT do jedné či více kategorií, dále také rozšíření o nově definované kategorie zahrnující progresivní skupiny ZT.
Kolektivní termíny | Jedná se o termíny používané k agregaci ZT vykazující společný rys v rámci kategorizace. Kolektivním termínem může být např. název konkrétní přístrojové techniky (RTG systém), atribut přístroje (digitální) apod. Kolektivní termíny jsou užívané z důvodu vytvoření hierarchické struktury kategorizace.
Kód nadřazené skupiny | Jednoznačná identifikace informační entity. Numerická, případně alfanumerická sekvence, která jednoznačně identifikuje nadřazenou skupinu.
Synonymum | Ekvivalentní termín/ny vztažený/né k preferovanému termínu
Definice | Jednoznačné určení významu konkrétní ZT, vztaženého k preferovanému termínu. Jedná se o detailnější popis ZT, např. dle oblasti působení (určený účel použití ZT).
Životnost - účetní | Životnost ZT je stanovena na základě zařazení ZT do příslušné daňové odpisové skupiny
Bezpečnostně technická kontrola (BTK) | Periodická kontrola, prováděná v časových intervalech v souladu s návodem k použití, pokyny a instrukcemi výrobců dané ZT. V rámci datového modelu se jedná o evidenci časového údaje prováděných BTK
Náklady na servis | Náklady spojené se servisem prováděným v plánovaných intervalech. Zahrnuje kompletní udržování přístroje/zařízení v provozuschopném stavu, včetně provádění oprav, dodávání náhradních dílů a testování bezpečnosti a výkonu přístroje, které zároveň splňuje zákonné požadavky na ZP (ZT).
Tabulka 1: Kategorizace ZP dle ČSN EN ISO 15225:2010
| Kategorie | Popis
| 1 | Aktivní implantabilní ZP
| 2 | Anestetické a respirační ZP
| 3 | Dentální ZP
| 4 | Elektromechanické ZP
| 5 | Nemocniční hardware
| 6 | In vitro diagnostické ZP
| 7 | Neaktivní implantabilní ZP
| 8 | Oftalmologické a optické ZP
| 9 | ZP pro opakované použití
| 10 | Jednorázové ZP
| 11 | Kompenzační pomůcky pro osoby se zdravotním postižením
| 12 | Diagnostické a terapeutické ZP - radiační
| 13 | ZP pro komplementární terapii
| 14 | Biologicky odvozené ZP
| 15 | Produkty ZZ a adaptabilní
| 16 | Laboratorní zařízení
| 17 | Zdravotnický software
| 18 | volné
| 19 | volné
| 20 | volné

## Kat_strom
ID | Pořadí | Kód | Název | Technické parametry/příznaky | Časová informace vztažená ke změně obsahu technické části kategorizace | Hladina | Zařazovací kritéria | Cena obvyklá (bez DPH) | Časová informace vztažená ke změně obsahu části oceňování kategorizace | Kvalitativní kategorie ceny | Komentář
1 | 1 | D | Diagnostické |  | 2016-11-23 |  |  |  | 2016-11-23
2 | 2 | D.1. | Zobrazovací přístroje |  | 2016-11-23 |  |  |  | 2016-11-23
3 | 3 | D.1.1. | Rentgenové přístroje |  | 2016-11-23 |  |  |  | 2016-11-23
4 | 4 | D.1.1.1. | Rentgenové přístroje skiagrafické |  | 2016-11-23 |  |  |  | 2016-11-23
1193 | 5 | D.1.1.1.1. | Rentgenové přístroje skiagrafické mobilní |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
5 | 6 | D.1.1.1.1.H1. | Mobilní skiagrafický rentgenový přístroj | parametry generátoru - výkon, expoziční čas, technologie získávání obrazu, konstrukční parametry - motorizace pojezdu | 2016-11-23 | Hladina 1 | výkon < 15kW, expoziční čas > 4ms, kazetový provoz | 680000 | 2016-11-23 | 4.5
6 | 7 | D.1.1.1.1.H2. | Mobilní skiagrafický rentgenový přístroj | parametry generátoru - výkon, expoziční čas, technologie získávání obrazu, konstrukční parametry - motorizace pojezdu | 2016-11-23 | Hladina 2 | přímá digitalizace, rozlišení detektoru do 7MPx, velikost pixelu max. 150μm, postprocessing | 2200000 | 2016-11-23 | 4.5
7 | 8 | D.1.1.1.1.H3. | Mobilní skiagrafický rentgenový přístroj | parametry generátoru - výkon, expoziční čas, technologie získávání obrazu, konstrukční parametry - motorizace pojezdu | 2016-11-23 | Hladina 3 | motorizace, vícedetektorové řešení | 2750000 | 2016-11-23 | 4.5
1202 | 9 | D.1.1.1.2. | Rentgenové přístroje skiagrafické stacionární |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
8 | 10 | D.1.1.1.2.H1. | Stacionární skiagrafický rentgenový přístroj | parametry generátoru - výkon, expoziční čas, technologie získávání obrazu, velikost snímkované oblasti | 2016-11-23 | Hladina 1 | výkon < 40kW, expoziční čas > 4ms, kazetový provoz (příslušenství: systém na vyvolávání kazet) | 2200000 | 2016-11-23 | 4.5
9 | 11 | D.1.1.1.2.H2. | Stacionární skiagrafický rentgenový přístroj | parametry generátoru - výkon, expoziční čas, technologie získávání obrazu, velikost snímkované oblasti | 2016-11-23 | Hladina 2 | výkon > 40kW, expoziční čas < 4ms, přímá digitalizace: velikost pixelu max. 150μm, velikost snímku do 43x43cm | 4500000 | 2016-11-23 | 4.5
10 | 12 | D.1.1.1.2.H3. | Stacionární skiagrafický rentgenový přístroj | parametry generátoru - výkon, expoziční čas, technologie získávání obrazu, velikost snímkované oblasti | 2016-11-23 | Hladina 3 | přímá digitalizace, možnost skládání snímků, - nebo specializace trauma | 10500000 | 2016-11-23 | 4.5
11 | 13 | D.1.1.2. | Rentgenové přístroje skiaskopicko-skiagrafické, skiaskopické, sklopné stěny |  | 2016-11-23 |  |  |  | 2016-11-23
1194 | 14 | D.1.1.2.1. | Rentgenové přístroje skiaskopicko-skiagrafické |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
12 | 15 | D.1.1.2.1.H3. | Skiaskopicko-skiagrafické mobilní rentgenové zařízení s 3D zobrazením | Nalezen pouze jeden výrobce - cena dle SW vybavení a příslušenství | 2016-11-23 | Hladina 3 | SW vybavení, příslušenství, rotující soustava, zářič - detektor | 28000000 | 2016-11-23 | 4.5
1203 | 16 | D.1.1.2.2. | Rentgenové přístroje skiaskopické |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
13 | 17 | D.1.1.2.2.H1. | Mobilní C-rameno skiaskopického rentgenového přístroje | parametry generátoru, velikost snímače obrazu, tepelná kapacita anody | 2016-11-23 | Hladina 1 | výkon < 2,5kW, zesilovač obrazu do 25cm, funkce LIH (Last Image Hold), tepelná kapacita anody (možná délka prováděného vyšetření) | 1500000 | 2016-11-23 | 4.5
14 | 18 | D.1.1.2.2.H2. | Mobilní C-rameno skiaskopického rentgenového přístroje | parametry generátoru, velikost snímače obrazu, tepelná kapacita anody | 2016-11-23 | Hladina 2 | výkon > 2,5kW, zesilovač obrazu: nad 25 cm nebo detektor < 26*26 cm, tepelná kapacita anody | 2600000 | 2016-11-23 | 4.5
15 | 19 | D.1.1.2.2.H3. | Mobilní C-rameno skiaskopického rentgenového přístroje | parametry generátoru, velikost snímače obrazu, tepelná kapacita anody | 2016-11-23 | Hladina 3 | přímá digitalizace - detektor > 26x26cm, tepelná kapacita anody, nebo i přístroj se zesilovačem obrazu s funkci 3D | 3600000 | 2016-11-23 | 4.5
1195 | 20 | D.1.1.2.3. | Sklopné stěny |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
1196 | 21 | D.1.1.2.3.1. | Sklopné stěny rentgenového skiaskopického přístroje |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
16 | 22 | D.1.1.2.3.1.H1. | Stacionární sklopná stěna skiaskopického rentgenového přístroje | parametry generátoru - výkon, expoziční čas, technologie získávání obrazu, velikost snímkované oblasti, postprocessing | 2016-11-23 | Hladina 1 | výkon < 70kW, analogový zesilovač obrazu, rozlišení obrazu < 1024*1024, tepelná kapacita anody, | 6100000 | 2016-11-23 | 4.5
17 | 23 | D.1.1.2.3.1.H2. | Stacionární sklopná stěna skiaskopického rentgenového přístroje | parametry generátoru - výkon, expoziční čas, technologie získávání obrazu, velikost snímkované oblasti, postprocessing | 2016-11-23 | Hladina 2 | Přímá digitalizace nebo analog.zesilovač obrazu - rozlišení obrazu > 1024*1024, SW pro specializovaná vyšetření | 8800000 | 2016-11-23 | 4.5
18 | 24 | D.1.1.2.3.1.H3. | Stacionární sklopná stěna skiaskopického rentgenového přístroje | parametry generátoru - výkon, expoziční čas, technologie získávání obrazu, velikost snímkované oblasti, postprocessing | 2016-11-23 | Hladina 3 | vybavení pro všechna fluoroskopická vyšetření, DSA | 11500000 | 2016-11-23 | 4.5
1197 | 25 | D.1.1.2.3.2. | Stacionární sklopné stěny rentgenového skiaskopicko-skiagrafického přístroje |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
19 | 26 | D.1.1.3. | Rentgenové přístroje angiografické |  | 2016-11-23 |  |  |  | 2016-11-23
1198 | 27 | D.1.1.3.1. | Rentgenové přístroje angiografické jednoprojekční |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
20 | 28 | D.1.1.3.1.H2. | Jednoprojekční angiografický rentgenový přístroj | výkon generátoru, min. snímkovací frekvence,, SW vybavení, příslušenství | 2016-11-23 | Hladina 2 | výkon ≥ 80kW, snímková frekvence > 4 sn./s, příslušenství: DA + intervenční software, plochý panel min 1200 cm², monitor životních funkcí | 18200000 Kč | 2016-11-23 | 4.5
21 | 29 | D.1.1.3.1.H3. | Jednoprojekční angiografický rentgenový přístroj | výkon generátoru, min. snímkovací frekvence, SW vybavení, příslušenství | 2016-11-23 | Hladina 3 | výkon ≥ 80kW, snímková frekvence min 25 sn./s (kino-mode), Pulsní skiaskopie, detektor: min. 20x20 cm, příslušenství: CathLab rozšířený, FFR myokardu, QCA, LVA | 27800000 Kč | 2016-11-23 | 4.5
1199 | 30 | D.1.1.3.2. | Rentgenové přístroje angiografické dvouprojekční |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
22 | 31 | D.1.1.3.2.H3. | Dvouprojekční angiografický rentgenový přístroj | výkon generátoru, min. snímkovací frekvence, SW vybavení, příslušenství | 2016-11-23 | Hladina 3 | snímková frekvence > 15sn./s, vysoce specializovaný přístroj, vhodný k vyšetřením u dětí a k neurointervenčním výkonům, DA, 3D, rotační ag., další software dle vyš. problematiky (neuro, pediatrie) | 35000000 | 2016-11-23 | 4.5
23 | 32 | D.1.1.4. | Výpočetní tomografy |  | 2016-11-23 |  |  |  | 2016-11-23
24 | 33 | D.1.1.4.1. | Výpočetní tomograf s jedním zářičem |  | 2016-11-23 |  |  |  | 2016-11-23
25 | 34 | D.1.1.4.1.H1. | Výpočetní tomograf s jedním zářičem | parametry generátoru, účel využití - SW, šíře ROI, příslušenství | 2016-11-25 | Hladina 1 | výkon VN generátoru < 70kW, šíře detektorového pole do 64 řad, Přístroj pro všeobecnou diagnostiku, bez možnosti specializovaných vyšetření | 8800000 | 2016-11-25 | 4.5
26 | 35 | D.1.1.4.1.H2. | Výpočetní tomograf s jedním zářičem | parametry generátoru, účel využití - SW, šíře ROI, příslušenství, rychlost rotace rentgenka-detektor | 2016-11-25 | Hladina 2 | výkon VN generátoru > 70kW, šíře detektorového pole do 128 řad Všeobecná diagnostika + kardio nebo + neuro | 18200000 | 2016-11-25 | 4.5
27 | 36 | D.1.1.4.1.H3. | Výpočetní tomograf s jedním zářičem | parametry generátoru, účel využití - SW, šíře ROI, příslušenství, rychlost rotace rentgenka-detektor, počet zdrojů záření, náklon gantry | 2016-11-25 | Hladina 3 | výkon VN generátoru > 100kW, šíře detektorového pole 128 řad a více, čas jedné otáčky rentgenky a detektoru max. 0,35s Všeobecná diagnostika + kardio nebo + neuro | 32000000 Kč u jednozdrojových přístrojů, 49500000 Kč u dvouzdrojových přístrojů | 2016-11-25 | 4.5
1189 | 37 | D.1.1.4.2. | Výpočetní tomograf se dvěma zářiči |  | 2016-11-25 |  |  |  | 2016-11-25
28 | 38 | D.1.1.4.2.H3. | Spektrální tomografiký přístroj (spektrální CT přístroj) | parametry generátoru, účel využití - SW, šíře ROI, příslušenství | 2016-11-25 | Hladina 3 | dual či multienergy CT, spektrální CT, dvouzdrojové CT | 49500000 | 2016-11-25 | 4.5
29 | 39 | D.1.1.4.3. | Výpočetní tomograf mobilní |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
1190 | 40 | D.1.1.4.3.H1. | Přístroj výpočetní tomografie mobilní | parametry generátoru, účel využití - SW, šíře ROI, příslušenství | 2016-11-25 |  | Nedostatek informací | Nenalezeno | 2016-11-25 | x
1200 | 41 | D.1.1.5. | Rentgenové přístroje mamografické |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
31 | 42 | D.1.1.5.H1. | Rentgenový přístroj mamografický | technologie získávání obrazu, účel využití | 2016-11-25 | Hladina 1 | kazetový provoz- příslušenství: čtečka CR kazet, popisovací mamografická stanice | 1300000 | 2016-11-25 | 4.5
32 | 43 | D.1.1.5.H2. | Rentgenový přístroj mamografický | technologie získávání obrazu, účel využití | 2016-11-25 | Hladina 2 | přímá digitalizace | 6000000 | 2016-11-25 | 4.5
33 | 44 | D.1.1.5.H3. | Rentgenový přístroj mamografický | technologie získávání obrazu, účel využití | 2016-11-25 | Hladina 3 | stereotaktická vyšetření, biopsie | 8000000 | 2016-11-25 | 4.5
34 | 45 | D.1.1.6. | Rentgenové přístroje pro kostní denzitometrii |  | 2016-11-25 |  |  |  | 2016-11-25
35 | 46 | D.1.1.6.H1. | Rentgenový denzitometr | lokalizace vyšetření | 2016-11-25 | Hladina 1 | vyšetření denzitometrie končetin | 1700000 | 2016-11-25 | 4.5
36 | 47 | D.1.1.6.H2. | Rentgenový denzitometr | lokalizace vyšetření | 2016-11-25 | Hladina 2 | možnost denzitometrického vyšetření celého těla | Nenalezeno | 2016-11-25 | x
37 | 48 | D.1.1.7. | Rentgenové přístroje zubní |  | 2016-11-25 |  |  |  | 2016-11-25
1201 | 49 | D.1.1.7.1. | Rentgenové přístroje zubní intraorální |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
38 | 50 | D.1.1.7.1.H1. | Rentgenový zobrazovací přístroj zubní intraorální | příslušenství | 2016-11-25 | Hladina 1 | příslušenství: film nebo digitální detektor, diagnostický SW | 140000 | 2016-11-25 | 4.5
1203 | 51 | D.1.1.7.2. | Rentgenové přístroje zubní panoramatické |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
39 | 52 | D.1.1.7.2.H1. | Rentgenový zobrazovací přístroj zubní intraorální panoramatický | technologie získávání obrazu, možnosti zpracování obrazu | 2016-11-25 | Hladina 1 | kazetový provoz - příslušenství: čtečka CR kazet | 440000 | 2016-11-25 | 4.5
40 | 53 | D.1.1.7.2.H2. | Rentgenový zobrazovací přístroj zubní intraorální panoramatický | technologie získávání obrazu, možnosti zpracování obrazu | 2016-11-25 | Hladina 2 | přímá digitalizace, postprocessing | 930000 | 2016-11-25 | 4.5
1204 | 54 | D.1.1.7.3. | Rentgenový přístroj zubní 3D (Cone Beam CT - 3D) |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
41 | 55 | D.1.1.7.3.H3. | Cone Beam výpočetní tomograf | SW | 2016-11-25 | Hladina 3 | digitální zpracování obrazu, postprocessing, možnost DICOM | 2400000 | 2016-11-25 | 4.5
42 | 56 | D.1.1.8. | Pomocné přístroje a zařízení |  | 2016-11-25 |  |  |  | 2016-11-25
1205 | 57 | D.1.1.8.1. | Obrazové archivační a komunikační systémy (systémy pro obrazové archivace) | použitá technologie, SW | 2016-11-25 |  | závislost potřebné velikosti úložného prostoru na počtu ukládaných snímků, individuální dle požadavků a velikosti nemocnice |  | 2016-11-25
1206 | 58 | D.1.1.8.2. | Zařízení pro čtení CR kazet |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
44 | 59 | D.1.1.8.2.H1. | Digitální rentgenová čtečka | parametry skenování, mechanické a SW možnosti | 2016-11-25 | Hladina 1 | jednoslotové řešení, rozlišení skeneru, bitová hloubka | 600000 | 2016-11-25 | 4.5
45 | 60 | D.1.1.8.2.H2. | Digitální rentgenová čtečka | parametry skenování, mechanické a SW možnosti | 2016-11-25 | Hladina 2 | víceslotové řešení, rozlišení skeneru, bitová hloubka | 1100000 | 2016-11-25 | 4.5
1207 | 61 | D.1.1.8.3. | Detektory |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
46 | 62 | D.1.1.8.3.H1. | Samostatný detektor pro digitální radiografii | technologie detektoru, rozlišení, možnosti | 2016-11-25 | Hladina 1 | technologie: gadoliniový, rozlišení: velikost pixelu, bitová hloubka | 610000 | 2016-11-25 | 4.5
47 | 63 | D.1.1.8.3.H2. | Samostatný detektor pro digitální radiografii | technologie detektoru, rozlišení, možnosti | 2016-11-25 | Hladina 2 | technologie: CsI nebo a-Se, rozlišení: velikost pixelu, bitová hloubka, bezdrátová komunikace | 880000 | 2016-11-25 | 4.5
48 | 64 | D.1.1.8.3.H3. | Samostatný detektor pro digitální radiografii | technologie detektoru, rozlišení, možnosti | 2016-11-25 | Hladina 3 | technologie: CsI nebo a-Se, rozlišení: velikost pixelu, bitová hloubka, kombinace bezdrátové komunikace/kabelové připojení | 1100000 | 2016-11-25 | 4.5
49 | 65 | D.1.2. | Magneticko-rezonanční zobrazovací systémy |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
50 | 66 | D.1.2.1. | Magnetická rezonance |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
51 | 67 | D.1.2.1.H1. | Magneticko rezonanční systém standardní max 1,5 T | SW vybavení, příslušenství, gradienty, FOV | 2016-11-25 | Hladina 1 | magnetická indukce nejvýše 1,5 T, příslušenství: cívky, standardní SW | 18000000 | 2016-11-25 | 4.5
52 | 68 | D.1.2.1.H2. | Magneticko rezonanční systém komplexní max 3,0 T | SW vybavení, příslušenství, gradienty, FOV, počet kanálů | 2016-11-25 | Hladina 2 | magnetická indukce: 1,5T <= B < 3T , příslušenství: cívky, systém pro monitoring vitálních funkcí, pokročilý SW | 29000000 | 2016-11-25 | 4.5
53 | 69 | D.1.2.1.H3. | Magneticko rezonanční systém specializovaný | SW vybavení, příslušenství, gradienty, FOV, počet kanálů | 2016-11-25 | Hladina 3 | bez omezení magnetické indukce, příslušenství: cívky, specializovaný SW | 48000000 | 2016-11-25 | 4.5
54 | 70 | D.1.3. | Ultrazvukové měřící/zobrazovací systémy |  | 2016-11-25 |  |  |  | 2016-11-25
55 | 71 | D.1.3.1. | Ultrazvukové přístroje |  | 2018-01-15 |  |  |  | 2018-01-15
56 | 72 | D.1.3.1.H1. | Ultrazvukový přístroj | pracovní módy, SW | 2016-11-25 | Hladina 1 | Barevný Doppler, spektrální Doppler, duplexní nebo triplexní mod, Hardware - základní 2D ultrazvukové sondy | 650000 | 2016-11-25 | 4.5
57 | 73 | D.1.3.1.H2. | Ultrazvukový přístroj | pracovní módy, SW | 2016-11-25 | Hladina 2 | Předchozí kategorie + power Doppler, harmonické zobrazení, compound scan, panoramatické zobrazení, základní kardiologické aplikace nebo gynekologické a porodnické aplikace. Hardware - předchozí kategorie + základní peroperační sondy nebo základní endosondy (vaginální, transrektální) | 2900000 | 2016-11-25 | 4.5
58 | 74 | D.1.3.1.H3. | Ultrazvukový přístroj | pracovní módy, SW | 2016-11-25 | Hladina 3 | Přechdozí kategorie + elastografie, kontrastní ultrasonografie, 3D/4D zobrazení, fúze s jinými modalitami (CT, MR),pokročilé kardiologické nebo gynekologické a porodnické aplikace. Hardware - předchozí kategorie + některé ze specializovaných sond podle způsobu využití - sondy pro povrchové vyšetřování (např. maticovné, s velmi vysokou frekvencí, bi- nebo multiplanární), 3D sondy, 4D sondy, specializované peroperační, laparoskopické a endoskopické sondy | 5850000 | 2016-11-25 | 4.5
1191 | 75 | D.1.3.2. | Ultrazvukové sondy |  | 2018-01-15 |  |  |  | 2018-01-15
59 | 76 | D.1.3.2.H1. | Ultrazvukové sondy povrchové základní | použití | 2016-11-25 | Hladina 1 | povrchové 2D sondy - konvexní, lineární, mikrokonvexní, sektorové | Nenalezeno | 2016-11-25 | x
60 | 77 | D.1.3.2.H2. | Ultrazvukové sondy povrchové specializované | použití | 2016-11-25 | Hladina 2 | povrchové sondy maticovné, 3D, 4D, bi- nebo multiplanární, specializované bioptické sondy | Nenalezeno | 2016-11-25 | x
61 | 78 | D.1.3.2.H3. | Ultrazvukové sondy pro endoskopické a peroperační vyšetřování | použití | 2016-11-25 | Hladina 3 | endorektální a endovaginální sondy, endoskopické sondy, endovaskulární sondy, peroperační a laparoskopické sondy | Nenalezeno | 2016-11-25 | x
62 | 79 | D.1.4. | Přístroje pro nukleární medicínu |  | 2016-11-25 |  |  |  | 2016-11-25
63 | 80 | D.1.4.1. | Zobrazovací systémy |  | 2016-11-25 |  |  |  | 2016-11-25
1208 | 81 | D.1.4.1.1. | Kamery |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
64 | 82 | D.1.4.1.1.H1. | Kamera scintilační planární | parametry kamery, SW | 2016-11-25 | Hladina 1 | Rozlišovací schopnost prostorová, rozlišovací schopnost energetická, citlivost, SW | Nenalezeno | 2016-11-25 | x
65 | 83 | D.1.4.1.1.H2. | SPECT - Kamera scintilační pro jednofotonovou emisní výpočetní tomografii | parametry kamery, SW | 2016-11-25 | Hladina 2 | Rozlišovací schopnost prostorová, rozlišovací schopnost energetická, citlivost, SW | 7500000 | 2016-11-25 | 4.5
66 | 84 | D.1.4.1.1.H3. | Specializovaná gamakamera | parametry kamery, SW | 2016-11-25 | Hladina 2 | Rozlišovací schopnost energetická, citlivost, SW | Nenalezeno | 2016-11-25 | x
1209 | 85 | D.1.4.1.2. | Přístroje pro hybridní zobrazení PET/CT |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
67 | 86 | D.1.4.1.2.H3. | PET/CT - Zobrazovací přístroj pro diagnostickou zobrazovací metodu spojující vyšetření pozitronovou emisní tomografií kombinovanou s výpočetní tomografií | parametry kamery, parametry CT, SW | 2016-11-25 | Hladina 3 | PET - rozlišovací schopnost prostorová, citlivost, SW, délka axiálního zorného pole; CT - počet datových stop | 55000000 | 2016-11-25 | 4.5
1210 | 87 | D.1.4.1.3. | Přístroje pro hybridní zobrazení PET/MR |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
68 | 88 | D.1.4.1.3.H3. | PET/MR - Zobrazovací přístroj pro diagnostickou zobrazovací metodu spojující vyšetření pozitronovou emisní tomografií kombinovanou se zobrazením tkání lidského těla magnetickou rezonancí | parametry kamery, parametry MR, SW | 2016-11-25 | Hladina 3 | PET - rozlišovací schopnost, citlivost, SW, délka axiálního zorného pole; MR - indukce magnetického pole | 90000000 | 2016-11-25 | 4.5
1211 | 89 | D.1.4.1.4. | Přístroje pro hybridní zobrazení SPECT/CT |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
69 | 90 | D.1.4.1.4.H3. | SPECT/CT - Zobrazovací přístroj pro diagnostickou zobrazovací metodu spojující vyšetření jednofotonovou emisní tomografií kombinovanou s výpočetní tomografií | parametry kamery, parametry CT, SW | 2016-11-25 | Hladina 3 | SPECT - rozlišovací schopnost prostorová, rozlišovací schopnost energetická, citlivost, SW; CT - počet datových stop | 12500000 | 2016-11-25 | 4.5
1212 | 91 | D.1.4.1.5. | Přístroje pro hybridní zobrazení SPECT/MR |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
1169 | 92 | D.1.4.2. | Nezobrazovací systémy a radiační ochrana |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
1170 | 93 | D.1.4.2.1. | Měřiče aplikované radioaktivity |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
1213 | 94 | D.1.4.2.2. | Sondy |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
1171 | 95 | D.1.4.2.2.1. | Studnové scintilační sondy |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
1172 | 96 | D.1.4.2.2.2. | Gama sondy pro radionavigovanou chirurgii |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
1174 | 97 | D.1.4.2.3. | Přístroje pro zajištění radiační ochrany - centrální monitorovací systém |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
1178 | 98 | D.1.4.3. | Kontrolní zářiče |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
1179 | 99 | D.1.4.3.1. | Kontrolní zářiče pro zajištění jakosti zobrazovacích metod |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
1180 | 100 | D.1.4.3.2. | Kontrolní zářiče pro zajištění jakosti nezobrazovacích metod |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
1181 | 101 | D.1.4.4. | Pomocné přístroje a zařízení radiofarmaceutické laboratoře |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
1187 | 102 | D.1.4.4.1. | Aplikátory radiofarmak |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
1188 | 103 | D.1.4.4.2. | Syntetizátory a kazety pro přípravu pozitronových radiofarmak |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
73 | 104 | D.1.5. | Ostatní zobrazovací přístroje |  | 2016-11-25 |  |  |  | 2016-11-25
74 | 105 | D.1.5.1. | Termografie |  | 2016-11-25 |  |  |  | 2016-11-25
75 | 106 | D.1.5.1.H2. | Termografický zobrazovací přístroj | parametry snímače, parametry objektivu, SW | 2016-11-25 | Hladina 2 | citlivost, rozlišovací schopnost, field of view | 100000 | 2016-11-25 | 4.5
76 | 107 | D.1.5.1.H3. | Termografický zobrazovací přístroj | parametry snímače, parametry objektivu, SW | 2016-11-25 | Hladina 3 | citlivost, rozlišovací schopnost, field of view, SW interpolace termoobrazu do obrazu viditelného spektra | 350000 | 2016-11-25 | 4.5
77 | 108 | D.2. | Přístroje pro neinvazivní vyšetření fyziologických funkcí |  | 8.12.216 |  |  |  | 8.12.216
78 | 109 | D.2.1. | Kardiovaskulární přístroje pro neinvazivní vyšetření fyziologických funkcí |  | 2016-12-08 |  |  |  | 2016-12-08
1215 | 110 | D.2.1.1 | Elektrokardiograf |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
79 | 111 | D.2.1.1.H1. | Elektrokardiograf vč. systémů odvozených | použití ambulantní/klinické/kardiologické, analýza EKG z x-svodového EKG signálu, vzorkovací frekvence, tiskárna | 2016-12-08 | Hladina 1 | ambulantní - pro základní analýzu EKG, analýza z 5ti nebo 7mi svodového EKG signálu | 55000 | 2016-12-08 | 4.5
80 | 112 | D.2.1.1.H2. | Elektrokardiograf vč. systémů odvozených | použití ambulantní/klinické/kardiologické, analýza EKG z x-svodového EKG signálu, vzorkovací frekvence, tiskárna | 2016-12-08 | Hladina 2 | klinické - analýza z 12ti (10) svodového EKG signálu, tiskárna | 132000 | 2016-12-08 | 4.5
81 | 113 | D.2.1.1.H3. | Elektrokardiograf vč. systémů odvozených | použití ambulantní/klinické/kardiologické, analýza EKG z x-svodového EKG signálu, vzorkovací frekvence, tiskárna | 2016-12-08 | Hladina 3 | kardiologické - analýza z 12ti (10) či více svodového EKG signálu, vzorkovací frekvence > 500 Hz, komletní analýza EKG signálu, tiskárna | 235000 | 2016-12-08 | 4.5
1216 | 114 | D.2.1.2. | Elektrokardiografické záznamníky |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
82 | 115 | D.2.1.2.H1. | Záznamník elektrokardiografický dlouhodobý s analýzou (Holter) | počet svodů | 2016-12-08 | Hladina 1 | 5-ti svodový systém | 77000 | 2016-12-08 | 4.5
83 | 116 | D.2.1.2.H2. | Záznamník elektrokardiografický dlouhodobý s analýzou (Holter) | počet svodů | 2016-12-08 | Hladina 2 | více svodový systém > 5 svodů | 132000 | 2016-12-08 | 4.5
1217 | 117 | D.2.1.3. | Holtery krevního tlaku |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
84 | 118 | D.2.1.3.H1. | Záznam.krev.tl. dlouhodobý s analýzou |  | 2016-12-08 | Hladina 1 |  | 49500 | 2016-12-08 | 0
1218 | 119 | D.2.1.4. | Ergometry |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
1219 | 120 | D.2.1.4.1. | Ergometr chodníkový |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
85 | 121 | D.2.1.4.1.H1. | Ergometr chodníkový |  | 2016-12-08 | Hladina 1 |  | 165000 | 2016-12-08 | 0
1220 | 122 | D.2.1.4.2. | Ergometr bicyklový |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
1221 | 123 | D.2.1.4.2.H1. | Ergometr bicyklový |  | 2016-12-08 | Hladina 1 |  | 165000 | 2016-12-08 | 0
1222 | 124 | D.2.1.5. | Pracovní diagnostické stanice |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
86 | 125 | D.2.1.5.H? | Pracovní diagnostická stanice pro zpracování a analýzu dat |  | 2016-12-08 | Nelze určit | Poznámka - jedná se o PC vč. SW pro zpracování a analýzu dat (určení hladin a výše ceny dle parametrizace SW) | Nelze specifikovat | 2016-12-08 | x
1223 | 126 | D.2.1.6. | Přístroje pro měření krevního tlaku |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
87 | 127 | D.2.1.6.H1. | Měřič krevních tlaků neinvazivní |  | 2016-12-08 | Hladina 1 |  | 5500 | 2016-12-08 | 0
1224 | 128 | D.2.1.7. | Oxymetry |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
1225 | 129 | D.2.1.7.1. | Oxymetry pulzní |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
88 | 130 | D.2.1.7.1.H1. | Oxymetr pulzní |  | 2016-12-08 | Hladina 1 |  | 33000 | 2016-12-08 | 0
1226 | 131 | D.2.1.8. | Oxymetr cerebrální, somatický |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
89 | 132 | D.2.1.8.1.H1. | Oxymetr cerebrální a somatický |  | 2016-12-08 | Hladina 1 |  | 220000 | 2016-12-08 | 0
1227 | 133 | D.2.1.9. | Indikátory toku krve |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
90 | 134 | D.2.1.9.H1. | Indikátor průtoku Dopplerovský |  | 2016-12-08 | Hladina 1 |  | 540000 | 2016-12-08 | 0
1228 | 135 | D.2.1.10. | Pletysmografy |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
91 | 136 | D.2.1.10.H1. | Pletysmograf | použití | 2016-12-08 | Hladina 1 | lokální | 220000 | 2016-12-08 | 4.5
92 | 137 | D.2.1.10.H2. | Pletysmograf | použití | 2016-12-08 | Hladina 2 | celotělový (komora) | 1100000 | 2016-12-08 | 4.5
93 | 138 | D.2.2. | Respirační přístroje pro neinvazivní vyšetření fyziologických funkcí |  | 2016-12-08 |  |  |  | 2016-12-08
1229 | 139 | D.2.2.1. | Přístroje pro spirometrii |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
1230 | 140 | D.2.2.1.1. | Spirometrický přístroj se záznamem |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
94 | 141 | D.2.2.1.1.H1. | Spirometrický přístroj se záznamem |  | 2016-12-08 | Hladina 1 |  | 120000 | 2016-12-08 | 0
1231 | 142 | D.2.2.1.2. | Kapnometry |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
95 | 143 | D.2.2.1.2.H1. | Kapnometr |  | 2016-12-08 | Hladina 1 |  | 33000 | 2016-12-08 | 0
1232 | 144 | D.2.2.1.3. | Analyzátory |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
96 | 145 | D.2.2.1.3.H1. | Analyzátor dechový | jednoparametrický/multiparametrický (více měření najednou) | 2016-12-08 | Hladina 1 | jednoparametrický: O2, N2, Ar, He, CO2, anestetika (ISO, SEV, DES) | 195000 | 2016-12-08 | 4.5
97 | 146 | D.2.2.1.3.H2. | Analyzátor dechový | jednoparametrický/multiparametrický (více měření najednou) | 2016-12-08 | Hladina 2 | multiparametrický (více měření najednou): O2, N2, Ar, He, CO2, anestetika (ISO, SEV, DES) | 275000 | 2016-12-08 | 4.5
1233 | 147 | D.2.2.1.4. | Přístroje k funkčnímu vyšetření plic |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
98 | 148 | D.2.2.1.4.H1. | Přístroj pro měření plicních funkcí metodou impulsní oscilometrie |  | 2016-12-08 | Hladina 1 |  | 88000 | 2016-12-08 | 0
1234 | 149 | D.2.2.1.5. | Přístroje k diagnostice syndromu spánkové apnoe |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
99 | 150 | D.2.2.1.5.H1. | Polysomnografický přístroj |  | 2016-12-08 | Hladina 1 |  | 220000 | 2016-12-08 | 0
1235 | 151 | D.2.2.1.6. | Pneumotachografy |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
100 | 152 | D.2.2.1.6.H1. | Pneumotachograf |  | 2016-12-08 | Hladina 1 |  | 88000 | 2016-12-08 | 0
101 | 153 | D.2.3. | Ostatní přístroje pro neinvazivní vyšetření fyziologických funkcí |  | 2016-12-08 |  |  |  | 2016-12-08
1236 | 154 | D.2.3.1. | Eletromyografy |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
102 | 155 | D.2.3.1.H1. | Elektromyograf /evokované potenciály | počet kanálů, biofeedback, zesilovač, možnosti měření | 2016-12-08 | Hladina 1 | jednokanálové, biofeedback, zesilovač pro ochablé svalstvo | 44000 | 2016-12-08 | 4.5
103 | 156 | D.2.3.1.H2. | Elektromyograf /evokované potenciály | počet kanálů, biofeedback, zesilovač, možnosti měření | 2016-12-08 | Hladina 2 | vícekanálové, komplexní pracovní stanice s diagnostikou | 770000 | 2016-12-08 | 4.5
104 | 157 | D.2.3.1.H3. | Elektromyograf /evokované potenciály | počet kanálů, biofeedback, zesilovač, možnosti měření | 2016-12-08 | Hladina 3 | vícekanálové, komplexní pracovní stanice s diagnostikou, možnost měření: NCS (MNC, SNC, F-vlny,…), EMG (AMUP, IPA, SPA, MVA,…), EP (EOG, ERG, VEP,…) | 1650000 | 2016-12-08 | 4.5
1237 | 158 | D.2.3.2. | Elektroretinografy |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
105 | 159 | D.2.3.2.H1. | Elektroretinograf |  | 2016-12-08 | Hladina 1 |  | 49000 | 2016-12-08 | 0
1238 | 160 | D.2.3.3. | Elektronystagmografy |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
106 | 161 | D.2.3.3.H1. | Elektronystagmograf | záznam, snímání, videonystagmograf | 2016-12-08 | Hladina 1 | záznam na papír, základní snímání ENG | 154000 | 2016-12-08 | 4.5
107 | 162 | D.2.3.3.H2. | Elektronystagmograf | záznam, snímání, videonystagmograf | 2016-12-08 | Hladina 2 | D.2.3.3. "+" pracovní diagnostická stanice s vyhodnocením | 54000 | 2016-12-08 | 4.5
108 | 163 | D.2.3.3.H3. | Elektronystagmograf | záznam, snímání, videonystagmograf | 2016-12-08 | Hladina 3 | videonystagmograf (infračervený video systém) | 3800000 | 2016-12-08 | 4.5
1239 | 164 | D.2.3.4. | Kardiotokogramy |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
109 | 165 | D.2.3.4.H1. | Indikátor průtoku/ ozev plodu Dopplerovský |  | 2016-12-08 | Hladina 1 |  | 539000 | 2016-12-08 | 0
1240 | 166 | D.2.3.5. | Stimulátory |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
110 | 167 | D.2.3.5.1. | Stimulátory magnetické |  | 2018-01-15 |  |  |  | 2018-01-15 | x
111 | 168 | D.2.4. | Malé vyšetřovací přístroje |  | 2016-12-08 |  |  |  | 2016-12-08
1241 | 169 | D.2.4.1 | Teploměry |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
112 | 170 | D.2.4.1.H1. | Teploměr | bezdotykový/digitální | 2018-01-15 | Hladina 1 |  | 350 | 2018-01-15 | 0
1242 | 171 | D.2.4.2. | Přístroje k poslechu pacienta |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
113 | 172 | D.2.4.2.H1. | Fonendoskop |  | 2018-01-15 | Hladina 1 |  | 2200 | 2018-01-15 | 0
1243 | 173 | D.2.4.3. | Přístroje pro vyšetření ucha |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
114 | 174 | D.2.4.3.H1. | Otoskop |  | 2018-01-15 | Hladina 1 |  | 2200 | 2018-01-15 | 0
1244 | 175 | D.2.4.4. | Přístroje pro vyšetření kůže |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
115 | 176 | D.2.4.4.H1. | Dermatoskop | ruční/digitální | 2018-01-15 | Hladina 1 |  | 55000 | 2018-01-15 | 0
116 | 177 | D.2.4.5. | Malé ostatní přístroje pro neinvazivní vyšetření fyziologických funkcí |  | 2018-01-15 | Nelze určit | Nedostatek informací pro zpracování | nelze specifikovat | 2018-01-15 | x
1245 | 178 | D.2.4.6. | Tonometry |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
117 | 179 | D.2.4.6.H1. | Tonometr krevní |  | 2018-01-15 | Hladina 1 |  | 2200 | 2018-01-15 | 0
118 | 180 | D.3. | Přístoje pro endoskopii minimálně invazivní |  | 2016-12-08 |  |  |  | 2016-12-08
119 | 181 | D.3.1. | Přístroje pro endoskopii minimálně invazivní gastrointestinálního traktu |  | 2016-12-08 |  |  |  | 2016-12-08
1246 | 182 | D.3.1.1. | Esofago-gastro-duodenoskopy |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
120 | 183 | D.3.1.1.H1. | Esofago-gastro-duodenoskop, fibroskop | zaváděcí hadice, výstup | 2016-12-08 | Hladina 1 | Flexibilní zaváděcí hadice, výstup-okulár | 330000 | 2016-12-08 | 4.5
121 | 184 | D.3.1.1.H2. | Esofago-gastro-duodenoskop, videofibroskop |  | 2016-12-08 | Hladina 2 | Flexibilní zaváděcí hadice, výstup - konektor do video systému | 550000 | 2016-12-08 | 4.5
1247 | 185 | D.3.1.2. | Esofagoskopy |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
122 | 186 | D.3.1.2.H1. | Esofagoskop rigidní | zaváděcí hadice, výstup | 2016-12-08 | Hladina 1 | Rigidní, výstup-okulár | 770000 | 2016-12-08 | 4.5
1248 | 187 | D.3.1.3. | Kolonoskopy |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
123 | 188 | D.3.1.3.H1. | Kolonoskop/sigmoideoskop, fibroskop | zaváděcí hadice, výstup | 2016-12-08 | Hladina 1 | Flexibilní zaváděcí hadice, výstup-okulár | 550000 | 2016-12-08 | 4.5
124 | 189 | D.3.1.3.H2. | Kolonoskop/sigmoideoskop, videofibroskop |  | 2016-12-08 | Hladina 2 | Flexibilní zaváděcí hadice, výstup - konektor do video systému | 990000 | 2016-12-08 | 4.5
1249 | 190 | D.3.1.4. | Cholangioskopy, pankreatoskopy |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
125 | 191 | D.3.1.4.H1. | Cholangio-pankreatoskop, fibroskop | zaváděcí hadice, výstup | 2016-12-08 | Hladina 1 | Flexibilní zaváděcí hadice, výstup-okulár | 440000 | 2016-12-08 | 4.5
126 | 192 | D.3.1.4.H2. | Cholangio-pankreatoskop, videofibroskop |  | 2016-12-08 | Hladina 2 | Flexibilní zaváděcí hadice, výstup - konektor do video systému | 550000 | 2016-12-08 | 4.5
1250 | 193 | D.3.1.5. | Ultrazvukové endoskopy |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
127 | 194 | D.3.1.5.H2. | Ultrazvukový video fibroskop | zaváděcí hadice, výstup | 2016-12-08 | Hladina 2 | Flexibilní zaváděcí hadice, výstup - konektor do video systému | 660000 | 2016-12-08 | 4.5
1251 | 195 | D.3.1.6. | Rektoskopy |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
128 | 196 | D.3.1.6.H1. | Rektoskop rigidní | zaváděcí hadice, výstup | 2016-12-08 | Hladina 1 | Rigidní, výstup-okulár | 165000 | 2016-12-08 | 4.5
129 | 197 | D.3.2. | Přístroje pro endoskopii minimálně invazivní respiračního traktu |  | 2016-12-08 |  |  |  | 2016-12-08
1252 | 198 | D.3.2.1. | Fibroskopy |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
130 | 199 | D.3.2.1.H2. | Fibroskop | zaváděcí hadice, výstup | 2016-12-08 | Hladina 2 | Flexibilní zaváděcí hadice, výstup - okulár | 275000 | 2016-12-08 | 4.5
1253 | 200 | D.3.2.2. | Rhinoskopy |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
131 | 201 | D.3.2.2.H1. | Rhinoskop - rigidní | zaváděcí hadice, výstup | 2016-12-08 | Hladina 1 | Rigidní, výstup - okulár | 165000 | 2016-12-08 | 4.5
1254 | 202 | D.3.2.3. | Bronchoskopy |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
1255 | 203 | D.3.2.3.1. | Bronchoskopy flexibilní |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
132 | 204 | D.3.2.3.1.H1. | Bronchoskop - fibroskop | zaváděcí hadice, výstup | 2016-12-08 | Hladina 1 | Flexibilní zaváděcí hadice, výstup - okulár | 550000 | 2016-12-08 | 4.5
133 | 205 | D.3.2.3.1.H2. | Bronchoskop – videofibroskop | zaváděcí hadice, výstup | 2016-12-08 | Hladina 2 | Flexibilní zaváděcí hadice, výstup - konektor do videosystému | 715000 | 2016-12-08 | 4.5
1256 | 206 | D.3.2.3.2. | Bronchoskopy rigidní |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
134 | 207 | D.3.2.3.2.H1. | Bronchoskop rigidní | zaváděcí hadice, výstup | 2016-12-08 | Hladina 1 | Rigidní, výstup - okulár | 275000 | 2016-12-08 | 4.5
1257 | 208 | D.3.2.3.3. | Bronchoskopy ultrazvukové |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
135 | 209 | D.3.2.3.3.H3. | Bronchoskop ultrazvukový (endobronchiální ultrazvuk) | zaváděcí hadice, distální konec | 2016-12-08 | Hladina 3 | Flexibilní zaváděcí hadice, distální konec s ultrazvukovou sondou | 770000 | 2016-12-08 | 4.5
1258 | 210 | D.3.2.3.4. | Bronchoskopy autofluorescenční |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
136 | 211 | D.3.2.3.4.H3. | Bronchoskop autofluorescenční | zaváděcí hadice, zdroj světla | 2016-12-08 | Hladina 3 | Flexibilní zaváděcí hadice, zdroj světla specificických vlnových délek | 770000 | 2016-12-08 | 4.5
1259 | 212 | D.3.2.4. | Laryngoskopy |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
137 | 213 | D.3.2.4.H1. | Laryngo-faryngoskop | zaváděcí hadice, výstup | 2016-12-08 | Hladina 1 | Rigidní, výstup - okulár | 220000 | 2016-12-08 | 4.5
1260 | 214 | D.3.2.5. | Epifaryngoskopy |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
138 | 215 | D.3.2.5.H1. | Epifaryngoskop – fibroskop | zaváděcí hadice, výstup | 2016-12-08 | Hladina 1 | Rigidní, výstup - okulár | 220000 | 2016-12-08 | 4.5
139 | 216 | D.3.3. | Přístroje pro endoskopii minimálně invazivní močového traktu |  | 2016-12-08 |  |  |  | 2016-12-08
1261 | 217 | D.3.3.1. | Cystoskopy |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
140 | 218 | D.3.3.1.H1. | Cystoskop | zaváděcí hadice, výstup | 2016-12-08 | Hladina 1 | Rigidní, výstup - okulár | 330000 | 2016-12-08 | 4.5
141 | 219 | D.3.3.1.H2. | Cystoskop | zaváděcí hadice, výstup | 2016-12-08 | Hladina 2 | Flexibilní zaváděcí hadice, výstup - okulár/konektor do videosystému | 660000 | 2016-12-08 | 4.5
1262 | 220 | D.3.3.2. | Ureteroskopy |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
142 | 221 | D.3.3.2.H1. | Ureteroskop | zaváděcí hadice, výstup | 2016-12-08 | Hladina 1 | Rigidní, výstup - okulár | 330000 | 2016-12-08 | 4.5
143 | 222 | D.3.3.2.H2. | Ureteroskop | zaváděcí hadice, výstup | 2016-12-08 | Hladina 2 | Flexibilní zaváděcí hadice, výstup - okulár/konektor do videosystému | 660000 | 2016-12-08 | 4.5
1263 | 223 | D.3.3.3. | Nefroskopy |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
144 | 224 | D.3.3.3.H1. | Nefroskop | zaváděcí hadice, výstup | 2016-12-08 | Hladina 1 | Rigidní, výstup - okulár | 330000 | 2016-12-08 | 4.5
145 | 225 | D.3.3.3.H2. | Nefroskop | zaváděcí hadice, výstup | 2016-12-08 | Hladina 2 | Flexibilní zaváděcí hadice, výstup - okulár/konektor do videosystému | 660000 | 2016-12-08 | 4.5
1264 | 226 | D.3.3.4. | Resektoskopy |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
146 | 227 | D.3.3.4.H1. | Resektoskop | zaváděcí hadice, příslušenství | 2016-12-08 | Hladina 1 | Rigidní, tubus s vyměnit. přísluš. (optika, nástroj, odsávání apod.) | 220000 | 2016-12-08 | 4.5
1265 | 228 | D.3.3.5. | Ureterorenoskopy |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
147 | 229 | D.3.3.5.H1. | Ureterorenoskop | zaváděcí hadice, výstup | 2016-12-08 | Hladina 1 | Rigidní, výstup - okulár | 330000 | 2016-12-08 | 4.5
148 | 230 | D.3.3.5.H2. | Ureterorenoskop | zaváděcí hadice, výstup | 2016-12-08 | Hladina 2 | Flexibilní zaváděcí hadice, výstup - okulár/konektor do videosystému | 660000 | 2016-12-08
149 | 231 | D.3.4. | Přístroje pro endoskopii minimálně invazivní ženského reprodukčního systému |  | 2016-12-08 |  |  |  | 2016-12-08
1266 | 232 | D.3.4.1. | Kolposkopy |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
150 | 233 | D.3.4.1.H1. | Kolposkop | x-krokové zvětšení/plynule měnitelné, součástí zdroj světla, mobilní/připevněný na gynekologické křeslo, dioptrická korelace obrazu, zelený filtr | 2016-12-08 | Hladina 1 | 3 - krokové zvětšení, součástí zdroj světla, mobilní/připevněný na gynekologické křeslo | 165000 | 2016-12-08 | 4.5
151 | 234 | D.3.4.1.H2. | Kolposkop | x-krokové zvětšení/plynule měnitelné, součástí zdroj světla, mobilní/připevněný na gynekologické křeslo, dioptrická korelace obrazu, zelený filtr | 2016-12-08 | Hladina 2 | 5 - krokové zvětšení/plynule měnitelné, součástí zdroj světla, mobilní/připevněný na gynekologické křeslo, dioptrická korelace obrazu, zelený filtr | 275000 | 2016-12-08
1267 | 235 | D.3.4.2. | Hysteroskopy |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
152 | 236 | D.3.4.2.H1. | Hysteroskop | zaváděcí hadice, výstup | 2016-12-08 | Hladina 1 | Rigidní/Flexibilní zaváděcí hadice, výstup - okulár | 330000 | 2016-12-08 | 4.5
1268 | 237 | D.3.4.3. | Falloskopy |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
153 | 238 | D.3.4.3.H1. | Falloskop (pro vyšetřování vejcovodů) |  | 2016-12-08 | Hladina 1 | Pozn. - nelze dohledat informace | 300000 | 2016-12-08 | 0
154 | 239 | D.3.5. | Přístroje pro endoskopii minimálně invazivní uzavřených dutin (incizí) a vnitřku kloubu |  | 2016-12-08 |  |  |  | 2016-12-08
1269 | 240 | D.3.5.1. | Laparoskopy |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
155 | 241 | D.3.5.1.H1. | Laparoskop (viz též odd. T) | zaváděcí hadice, výstup | 2016-12-08 | Hladina 1 | Rigidní/Flexibilní zaváděcí hadice, výstup - okulár | 220000 | 2016-12-08 | 4.5
156 | 242 | D.3.5.1.H2. | Laparoskop (viz též odd. T) | zaváděcí hadice, výstup | 2016-12-08 | Hladina 2 | Rigidní/Flexibilní zaváděcí hadice, výstup - konektor do video systému | 495000 | 2016-12-08 | 4.5
1270 | 243 | D.3.5.2. | Artroskopy |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
157 | 244 | D.3.5.2.H1. | Artroskop | zaváděcí hadice, výstup | 2016-12-08 | Hladina 1 | Rigidní, výstup - okulár | 220000 | 2016-12-08 | 4.5
158 | 245 | D.3.5.2.H2. | Artroskop | zaváděcí hadice, výstup | 2016-12-08 | Hladina 2 | Rigidní, výstup - konektor do video systému | 495000 | 2016-12-08 | 4.5
159 | 246 | D.3.6. | Přístroje pro endoskopii minimálně invazivní hrudníku |  | 2016-12-08 |  |  |  | 2016-12-08
1271 | 247 | D.3.6.1. | Thorakoskopy |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
160 | 248 | D.3.6.1.H1. | Thorakoskop přímý/video | zaváděcí hadice, výstup | 2016-12-08 | Hladina 1 | Rigidní, výstup - okulár | 220000 | 2016-12-08 | 4.5
161 | 249 | D.3.6.1.H2. | Thorakoskop přímý/video | zaváděcí hadice, výstup | 2016-12-08 | Hladina 2 | Rigidní, výstup - konektor do video systému | 495000 | 2016-12-08 | 4.5
1272 | 250 | D.3.6.2. | Mediastinoskopy |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
162 | 251 | D.3.6.2.H1. | Mediastinoskop přímý/video | zaváděcí hadice, výstup | 2016-12-08 | Hladina 1 | Rigidní, výstup - okulár | 220000 | 2016-12-08 | 4.5
163 | 252 | D.3.6.2.H2. | Mediastinoskop přímý/video | zaváděcí hadice, výstup | 2016-12-08 | Hladina 2 | Rigidní, výstup - konektor do video systému | 660000 | 2016-12-08 | 4.5
164 | 253 | D.3.7. | Přístroje pro endoskopii minimálně invazivní v těhotenství |  | 2016-12-08 |  |  |  | 2016-12-08
1273 | 254 | D.3.7.1. | Amnioskopy |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
165 | 255 | D.3.7.1.H1. | Amnioskop, fetoskop | tubus, připojení na zdroj světla | 2016-12-08 | Hladina 1 | Kónický tubus, připojení na zdroj světla světlovodným kabelem | 66000 | 2016-12-08 | 4.5
166 | 256 | D.3.8. | Ostatní endoskopy |  | 2016-12-09 |  |  |  | 2016-12-09
167 | 257 | D.3.9. | Pomocné přístroje pro endoskopii minimálně invazivní |  | 2016-12-09 |  |  |  | 2016-12-09
1274 | 258 | D.3.9.1. | Endoskopické sestavy |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
168 | 259 | D.3.9.1.H1. | Endoskopická/laparoskopická sestava | vybavení | 2016-12-08 | Hladina 1 | možné vybavení: zdroj světla, videosystém, monitor, insuflátor, odsávačka, pumpa, elektrokoagulační přístroj | Nelze specifikovat | 2016-12-08 | x
1275 | 260 | D.3.9.2. | Endoskopické myčky |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
169 | 261 | D.3.9.2.H1. | Myčka endoskopů | vlastnosti, provozní zkoušky, počet endoskopů | 2016-12-08 | Hladina 1 | mycí a dezinfekční, kompaktní, pro manuální čištění, zkouška těsnosti/proplach/oplach | 300000 | 2016-12-08 | 4.5
170 | 262 | D.3.9.2.H2. | Myčka endoskopů | vlastnosti, provozní zkoušky, počet endoskopů | 2016-12-08 | Hladina 2 | mycí a dezinfekční, mobilní/kompaktní, automatizace dezinfekčního procesu, zkouška těsnosti/proplach/oplach, pro 1 a více endoskopů, ve shodě s normou ČSN EN ISO 15883-1 | 800000 | 2016-12-08 | 4.5
171 | 263 | D.3.9.2.H3. | Myčka endoskopů | vlastnosti, provozní zkoušky, počet endoskopů | 2016-12-08 | Hladina 3 | mycí a dezinfekční, statický, automatizace dezinfekčního procesu, zkouška těsnosti/proplach/oplach, pro 1 a více endoskopů, možnost sušení horkým vzduchem, ve shodě s normou ČSN EN ISO 15883-1 | 1600000 | 2016-12-08 | 4.5
1276 | 264 | D.3.9.3. | Endoskopické desinfekční vany |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
172 | 265 | D.3.9.3.H1. | Desinfekční vana pro endoskopy | příslušenství, rozměry | 2016-12-08 | Hladina 1 | součásti - víko, síto, vana, různé tvary/rozměny/objemy | 40000 | 2016-12-08 | 4.5
173 | 266 | D.4. | Přístroje pro monitorování vitálních funkcí |  | 2016-12-08 |  |  |  | 2016-12-08
174 | 267 | D.4.1. | Monitory vitálních funkcí |  | 2016-12-08 |  |  |  | 2016-12-08
1277 | 268 | D.4.1.1. | Monitory vitálních funkcí kompaktní, neinvazivní měření |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
175 | 269 | D.4.1.1.H1. | Monitor vit. funkcí kompaktní, neinvazivní | zobrazení a počet křivek | 2016-12-08 | Hladina 1 | EKG/RESP, NIBP, SpO2, 2 křivky | 33000 | 2016-12-08 | 4.5
1278 | 270 | D.4.1.2. | Monitor vit. fcí kompaktní, neinvazivní a invazivní měření |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
176 | 271 | D.4.1.2.H2. | Monitor vit. fcí kompaktní, neinvazivní a invazivní |  | 2016-12-08 | Hladina 2 | EKG/RESP, TEMP, NIBP+2xIPB, SpO2, EKG 12, 3 křivky | 88000 | 2016-12-08 | 4.5
1279 | 272 | D.4.1.3. | Monitory vitálních funkcí komplexní modulární |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
177 | 273 | D.4.1.3.H1. | Monitor vit. fcí komplexní modulární (multiparametr.) |  | 2016-12-08 | Hladina 1 | EKG/RESP, TEMP, C.O., NIBP+2xIPB, SpO2, EKG 12, EEG, CO2, 2-6 křivek | 473000 | 2016-12-08 | 4.5
1280 | 274 | D.4.1.4. | Monitory fetální |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
178 | 275 | D.4.1.4.H1. | Monitor fetální (kardiotokograf) | monitorace plod/matka/děložní stahy, datová komunikace LAN | 2016-12-08 | Hladina 1 | externí monitorování plodu, vitální funkce matky | 297000 | 2016-12-08 | 4.5
179 | 276 | D.4.1.4.H2. | Monitor fetální (kardiotokograf) | monitorace plod/matka/děložní stahy, datová komunikace LAN | 2016-12-08 | Hladina 2 | externí monitorování plodu, vitální funkce matky, interní monitorování plodu, děložní stahy, SpO2 matky, datová komunikace LAN | 385000 | 2016-12-08 | 4.5
1281 | 277 | D.4.1.5. | Monitory elektroencefalografický |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
180 | 278 | D.4.1.5.H1. | Monitor elektroencefalografický | x- kanálů, pro video EEG | 2016-12-08 | Hladina 1 | 32-kanálový | 770000 | 2016-12-08 | 4.5
181 | 279 | D.4.1.5.H2. | Monitor elektroencefalografický | x- kanálů, pro video EEG | 2016-12-08 | Hladina 2 | 64-kanálový pro video EEG | 1540000 | 2016-12-08 | 4.5
182 | 280 | D.4.1.5.H3. | Monitor elektroencefalografický | x- kanálů, pro video EEG | 2016-12-08 | Hladina 3 | 256-kanálový pro video EEG | 4400000 | 2016-12-08 | 4.5
1282 | 281 | D.4.1.6. | Monitory telemetrické |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
183 | 282 | D.4.1.6.H1. | Monitor telemetrický | zobrazení křivek | 2016-12-08 | Hladina 1 | EKG 3/5 | 27500 | 2016-12-08 | 4.5
1283 | 283 | D.4.1.7. | Telemetrické vysílací moduly |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
184 | 284 | D.4.1.7. | Telemetrický vysílač | zobrazení křivek | 2016-12-08 | Hladina 2 | EKG 3/5, SpO2, NIBP | 60500 | 2016-12-08 | 4.5
1284 | 285 | D.4.1.8. | Přijímací cenrály |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
185 | 286 | D.4.1.8.H1. | Přijímací centrála |  | 2016-12-08 | Hladina 1 |  | 88000 | 2016-12-08 | 0
1285 | 287 | D.4.1.9. | Monitory acidobazické rovnováhy |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
186 | 288 | D.4.1.9.H1. | Monitor pH |  | 2016-12-08 | Hladina 1 |  | 220000 | 2016-12-08 | 0
187 | 289 | D.4.2. | Monitorovací centrály |  | 2016-12-08 |  |  |  | 2016-12-08
188 | 290 | D.4.2.H1. | Monitorovací centrála | 24 hodinový full disclosure | 2016-12-08 | Hladina 1 | analýza arytmií, 24 hodinový full disclosure (úplný rozbor křivek) | 330000 | 2016-12-08 | 4.5
189 | 291 | D.4.3. | Příslušenství (monitorování vitálních funkcí) |  | 2016-12-08 |  |  |  | 2016-12-08 | 4.5
1286 | 292 | D.4.3.1. | Čidla tlaková |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
190 | 293 | D.4.3.1.H1. | Čidlo tlakové |  | 2016-12-08 | Hladina 1 |  | 4500 | 2016-12-08 | 0
1287 | 294 | D.4.3.2. | Čidla saturační |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
191 | 295 | D.4.3.2.H1. | Čidlo saturační |  | 2016-12-08 | Hladina 1 |  | 13000 | 2016-12-08 | 0
1288 | 296 | D.4.3.3. | Čidla teplotní |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
192 | 297 | D.4.3.3.H1. | Čidlo teplotní |  | 2016-12-08 | Hladina 1 |  | 5500 | 2016-12-08 | 0
1289 | 298 | D.4.3.4. | Snímače kapnometrické |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
193 | 299 | D.4.3.4.H1. | Snímač kapnometrický |  | 2016-12-08 | Hladina 1 |  | 77000 | 2016-12-08 | 0
1290 | 300 | D.4.3.5. | Snímače termodiluční |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
194 | 301 | D.4.3.5.H1. | Snímač termodiluční |  | 2016-12-08 | Hladina 1 |  | 11000 | 2016-12-08 | 0
1291 | 302 | D.4.3.6. | Snímače ostatní |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
195 | 303 | D.4.3.6.H1. | Snímač ostatní | snímače | 2016-12-08 | Hladina 1 | Pozn. cena je závislá na typu snímače | Nelze specifikovat | 2016-12-08 | x
196 | 304 | D.4.3.6.H3. | Snímač ostatní | snímače | 2016-12-08 | Hladina 3 | Swan-Ganz katetr (-termodiluční snímač + tlakový snímač) | 13000 | 2016-12-08 | 4.5
197 | 305 | D.5. | Laboratorní přístroje |  | 2016-10-10 |  |  |  | 2016-10-10
198 | 306 | D.5.1. | Laboratorní přístroje - patologie (histopatologie, cytopatologie) |  | 2016-10-10 |  |  |  | 2016-10-10
1292 | 307 | D.5.1.1. | Automaty |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
199 | 308 | D.5.1.1.H1. | Automat barvicí | barvení tkání pro další zpracování, počet barvících programů, možnost montování na laboratorní skla | 2016-10-10 | Hladina 1 | barvení možnost montovánína skla | 1 000 000 Kč | 2016-10-10 | 4
200 | 309 | D.5.1.1.H2. | Automat barvicí | barvení tkání pro další zpracování, počet barvících programů, možnost montování na laboratorní skla | 2016-10-10 | Hladina 2 | barvení možnost montovánína skla | 2000000 | 2016-10-10 | 4
1293 | 310 | D.5.1.2. | Automaty montovací |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
211 | 311 | D.5.1.2.H1. | Automat montovací | montování nařezaných vzorků na laboratorní skla | 2016-10-10 | Hladina 1 |  | 1000000 | 2016-10-10 | 1
201 | 312 | D.5.1.3. | Mikrotomy |  | 2016-10-10 |  |  |  | 2016-10-10
1294 | 313 | D.5.1.3.1. | Mikrotomy rotační |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
202 | 314 | D.5.1.3.1.H1. | Mikrotom rotační | řezání vzorků v serii | 2016-10-10 | Hladina 1 |  | 200000 | 2016-10-10 | 4
1295 | 315 | D.5.1.3.2. | Mikrotomy sáňkové |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
203 | 316 | D.5.1.3.2.H1. | Mikrotom sáňkový | řezání vzorků od 0,5 mikrometru až po 60 mikrometrů | 2016-10-10 | Hladina 1 |  | 180000 | 2016-10-10 | 1.4
1296 | 317 | D.5.1.3.3. | Ultramikrotomy |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
204 | 318 | D.5.1.3.3.H1. | Ultramikrotom | řezání ultratenkých vzorků | 2016-10-10 | Hladina 1 |  | 1300000 | 2016-10-10 | 4
1297 | 319 | D.5.1.4. | Vibratomy |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
205 | 320 | D.5.1.4.H1. | Vibratom |  | 2016-10-10 | Hladina 1 |  | 320000 | 2016-10-10 | 1
1298 | 321 | D.5.1.5. | Kryostaty |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
206 | 322 | D.5.1.5.H1. | Kryostat | řezání zmrazených vzorků | 2016-10-10 | Hladina 1 | manuální ovládání auto,automatický provoz | 200 000 Kč | 2016-10-10 | 1.4
207 | 323 | D.5.1.5.H2. | Kryostat | řezání zmrazených vzorků | 2016-10-10 | Hladina 2 | manuální ovládání auto,automatický provoz | 500000 | 2016-10-10 | 1.4
1299 | 324 | D.5.1.6. | Tkáňové procesory |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
208 | 325 | D.5.1.6.H? | Procesor tkáňový | počet programů, počet současně zpracovávaných kazet | 2016-10-10 |  |  | 1000000 | 2016-10-10 | 4
1300 | 326 | D.5.1.7. | Parafinové zalévací linky |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
209 | 327 | D.5.1.7.H1. | Přístroj parafinový zalévací | zalévání formiček se vzorky parafinem | 2016-10-10 | Hladina 1 |  | 200000 | 2016-10-10 | 4
1301 | 328 | D.5.1.8. | Imunostainery |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
210 | 329 | D.5.1.8.H2. | Imunostainer | Automatické imunohistochemické barvení | 2016-10-10 | Hladina 1 |  | 1600000 | 2016-10-10 | 1
1302 | 330 | D.5.1.9. | Přístroj dekalcifikační |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
212 | 331 | D.5.1.9.H1. | Dekalcifikátor |  | 2016-10-10 | Hladina 1 |  | 70000 | 2016-10-10 | 5
1303 | 332 | D.5.1.10. | Stoly přikrajovací |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
213 | 333 | D.5.1.10.H1. | Stůl přikrajovací s odsáváním (disgestoří) |  | 2016-10-10 | Hladina 1 |  | 140000 | 2016-10-10 | 1
214 | 334 | D.5.1.11. | Lamače skla |  | 2016-10-10 |  |  |  | 2016-10-10
215 | 335 | D.5.1.10. | Analyzátory genetické |  | 2016-10-10 |  |  |  | 2016-10-10
216 | 336 | D.5.1.11. | Mikrodisektory laserové | fluorescenčního laserového mikrodisektoru s laserovou pinzetou | 2016-10-10 |  |  | 6500000 | 2016-10-10 | 1
1304 | 337 | D.5.1.12. | Tiskárny |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
1305 | 338 | D.5.1.12.1. | Tiskárny na potisk histologických skel |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
217 | 339 | D.5.1.12.1.H1. | Tiskárna na potisk histologických skel |  | 2016-10-10 | Hladina 1 |  | 200000 | 2016-10-10 | 5
1306 | 340 | D.5.1.12.2. | Tiskárny na potisk histologických kazet |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
218 | 341 | D.5.1.12.2.H1. | Tiskárna na potisk histologických kazet |  | 2016-10-10 | Hladina 1 | připojitelná k dalším přístrojům (například barvící a montovací) | 150 000 Kč | 2016-10-10 | 4
219 | 342 | D.5.1.12.2.H2. | Tiskárna na potisk histologických kazet |  | 2016-10-10 | Hladina 2 | připojitelná k dalším přístrojům (například barvící a montovací) | 350000 | 2016-10-10 | 4
1307 | 343 | D.5.1.13. | Pily |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
220 | 344 | D.5.1.13.H1. | Pila vibrační | oscilační pila | 2016-10-10 | Hladina 1 | elektrická, strilizivatelná zčásti odsávání a sterilizovatelná celá | 30 000 Kč | 2016-10-10 | 5
221 | 345 | D.5.1.13.H2. | Pila vibrační | oscilační pila | 2016-10-10 | Hladina 2 | elektrická, strilizivatelná zčásti odsávání a sterilizovatelná celá | 150000 | 2016-10-10 | 5
1308 | 346 | D.5.1.14. | Desky |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
1309 | 347 | D.5.1.14.1. | Desky chladící |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
222 | 348 | D.5.1.14.1.H1. | Deska chladící | Deska chladící | 2016-10-10 | Hladina 1 |  | 50000 | 2016-10-10 | 5
1310 | 349 | D.5.1.14.2. | Desky topné |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
223 | 350 | D.5.1.14.2.H1. | Deska topná | Deska topná | 2016-10-10 | Hladina 1 | manuální ovládání přesné řízení | 11 000 Kč | 2016-10-10 | 5
224 | 351 | D.5.1.14.2.H2. | Deska topná | Deska topná | 2016-10-10 | Hladina 2 | manuální ovládání přesné řízení | 50 000 Kč | 2016-10-10 | 5
225 | 352 | D.5.2. | Laboratorní přístroje - Klinická mikrobiologie |  | 2016-10-24 |  |  |  | 2016-10-24
1311 | 353 | D.5.2.1. | Analyzátory |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
226 | 354 | D.5.2.1.1. | Analyzátory automatické mikrobiologické |  | 2016-10-24 |  |  |  | 2016-10-24
1312 | 355 | D.5.2.1.2. | Analyzátory serologické |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
227 | 356 | D.5.2.1.2.H1. | Analyzátor serologický |  | 2016-10-24 | Hladina 1 | Elisa analyzátor | 600000 | 2016-10-24 | 1
1313 | 357 | D.5.2.1.3. | Analyzátory chemiluminiscenční |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
228 | 358 | D.5.2.1.3.H1. | Analyzátor chemiluminiscenční |  | 2016-10-24 | Hladina 1 | >100 vzorku/ hod | 2000000 | 2016-10-24 | 4
1314 | 359 | D.5.2.2. | Luminometry |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
229 | 360 | D.5.2.2.H1. | Luminometr | Bioluminiscenční monitoring hygieny | 2016-10-24 | Hladina 1 | rychlé měřerní účinnosti čistících procesů | 45 000 Kč | 2016-10-24 | 1
230 | 361 | D.5.2.2.H2. | Luminometr | Bioluminiscenční monitoring hygieny | 2016-10-24 | Hladina 2 | pro bio a chemiluminiscenční aplikace, rotační zkumavky | 290 000 Kč | 2016-10-24 | 1
231 | 362 | D.5.2.2.H3. | Luminometr | Bioluminiscenční monitoring hygieny | 2016-10-24 | Hladina 3 | pro bio a chemiluminiscenční aplikace nejvyšší citlovost, injektor na reagencie a více jamkové plata na měření | 600000 | 2016-10-24 | 1
232 | 363 | D.5.2.3. | Densilametry | Slouží ke stanovení hustoty bakteriální suspenze | 2016-10-24 |  |  |  | 2016-10-24
1315 | 364 | D.5.2.4. | Anaerostat |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
233 | 365 | D.5.2.4.H1. | Anaerostat | Nádoba na kultivaci, materiál anaerostatu: plast, nerez | 2016-10-24 | Hladina 1 |  | 13000 | 2016-10-24 | 0
1316 | 366 | D.5.2.5. | Hemokultivační systémy |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
234 | 367 | D.5.2.5.H1. | Systém hemokultivační | min 360 pozic | 2016-10-24 | Hladina 1 |  | 1150000 | 2016-10-24
1317 | 368 | D.5.2.6. | Aeroskopy |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
235 | 369 | D.5.2.6.H1. | Aeroskop | průtok vzduchu, | 2016-10-24 | Hladina 1 |  | 130000 | 2016-10-24 | 4
236 | 370 | D.5.3. | Laboratorní přístroje - Klinická biochemie a imunologie |  | 2016-10-24 |  |  |  | 2016-10-24
237 | 371 | D.5.3.1. | Analyzátory |  | 2016-10-24 |  |  |  | 2016-10-24
1318 | 372 | D.5.3.1.1. | Analyzátory modulární |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
238 | 373 | D.5.3.1.1.H1. | Analyzátor universální modulární | Stacionární vs. modulární Typy modulů Automatizace Rychlost (počet analýz / hod) | 2016-10-24 | Hladina 1 | biochemický modul, imunochemický modul, ISE modul, dopravník, možnost preanalytické linky > 800 vzorků /hod > 200 ISE vzorků / hod > 100 imunochemických testů /hod | cena se nedá stanovit,ve veřejně dostupných zdrojích jsem nenalezl jiný způsob pořízení, než jako zápůjčka při zasmluvněných dodávkách reagencií - navíc nikdy není uvedena cena přístrojů | 2016-10-24 | x
239 | 374 | D.5.3.1.1.H2. | Analyzátor universální modulární | Stacionární vs. modulární Typy modulů Automatizace Rychlost (počet analýz / hod) | 2016-10-24 | Hladina 2 | více modulů spojených automatickým dopravníkem a preanalytickou linkou > 2000 vzorků /hod > 600 ISE vzorků / hod > 200 imunochemických testů /hod | cena se nedá stanovit,ve veřejně dostupných zdrojích jsem nenalezl jiný způsob pořízení, než jako zápůjčka při zasmluvněných dodávkách reagencií - navíc nikdy není uvedena cena přístrojů | 2016-10-24 | x
240 | 375 | D.5.3.1.1.H3. | Analyzátor universální modulární | Stacionární vs. modulární Typy modulů Automatizace Rychlost (počet analýz / hod) | 2016-10-24 | Hladina 3 | kompletně automatizované umožňující spojení ruzných typů analyzátorů různých značek > 4000 vzorků /hod > 1200 ISE vzorků / hod > 400 imunochemických testů /hod | cena se nedá stanovit,ve veřejně dostupných zdrojích jsem nenalezl jiný způsob pořízení, než jako zápůjčka při zasmluvněných dodávkách reagencií - navíc nikdy není uvedena cena přístrojů | 2016-10-24 | x
1319 | 376 | D.5.3.1.2. | Analyzátor biochemický |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
247 | 377 | D.5.3.1.2.H1. | Analyzátor biochemický samostatný | Kontinuální vs. Diskrétní Práce po metodách vs. Po vzorcích Rychlost (počet analýz / hod) Selektivní vs. neselektivní Uzavřený vs. Otevřený systém Integrovaný ISE modul | 2016-10-24 | Hladina 1 | kontinuální nebo diskrétní, práce po metodách nebo po vzorcích,selektivní nebo neselektivní, uzavřený nebo otevřený systém 300 vzorků / hod | 900 000 Kč | 2016-10-24 | 1
248 | 378 | D.5.3.1.2.H2. | Analyzátor biochemický samostatný | Kontinuální vs. Diskrétní Práce po metodách vs. Po vzorcích Rychlost (počet analýz / hod) Selektivní vs. neselektivní Uzavřený vs. Otevřený systém Integrovaný ISE modul | 2016-10-24 | Hladina 2 | možnost integrování ISE, diskrétní, práce po vzorcích, selektivní, otevřený systém > 600 vzorků /hod > 200 ISE vzorků / hod | 1 500 000 Kč | 2016-10-24 | 1
1320 | 379 | D.5.3.1.2.H3. | Analyzátor biochemický samostatný | Kontinuální vs. Diskrétní Práce po metodách vs. Po vzorcích Rychlost (počet analýz / hod) Selektivní vs. neselektivní Uzavřený vs. Otevřený systém Integrovaný ISE modul | 2016-10-25 | Hladina 3 | možnost integrování ISE, diskrétní, práce po vzorcích, selektivní, otevřený systém >1500 vzorků hod > 400 ISE vzorků /hod | 2300000 | 2016-10-25 | 1
1321 | 380 | D.5.3.1.3. | Analyzátory biochemické samostatné - point-of-care testing |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
1322 | 381 | D.5.3.1.3.H1. | Analyzátory - point-of-care testing | Roztok vs.Suchá chemie Počet metod Objedm vzorku Rychlost (min.) Napojení na LIS | 2016-10-24 | Hladina 1 | jednoúčelový (glukóza, laktát,urea, krevní plyny, kreatinin) výsledek prakticky okamžitě | 800 Kč - 20 000 Kč (jedná se o jednoúčelová zařízení, tedy záleží na účelu) | 2016-10-24 | 5
1323 | 382 | D.5.3.1.3.H2. | Analyzátory - point-of-care testing | Roztok vs.Suchá chemie Počet metod Objedm vzorku Rychlost (min.) Napojení na LIS | 2016-10-24 | Hladina 2 | více metod, suchá chemie substráty, enzymy, elektrolyty | 55 000 Kč | 2016-10-24 | 5
1324 | 383 | D.5.3.1.3.H3. | Analyzátory - point-of-care testing | Roztok vs.Suchá chemie Počet metod Objedm vzorku Rychlost (min.) Napojení na LIS | 2016-10-24 | Hladina 3 | více metod, suchá chemie, napojení na LIS čas analýzy < 20 sek. substráty, enzymy, elektrolyty, imunochemie, biočipy možné modulární uspořádání | 350000 | 2016-10-24 | 5
1325 | 384 | D.5.3.1.4. | Analyzátor imunochemické |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
1326 | 385 | D.5.3.1.4.H1. | Analyzátor imunochemický (většinově zahrnuje i analyzátory z bodů D.5.3.24, D.5.3.25, kdy analyzátory různých výrobců mohou používat různé způsoby značení protilátek pro stanovení stejných látek) | Práce po metodách vs. Po vzorcích Rychlost (počet analýz / hod) Počet metod Počet pozic pro reagencie Uzavřený vs. Otevřený systém | 2016-10-24 | Hladina 1 | práce po metodách nebo po vzorcíchuzavřený nebo otevřený systém 100 vzorků / hod > 20 metod | 1 500 000 Kč | 2016-10-24 | 1
1327 | 386 | D.5.3.1.4.H2. | Analyzátor imunochemický (většinově zahrnuje i analyzátory z bodů D.5.3.24, D.5.3.25, kdy analyzátory různých výrobců mohou používat různé způsoby značení protilátek pro stanovení stejných látek) | Práce po metodách vs. Po vzorcích Rychlost (počet analýz / hod) Počet metod Počet pozic pro reagencie Uzavřený vs. Otevřený systém | 2016-10-24 | Hladina 2 | práce po vzorcích, uzavřený systém, chlazené reagencie a pozice pro vzorky >150 vzorků / hod | 2 000 000 Kč | 2016-10-24 | 1
1328 | 387 | D.5.3.1.4.H3. | Analyzátor imunochemický (většinově zahrnuje i analyzátory z bodů D.5.3.24, D.5.3.25, kdy analyzátory různých výrobců mohou používat různé způsoby značení protilátek pro stanovení stejných látek) | Práce po metodách vs. Po vzorcích Rychlost (počet analýz / hod) Počet metod Počet pozic pro reagencie Uzavřený vs. Otevřený systém | 2016-10-24 | Hladina 3 | práce po vzorcích, uzavřený systém, chlazené reagencie a pozice pro vzorky >400 vzorků / hod >50 metod | 2900000 | 2016-10-24 | 1
1329 | 388 | D.5.3.1.5. | Iontově selektivní elektrody |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
263 | 389 | D.5.3.1.5.H1. | Iontově selektivní elektrody - analyzátor | Rychlost (počet analýz / hod) Počet metod | 2016-10-24 | Hladina 1 | >50 vzorků / hod 3 metody | 80 000 Kč | 2016-10-24 | 5
264 | 390 | D.5.3.1.5.H2. | Iontově selektivní elektrody - analyzátor | Rychlost (počet analýz / hod) Počet metod | 2016-10-24 | Hladina 2 | >150 vzorků / hod 4 metody | 150 000 Kč | 2016-10-24 | 5
265 | 391 | D.5.3.1.5.H3. | Iontově selektivní elektrody - analyzátor | Rychlost (počet analýz / hod) Počet metod | 2016-10-24 | Hladina 3 | >250 vzorků / hod 5 metod | 300000 | 2016-10-24 | 5
1330 | 392 | D.5.3.1.6. | Analyzátory imunologické |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
266 | 393 | D.5.3.1.6.H1. | Analyzátor imunologický pro imunosorbční rozbor metodou enzymatické vazby | počet destiček, kapacita (počet vzorků), počet fofotdetktorů, počet promývacích stanic | 2016-10-24 | Hladina 1 | 3 destičky počet vzorků > 180 | 900 000 Kč | 2016-10-24 | 1,4,5
267 | 394 | D.5.3.1.6.H2. | Analyzátor imunologický pro imunosorbční rozbor metodou enzymatické vazby | počet destiček, kapacita (počet vzorků), počet fofotdetktorů, počet promývacích stanic | 2016-10-24 | Hladina 2 | >4 destčky počet vzorků > 300 2x fotodetektor 2v promývací stanice | 1400000 | 2016-10-24 | 1,4,5
1331 | 395 | D.5.3.1.7. | Analyzátory krevních plynů a acidobazické rovnováhy |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
271 | 396 | D.5.3.7.H1. | Analyzátor krevních plynů a acidobazické rovnováhy | použitelný přímo u lůžka, připojení k LIS měřené parametry | 2016-10-24 | Hladina 1 | POCT přímo u lůžka, bezúdržbový provoz, metody dle konfigurace (krevní plyny, ionty, glukóza, laktát, kreatinin, glukóza…) | 120 000 - 165 000 Kč | 2016-10-24 | 2.5
272 | 397 | D.5.3.7.H2. | Analyzátor krevních plynů a acidobazické rovnováhy | použitelný přímo u lůžka, připojení k LIS měřené parametry | 2016-10-24 | Hladina 2 | stolní plně automatický analyzátor, napojení LIS, výsoký průchod vzorků, >18 metod | 490000 | 2016-10-24 | 2.5
1332 | 398 | D.5.3.1.8. | Analyzátory močového sedimentu |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
273 | 399 | D.5.3.1.8.H1. | Analyzátor močového sedimentu | typ stanovení (fotometricky testační proužky, digitální rozpoznávání částic, průtoková cytometrie) | 2016-10-24 | Hladina 1 | poloautomatický analyzátor testační proužků | 32 000 Kč | 2016-10-24 | 2.4
274 | 400 | D.5.3.1.8.H2. | Analyzátor močového sedimentu | typ stanovení (fotometricky testační proužky, digitální rozpoznávání částic, průtoková cytometrie) | 2016-10-24 | Hladina 2 | plnoautomatický analyzátor testačních proužků nebo automatický pipetovací analyzátor | 730 000 Kč | 2016-10-24 | 2.4
275 | 401 | D.5.3.1.8.H3. | Analyzátor močového sedimentu | typ stanovení (fotometricky testační proužky, digitální rozpoznávání částic, průtoková cytometrie) | 2016-10-24 | Hladina 3 | digitální rozpoznávání částic, průtoková cytometrie | 1520000 | 2016-10-24 | 2.4
318 | 402 | D.5.3.1.9. | Analyzátor pro radioimmunoassay |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
319 | 403 | D.5.3.1.9.H1. | Analyzátor pro radioimmunoassay (RIA/IRMA) | nebyl nalezen žádný aktuální dodavatel tohoto typu strojů do ČR metoda je postupně nahrazována ostatními imunnoassay metodami (např. D.5.3.4., D.5.3.24, D.5.3.25) | 2016-10-24 | Hladina 1 | plný automat, detekce pomocí izotopu I-129, stanovení hormonů | 1 350 000 Kč (poslední VZ z roku 2009) | 2016-10-24 | 0
1333 | 404 | D.5.3.1.10. | Analyzátory pro fluoroimmunoassay |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
321 | 405 | D.5.3.1.10.H1. | Analyzátor pro fluoroimmunoassay | plně automatický vs. POCT (ambulantní) analyzátor, chlazení vzorků a reagencií, metody | 2016-10-24 | Hladina 1 | POCT do ambulancí, vždy prováděn pouze jednotlivý test - čipová technologie (infekční, koagulační, kardio, těhotenské markery, diabetické a markery renálního selhání…) | 21 500 Kč | 2016-10-24 | 2.5
322 | 406 | D.5.3.1.10.H2. | Analyzátor pro fluoroimmunoassay | plně automatický vs. POCT (ambulantní) analyzátor, chlazení vzorků a reagencií, metody | 2016-10-24 | Hladina 2 | automatický analyzátor, >35 vzorků/ hod, , chlazení vzorků a reagencií, kuminkace s LIS | 598 000 Kč | 2016-10-24 | 2.5
323 | 407 | D.5.3.1.10.H3. | Analyzátor pro fluoroimmunoassay | plně automatický vs. POCT (ambulantní) analyzátor, chlazení vzorků a reagencií, metody | 2016-10-24 | Hladina 3 | plně automatický analyzátor, >50 vzorků/ hod, random access, autosampler, Komunikace s LIS | cenu nelze stanovit, speciální analyzátor založené pouze na tomto principu se do ČR přímo nedodávají. Další typy jsou zahrnuty v D.5.3.4 | 2016-10-24 | 2.5
324 | 408 | D.5.3.1.11. | Analyzátory chemiluminiscenční | dnes pravděpodobně nejčastější princip činnosti analyzátorů D.5.3.4 - cenové rozdělení, viz. kategorie. D.5.3.4 | 2016-10-24 |  |  |  | 2016-10-24
325 | 409 | D.5.3.1.12. | Analyzátory ostatní |  | 2016-10-24 |  |  |  | 2016-10-24
1334 | 410 | D.5.3.2. | Linky analytické |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
1335 | 411 | D.5.3.2.1. | Linka perianalytická součást přístroje |  | 2016-10-24 |  |  |  | 2016-10-24
1336 | 412 | D.5.3.2.1.H1. | Linka perianalytická (pre-, postanalytická) | Stupeň automatizace (TLA, diskrétní) Fáze utomatizace (preanalytická - třídič, odzátkovač, alikvotovač, dopravník) (postanalytická - návrat vzorku, archivace, vytřídění, likvidace) | 2016-10-24 | Hladina 1 | diskrétní, automatizace preanalytické fáze | viz. odůvodnění cen 5.3.3.1 | 2016-10-24
1337 | 413 | D.5.3.2.1.H2. | Linka perianalytická (pre-, postanalytická) | Stupeň automatizace (TLA, diskrétní) Fáze utomatizace (preanalytická - třídič, odzátkovač, alikvotovač, dopravník) (postanalytická - návrat vzorku, archivace, vytřídění, likvidace) | 2016-10-24 | Hladina 2 | TLA systém | nelze vyčíslit, pro konkrétní laboratoře různé >10 000 000 Kč | 2016-10-24
1338 | 414 | D.5.3.2.2. | Linka preanalytická samostatné |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
1339 | 415 | D.5.3.2.2.H1. | Linka preanalytická | Součást analyzátoru (on-line), samostatné (front end) Centrifuga | 2016-10-24 | Hladina 1 | součást analyzátoru | 1 200 000 Kč | 2016-10-24 | 1
1340 | 416 | D.5.3.2.2.H2. | Linka preanalytická | Součást analyzátoru (on-line), samostatné (front end) Centrifuga | 2016-10-24 | Hladina 2 | samostatná umožňující propojení více strojů, konfigurovatelná | 7 000 000 Kč | 2016-10-24 | 1
1341 | 417 | D.5.3.2.2.H3. | Linka preanalytická | Součást analyzátoru (on-line), samostatné (front end) Centrifuga | 2016-10-24 | Hladina 3 | samostatná, umožňující spojení strojů různých značek, konfigurovatelná | 11000000 | 2016-10-24 | 1
1342 | 418 | D.5.3.3. | Moduly |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
1343 | 419 | D.5.3.3.1. | Moduly biochemické |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
242 | 420 | D.5.3.3.1.H? | Modul biochemický | Odpovídá střední či top hladině D.5.3.2 | 2016-10-24 |  |  | cena se nedá stanovit,ve veřejně dostupných zdrojích jsem nenalezl jiný způsob pořízení, než jako zápůjčka při zasmluvněných dodávkách reagencií - navíc nikdy není uvedena cena přístrojů | 2016-10-24 | x
1344 | 421 | D.5.3.3.2. | Moduly imunologické |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
243 | 422 | D.5.3.3.2.H? | Modul imunologický | Odpovídá střední či top hladině D.5.3.4 | 2016-10-24 |  |  | cena se nedá stanovit,ve veřejně dostupných zdrojích jsem nenalezl jiný způsob pořízení, než jako zápůjčka při zasmluvněných dodávkách reagencií - navíc nikdy není uvedena cena přístrojů | 2016-10-24 | x
1345 | 423 | D.5.3.3.3. | Iontově selektivní elektrody |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
244 | 424 | D.5.3.3.3.H1. | Iontově selektivní elektrody - modul | Rychlost (počet analýz / hod) Počet metod (nemusí být jako samostatný modul, ale může být integrováno v biochemickém analyzátoru) | 2016-10-24 | Hladina 1 | >100 vzorků / hod 3 metody | cena se nedá stanovit,ve veřejně dostupných zdrojích jsem nenalezl jiný způsob pořízení, než jako zápůjčka při zasmluvněných dodávkách reagencií - navíc nikdy není uvedena cena přístrojů | 2016-10-24 | x
245 | 425 | D.5.3.3.3.H2. | Iontově selektivní elektrody - modul | Rychlost (počet analýz / hod) Počet metod (nemusí být jako samostatný modul, ale může být integrováno v biochemickém analyzátoru) | 2016-10-24 | Hladina 2 | >400 vzorků / hod 3 metody | cena se nedá stanovit,ve veřejně dostupných zdrojích jsem nenalezl jiný způsob pořízení, než jako zápůjčka při zasmluvněných dodávkách reagencií - navíc nikdy není uvedena cena přístrojů | 2016-10-24 | x
246 | 426 | D.5.3.3.3.H3. | Iontově selektivní elektrody - modul | Rychlost (počet analýz / hod) Počet metod (nemusí být jako samostatný modul, ale může být integrováno v biochemickém analyzátoru) | 2016-10-24 | Hladina 3 | >600 vzorků / hod 4 metody | cena se nedá stanovit,ve veřejně dostupných zdrojích jsem nenalezl jiný způsob pořízení, než jako zápůjčka při zasmluvněných dodávkách reagencií - navíc nikdy není uvedena cena přístrojů | 2016-10-24 | x
1346 | 427 | D.5.3.4. | Cytometry |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
268 | 428 | D.5.3.4.H1. | Cytometr průtokový | fluidika, počet laserů, počet detektorů, typ sorteru, CE IVD certifikace | 2016-10-24 | Hladina 1 | 1-2 lasery min. 5 detektor bez CE | 1 200 000 Kč | 2016-10-24 | 2.4
269 | 429 | D.5.3.4.H2. | Cytometr průtokový | fluidika, počet laserů, počet detektorů, typ sorteru, CE IVD certifikace | 2016-10-24 | Hladina 2 | externí fluidika min 8 detektorů 3-4 lasery CE IVD, | 3 900 000 Kč | 2016-10-24 | 2.4
270 | 430 | D.5.3.4.H3. | Cytometr průtokový | fluidika, počet laserů, počet detektorů, typ sorteru, CE IVD certifikace | 2016-10-24 | Hladina 3 | externí fluidik >5 laserů >12 detektorů vysokorychlostní cell sorter | 9 500 000 Kč | 2016-10-24 | 2.4
1347 | 431 | D.5.3.5. | Osmometry |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
276 | 432 | D.5.3.5.H1. | Osmometr | 1-vzorkový x vícevzorkový s automatickým podavačem | 2016-10-24 | Hladina 1 | 1-vzorkový | 140 000 Kč | 2016-10-24 | 4
277 | 433 | D.5.3.5.H2. | Osmometr | 1-vzorkový x vícevzorkový s automatickým podavačem | 2016-10-24 | Hladina 2 | vícevzorkový s automatickým podavačem | 315000 | 2016-10-24 | 4
278 | 434 | D.5.3.6. | Chromatografy |  | 2018-03-05 |  | jde o obecné dělení, konfiguraci a typ přístroje se nedají volit univerzálně, ale plně odpovídají zaměření laboratoří a jejich konkrétním potřebám skupiny a tedy i ceny nemusí odrážet veškeré možné typy a konfigurace | ceny viz. jednotlivé typy | 2018-03-05
1348 | 435 | D.5.3.6.1. | Chromatografy plynové |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
279 | 436 | D.5.3.6.1.H1. | Chromatograf plynový |  | 2016-10-24 | Hladina 1 | automatizovaný systém pro rutinní diagnostiku | 1550000 | 2016-10-24 | 1
1349 | 437 | D.5.3.6.2. | Chromatografy kapalinové |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
280 | 438 | D.5.3.6.2.H1. | Chromatograf kapalinový | typ detektoru (UV/VIS, diodové pole, MS (uvedeny samostatně níže), autosampler, typy pump | 2016-10-24 | Hladina 1 | U/Vis detektor | 580 000 Kč | 2016-10-24 | 1
281 | 439 | D.5.3.6.2.H2. | Chromatograf kapalinový | typ detektoru (UV/VIS, diodové pole, MS (uvedeny samostatně níže), autosampler, typy pump | 2016-10-24 | Hladina 2 | detektor diodového pole, autosampler | 1 150 000 Kč | 2016-10-24 | 1
282 | 440 | D.5.3.6.2.H3. | Chromatograf kapalinový | typ detektoru (UV/VIS, diodové pole, MS (uvedeny samostatně níže), autosampler, typy pump | 2016-10-24 | Hladina 3 |  | 3300000 | 2016-10-24 | 1
283 | 441 | D.5.3.6.3. | Chromatograf nanoLC |  | 2016-10-24 |  |  | 1652000 2110000 | 2016-10-24 | 1.4
1350 | 442 | D.5.3.6.4. | Chromatograf iontový |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
284 | 443 | D.5.3.6.4.H1. | Chromatograf iontový | stanovení aminokyselin, cukrů, aniontů | 2016-10-24 | Hladina 1 |  | 1850000 | 2016-10-24 | 1
1351 | 444 | D.5.3.7. | Spektrometry |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
285 | 445 | D.5.3.7.1. | Spektrometr hmotnostní |  | 2016-10-24 |  | k rutinní diagnostice jsou určeny pouze některé konkrétní typy přístrojů, vývoj je však natolik rychlý že rychle zastarávají v diagnostice se většinou kombinují hmotnostní spektrometry s nějakou separační technikou (chromatografie) a proto jsou dle toho i děleny jde o obecné dělení, konfiguraci a typ přístroje se nedají volit univerzálně, ale plně odpovídají zaměření laboratoří a jejich konkrétním potřebám skupiny a tedy i ceny nemusí odrážet veškeré možné typy a konfigurace |  | 2016-10-24
1352 | 446 | D.5.3.7.2. | Spektrometr atomový |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
1353 | 447 | D.5.3.7.2.H1. | Spektrometr atomový absorpční | typ atomizace (plamenová, elektrotermická), počet lamp, rychlost, autosampler | 2016-10-24 | Hladina 1 | plamenová nebo elektrotermická (ETA) atomizace | 850000 | 2016-10-24 | 1
1354 | 448 | D.5.3.8. | Plynová chromatografie ve spojení s hmotnostní spektrometrií |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
286 | 449 | D.5.3.8.H1. | Systém plynové chromatografie - hmotnostní spektrometrie | plynový chromatograf ve spojení s hmotnostním spektrometrem | 2016-10-24 | Hladina 1 |  | 2550000 | 2016-10-24 | 1
287 | 450 | D.5.3.8.H2. | Systém plynové chromatografie - hmotnostní spektrometrie | plynový chromatograf ve spojení s tandemovým hmotnostním spektrometrem | 2016-10-24 |  |  | cenu nelze na základě veřejně dostupných údajů pro ČR stanovit | 2016-10-24 | x
1355 | 451 | D.5.3.9. | Kapalinová chromatografie ve spojenís hmotnostní spektrometrií |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
288 | 452 | D.5.3.9.H1. | Systém kapalinové chromatografie s hmotnostním spektrometrem | kaplainový chromatograf ve spojení s hmotnostním spektrometrem | 2016-10-24 | Hladina 1 | anlayzátor - trojitý kvadrupól | 3285000 | 2016-10-24 | 1
1356 | 453 | D.5.3.10. | Systémy tandemové hmotnostní spektrometrie ve spojení s kapalinovou chromatografií |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
289 | 454 | D.5.3.10.H1. | Systém tandemové hmotnostní spektrometrie ve spojení s kapalinovou chromatografií | ultra-HPLC v kombinaci s tandomovým hmotnostním spektrometrem (dělení dle typů hmotnostního analyzátoru) | 2016-10-24 | Hladina 1 | analyzátory - trojitý kvadrupól-iontová past, tandemový kvadrupól | 8 100 000 Kč | 2016-10-24 | 1
290 | 455 | D.5.3.10.H2. | Systém tandemové hmotnostní spektrometrie ve spojení s kapalinovou chromatografií | ultra-HPLC v kombinaci s tandomovým hmotnostním spektrometrem (dělení dle typů hmotnostního analyzátoru) | 2016-10-24 | Hladina 2 | analyzátory - trojitý kvadrupól-Orbitrap | 11 800 000 Kč | 2016-10-24 | 1
291 | 456 | D.5.3.10.H3. | Systém tandemové hmotnostní spektrometrie ve spojení s kapalinovou chromatografií | ultra-HPLC v kombinaci s tandomovým hmotnostním spektrometrem (dělení dle typů hmotnostního analyzátoru) | 2016-10-24 | Hladina 3 | analyzátory - trojitý kvadrupól-iontová past-Orbitrap | 16500000 | 2016-10-24 | 1
1357 | 457 | D.5.3.11. | SystémY MALDI / TOF (Matrix Assisted Laser Desorption/Ionization, s analyzátorem doby letu Time of Flight) |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
292 | 458 | D.5.3.11.H1. | Systém MALDI / TOF (Matrix Assisted Laser Desorption/Ionization, s analyzátorem doby letu Time of Flight) | ionizační technika MALDI, analyzátor typu TOF (analyzátor doby letu) | 2016-10-24 | Hladina 1 | pro identifikaci mikroorganismů | 7450000 | 2016-10-24 | 1
294 | 459 | D.5.3.12. | Polarografy |  | 2016-10-24 |  |  |  | 2016-10-24
295 | 460 | D.5.3.13. | Elektroforézy |  | 2016-10-24 |  |  |  | 2016-10-24
1358 | 461 | D.5.3.13.1. | Elektroforézy horizontální |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
296 | 462 | D.5.3.13.1.H1. | Elektroforéza horizontální | velikost gelu, potřebné příslušenství | 2016-10-24 | Hladina 1 |  | 14000 | 2016-10-24 | 4.5
1359 | 463 | D.5.3.13.2. | Elektroforézy vertikální |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
297 | 464 | D.5.3.13.2.H1. | Elektroforéza vertikální | velikosti gelu, chlazení | 2016-10-24 | Hladina 1 | chlazení | 18 000 Kč | 2016-10-24 | 4.5
298 | 465 | D.5.3.13.2.H2. | Elektroforéza vertikální | velikosti gelu, chlazení | 2016-10-24 | Hladina 2 | chlazení | 58000 | 2016-10-24 | 4.5
1360 | 466 | D.5.3.13.3. | Elektroforézy kapilární |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
299 | 467 | D.5.3.13.3.H1. | Kapilární elektroforéza | typ detektoru, rozlišení detektoru, typy pracovních separačních módů, automatický dávkovač | 2016-10-24 | Hladina 1 | diodové pole, separační módy: CZE, CGE, CIEF, MEKC, ITP, CEC | 1 250 000 Kč | 2016-10-24 | 1,2,4,5
300 | 468 | D.5.3.13.3.H2. | Kapilární elektroforéza | typ detektoru, rozlišení detektoru, typy pracovních separačních módů, automatický dávkovač | 2016-10-24 | Hladina 2 | použito v konkrétních aplikacích které jsou uvedeny jinde (např. D.5.5.1.1, D.5.3.17.5) nebo ve spojení s jinými systémy (např. D.5.3.13, D5.3.14) | nelze konkrétně určit, závisí na konkrétní aplikaci | 2016-10-24 | 1,2,4,5
1361 | 469 | D.5.3.13.4. | Systémy pracující na principu elektroforézy |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
1362 | 470 | D.5.3.13.4.1. | Systémy pracující na principu kapilární elektroforézy |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
301 | 471 | D.5.3.13.4.1.H1. | Automatizovaný systém na principu kapilární elektroforézy - Minicap | stanovení Hb, CDT, proteinů | 2016-10-24 | Hladina 1 |  | 635000 | 2016-10-24 | 4
1363 | 472 | D.5.3.13.4.2. | Automatizovaný systém elektroforézy na čipu | separace a kvantifikace DNA, RNA a proteinů | 2016-10-24 | Hladina 1 |  | 325000 | 2016-10-24 | 4
305 | 473 | D.5.3.13.4.2.H1. | Automatizovaný systém na principu elektroforézy - Experion | separace a kvantifikace DNA, RNA a proteinů | 2016-10-24 | Hladina 1 |  | 325000 | 2016-10-24 | 4
1364 | 474 | D.5.3.14. | Napěťové zdroje |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
302 | 475 | D.5.3.14.H1. | Napěťový zdroj | velikost proudu, napětí, výkon | 2016-10-24 | Hladina 1 | základní | 15 500 Kč | 2016-10-24 | 4.5
303 | 476 | D.5.3.14.H2. | Napěťový zdroj | velikost proudu, napětí, výkon | 2016-10-24 | Hladina 2 | vysoký proud (250 V, 3A) | 33 500 Kč | 2016-10-24 | 4.5
304 | 477 | D.5.3.14.H3. | Napěťový zdroj | velikost proudu, napětí, výkon | 2016-10-24 | Hladina 3 | vysoké napětí (5000V, 0,5A) | 55000 | 2016-10-24 | 4.5
1366 | 478 | D.5.3.15. | Zařízení pro blotting |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
306 | 479 | D.5.3.15.H1. | Zařízení pro blotting | vertikální vs. Horizontální mokrý vs. Suchý | 2016-10-24 | Hladina 1 |  | 38000 | 2016-10-24 | 4.5
1367 | 480 | D.5.3.16. | Fotometry |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
307 | 481 | D.5.3.16.H1. | Fotometr plamenový | detekce prvků (Na, K, Ca, Ba, Li), autosampler, kompresor, typ plynu | 2016-10-24 | Hladina 1 | stanovení prvků pomocí příslušných filtrů (Na, K, Ca, Ba, Li), zemní plyn, propan, butan, propan-butan | 141 000 Kč | 2016-10-24 | 5
308 | 482 | D.5.3.16.H2. | Fotometr plamenový | detekce prvků (Na, K, Ca, Ba, Li), autosampler, kompresor, typ plynu | 2016-10-24 | Hladina 2 | stanovení všech prvků současně, možnost autosampleru, integrovaný kompresor propan, butan, propan-butan | 230000 | 2016-10-24 | 5
1368 | 483 | D.5.3.17. | Nefelometry |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
309 | 484 | D.5.3.17.H1. | Nefelometr | pro přesnou analýzu specifických proteinů v séru, plazmě, moči a likvoru, stanovení zákalu inokula v mikrobiologii | 2016-10-24 | Hladina 1 | stanovení zákalu inokula v mikrobiologii | 58 000 Kč | 2016-10-24 | 5
310 | 485 | D.5.3.17.H2. | Nefelometr | pro přesnou analýzu specifických proteinů v séru, plazmě, moči a likvoru, stanovení zákalu inokula v mikrobiologii | 2016-10-24 | Hladina 2 | pro přesnou analýzu specifických proteinů v séru, plazmě, moči a likvoru | ceny nelze stanovit, jedná se o technologii postupně nahrazovanou D.5.3.3 nebo nejsou jako samostatné přístroje a spadají do D.5.6.3 | 2016-10-24 | 5
1369 | 486 | D.5.3.18. | Glukometry |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
311 | 487 | D.5.3.18.H1. | Glukometr | Osobní glukometr vs. analyzátor pro kvantitativní stanovení koncentrace glukózy | 2016-10-24 | Hladina 1 | osobní glukometr | 500 Kč | 2016-10-24 | 4.5
312 | 488 | D.5.3.18.H2. | Glukometr | analyzátor pro kvantitativní stanovení koncentrace glukózy a laktátu | 2016-10-24 | Hladina 2 | analyzátor pro kvantitativní stanovení koncentrace glukózy a laktátu | 220000 | 2016-10-24 | 4.5
1370 | 489 | D.5.3.19. | pH-metry |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
313 | 490 | D.5.3.19.H1. | pH-metr | stolní vs. přenosný | 2016-10-24 | Hladina 1 | přenosrný, včetně pH elektrody | 17 000 Kč | 2016-10-24 | 4.5
314 | 491 | D.5.3.19.H2. | pH-metr | stolní vs. přenosný | 2016-10-24 | Hladina 2 | stolní, včetně pH elektrody | 19500 | 2016-10-24 | 4.5
1371 | 492 | D.5.3.20. | Konduktometry |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
315 | 493 | D.5.3.20.H1. | Konduktometr | stolní vs. Přenosný vs. Tužkový | 2016-10-24 | Hladina 1 | kapesní (tužkový) s integrovanou sondou přenosrný, včetně sondy stolní, včetněsondy | 1 500 Kč | 2016-10-24 | 5
316 | 494 | D.5.3.20.H2. | Konduktometr | stolní vs. Přenosný vs. Tužkový | 2016-10-24 | Hladina 2 | kapesní (tužkový) s integrovanou sondou přenosrný, včetně sondy stolní, včetněsondy | 24 500 Kč | 2016-10-24 | 5
317 | 495 | D.5.3.20.H3. | Konduktometr | stolní vs. Přenosný vs. Tužkový | 2016-10-24 | Hladina 3 | kapesní (tužkový) s integrovanou sondou přenosrný, včetně sondy stolní, včetněsondy | 27500 | 2016-10-24 | 5
1372 | 496 | D.5.3.21. | Čítače pro kontrolu radioaktivity |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
320 | 497 | D.5.3.21.H1. | Gamma čítač | pro vyhodnocování manuálně prováděných RIA metod | 2016-10-24 | Hladina 1 |  | 82500 | 2016-10-24 | 5
1373 | 498 | D.5.3.22. | Přístroje pro vyhodnocení výsledků metody ELISPOT |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
326 | 499 | D.5.3.22.H? | EliSpot / FluoroSpot reader | pro měření EliSpot/FluoroSpot, počítání fluorescenčně značených buněk (buněčných klonů, virových plaků a bakteriálních kolonií) | 2016-10-24 |  |  | 380 000 Kč - 1 100 000 Kč | 2016-10-24 | 2.4
1374 | 500 | D.5.3.23. | Turbidimetry |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
327 | 501 | D.5.3.23.H1. | Turbidimetr | měření kvality vody (zákal vody všeobecně) stanovení speciálních proteinů | 2016-10-24 | Hladina 1 | automatický analyzátor pro stanovení speciálních proteinů | 1100000 | 2016-10-24 | 5
1375 | 502 | D.5.3.24. | Luminometry |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
328 | 503 | D.5.3.24.H1. | Luminometr | měření chemi-, bioluminiscence vzorků v mikrotitračních destičkách monitorace ATP, mezibuněčný Ca, imunotesty | 2016-10-24 | Hladina 1 |  | 75 000 Kč - 350 000 Kč | 2016-10-24 | 5
1376 | 504 | D.5.3.24. | Denzitometry |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
329 | 505 | D.5.3.24.H1. | Denzitometr | pro zjištění vnímavosti mikroorganismů proti antibiotikům, pro identifikaci mikroorganismů s různými testovacími systémy | 2016-10-24 | Hladina 1 |  | 10300 | 2016-10-24 | 5
330 | 506 | D.5.3.25. | Kolorimetry |  | 2016-10-24 |  |  |  | 2016-10-24
1377 | 507 | D.5.3.26. | Systémy detekce povrchové rezonance plasmonů |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
331 | 508 | D.5.3.26.H1. | Systém detekce povrchové rezonance plasmonů | sledování interakcí proteinů a jejich stabilitu v reálném čase | 2016-10-24 | Hladina 1 |  | 1293000 | 2016-10-24 | 4
332 | 509 | D.5.4. | Laboratorní přístroje - Hematologie |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
333 | 510 | D.5.4.1. | Analyzátor hematologický |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
334 | 511 | D.5.4.1.1. | Analyzátor hematologický poloautomatický | starší zařízení, dnes se již nevyrábí, vyžadují předředění vzorku | 2016-11-14 |  |  |  | 2016-11-14 | x
335 | 512 | D.5.4.1.1.H1. | Analyzátor hematologický automatický | vyšetření z plné krve bez nutnosti přípravy (předředění), metody detekce, impedance, fotometrie, fluorescenční cytometrie, počet stanovených parametrů, otevřený vs uzavřený systém, diferenciální rozpočet leukocytů, třípopulační, pětipopulační, pětipopulační + stanovení nezralých granulocytů, speciální měřící režimy, analýza tělních tekutin, modulární vs volně stojící | 2016-11-14 | Hladina 1 | třípopulační diferenciál, kapacita 60-80 vzorků/h, detekce dalších 15-20 diag. parametrů | 200 000 - 400 000 Kč | 2016-11-14 | 1,2,4
336 | 513 | D.5.4.1.1.H2. | Analyzátor hematologický automatický | vyšetření z plné krve bez nutnosti přípravy (předředění), metody detekce, impedance, fotometrie, fluorescenční cytometrie, počet stanovených parametrů, otevřený vs uzavřený systém, diferenciální rozpočet leukocytů, třípopulační, pětipopulační, pětipopulační + stanovení nezralých granulocytů, speciální měřící režimy, analýza tělních tekutin, modulární vs volně stojící | 2016-11-14 | Hladina 2 | pětipopulační diferenciál, kapacita 60-100 vzorků/h,analýza tělních tekutin, detekce dalších 20-25 diag. parametrů | 500 000 - 700 000 Kč | 2016-11-14 | 1,2,4
337 | 514 | D.5.4.1.1.H3. | Analyzátor hematologický automatický | vyšetření z plné krve bez nutnosti přípravy (předředění), metody detekce, impedance, fotometrie, fluorescenční cytometrie, počet stanovených parametrů, otevřený vs uzavřený systém, diferenciální rozpočet leukocytů, třípopulační, pětipopulační, pětipopulační + stanovení nezralých granulocytů, speciální měřící režimy, analýza tělních tekutin, modulární vs volně stojící | 2016-11-14 | Hladina 3 | modulární, pětipopulační diferenciál se stanovením nezralých granulocytů, retikulocytů, analýza tělních tekutin, kapacita > 100 vzorků/h, detekce dalších více než 28 diag. parametrů, spec. měřící režimy pro různé popupalce buněk | 1 200 000 - 2 500 000 Kč | 2016-11-14 | 1,2,4
338 | 515 | D.5.4.1.2. | Analyzátor hematologický automatický multiparametrický | lze ponechat jako rezervu či vypustit, nicméně označení "multiparametrický se jeví jako neštastné, každý hem. Analyzátor je multiparametrický | 2016-11-14 |  |  |  | 2016-11-14 | 1,2,4
1378 | 516 | D.5.4.2. | Automaty |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
1379 | 517 | D.5.4.2.1. | Automaty nátěrové a barvící |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
339 | 518 | D.5.4.2.1.H1. | Automat nátěrový a barvící | automatizovaná příprava nátěrů a barvení, rychlost zpracování vzorků 80 - 140 ks/h, možnost práce v otevřeném nebo uzavřeném systému, automatický podavač, modulární | 2016-11-14 | Hladina 1 | Většinou jako součást hematologické linky (D.5.4.3.) společně s hemat. analyzátorem, modulární, možnost použití i jako samostatně stojící | 800 000 - 1 500 000 Kč | 2016-11-14 | 1,2,4,5
1380 | 519 | D.5.4.2.2. | Automat imunoadsorbční | nejedná se o laboratorní ani diagnostický přístroj, pravděpodobně lze zařadit do oddílu O.12. Transfuzní služba | 2016-11-14 |  |  |  | 2016-11-14
1381 | 520 | D.5.4.3. | Systémy digitální morfologie |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
340 | 521 | D.5.4.3.H1. | Systém digitální morfologie | velikost a počet zásobníků sklíček, kapacita hodnocení sklíček/h, klasifikace (analýza), periferní krve, kostní dřeně, tělních tekutin, automatické vložení a uchycení, automatické dávkování imerzního oleje | 2016-11-14 | Hladina 1 | 4-12 sklíček, 1 zásobník, kapacita analýzy do 20 sklíček/h, automatický/poloautomatický režim | 500 000 - 1 000 000 Kč | 2016-11-14 | 1,2,4
341 | 522 | D.5.4.3.H2. | Systém digitální morfologie | velikost a počet zásobníků sklíček, kapacita hodnocení sklíček/h, klasifikace (analýza), periferní krve, kostní dřeně, tělních tekutin, automatické vložení a uchycení, automatické dávkování imerzního oleje | 2016-11-14 | Hladina 2 | více zásobníků, počet vložených sklíček 96 a více, kapacita analýzy 30 a více sklíček/h, plně automatický režim (automatické vložení a uchycení sklíček, automat. dávkování imerzního oleje), modulární | 1 500 000 - 2 500 000 Kč | 2016-11-14 | 1,2,4
1382 | 523 | D.5.4.4. | Linky |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
1383 | 524 | D.5.4.4.1. | Linky hematologické |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
342 | 525 | D.5.4.4.1.H1. | Linka hematologická modulární | základní kategorie obsahuje 1 hemat. analyzátor, nátěrový barvící automat, automatický podavač vzorků (dopravník), kapacita 100 vzorků/h střední kategorie (nejběžněji dodávaná) obsahuje 2 hemat. analyzátory, nátěrový barvící automat a automatický podavač vzorků (dopravník), kapacita 200 vzorků/h top kategorie obsahuje 2 nebo 3 hemat. analyzátory, nátěrový barvící automat, automatický podavač vzorků (dopravník) a systém digitální morfologie plně integrován do hemat. linky, kapacita 200 nebo 300 vzorků/h | 2016-11-14 | Hladina 1 | 1 hemat. analyzátor, nátěrový barvící automat, automatický podavač vzorků (dopravník), kapacita 100 vzorků/h | 1 800 000 - 3 000 000 Kč 3 500 000 - 5 000 000 Kč 6 000 000 - 9 500 000 Kč | 2016-11-14 | 1,2,4
343 | 526 | D.5.4.4.1.H2. | Linka hematologická modulární | základní kategorie obsahuje 1 hemat. analyzátor, nátěrový barvící automat, automatický podavač vzorků (dopravník), kapacita 100 vzorků/h střední kategorie (nejběžněji dodávaná) obsahuje 2 hemat. analyzátory, nátěrový barvící automat a automatický podavač vzorků (dopravník), kapacita 200 vzorků/h top kategorie obsahuje 2 nebo 3 hemat. analyzátory, nátěrový barvící automat, automatický podavač vzorků (dopravník) a systém digitální morfologie plně integrován do hemat. linky, kapacita 200 nebo 300 vzorků/h | 2016-11-14 | Hladina 2 | 2 hemat. analyzátory, nátěrový barvící automat a automatický podavač vzorků (dopravník), kapacita 200 vzorků/h | 1 800 000 - 3 000 000 Kč 3 500 000 - 5 000 000 Kč 6 000 000 - 9 500 000 Kč | 2016-11-14 | 1,2,4
344 | 527 | D.5.4.4.1.H3. | Linka hematologická modulární | základní kategorie obsahuje 1 hemat. analyzátor, nátěrový barvící automat, automatický podavač vzorků (dopravník), kapacita 100 vzorků/h střední kategorie (nejběžněji dodávaná) obsahuje 2 hemat. analyzátory, nátěrový barvící automat a automatický podavač vzorků (dopravník), kapacita 200 vzorků/h top kategorie obsahuje 2 nebo 3 hemat. analyzátory, nátěrový barvící automat, automatický podavač vzorků (dopravník) a systém digitální morfologie plně integrován do hemat. linky, kapacita 200 nebo 300 vzorků/h | 2016-11-14 | Hladina 3 | 2 nebo 3 hemat. analyzátory, nátěrový barvící automat, automatický podavač vzorků (dopravník) a systém digitální morfologie plně integrován do hemat. linky, kapacita 200 nebo 300 vzorků/h | 1 800 000 - 3 000 000 Kč 3 500 000 - 5 000 000 Kč 6 000 000 - 9 500 000 Kč | 2016-11-14 | 1,2,4
1384 | 528 | D.5.4.5. | Počítadla hematologická |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
345 | 529 | D.5.4.5.H1. | Počítadlo hematologické krevního diferenciálu | pomocné sčítací zařízení při mikroskopickém vyšetřování periferní krve nebo kostní dřeně 12 nebo 24 tlačítek | 2016-11-14 | Hladina 1 | periferní krev 12 tlačítek | 10 000 Kč | 2016-11-14 | 5
346 | 530 | D.5.4.5.H2. | Počítadlo hematologické krevního diferenciálu | pomocné sčítací zařízení při mikroskopickém vyšetřování periferní krve nebo kostní dřeně 12 nebo 24 tlačítek | 2016-11-14 | Hladina 2 | kostní dřeň 24 tlačítek | 13000 | 2016-11-14 | 5
1385 | 531 | D.5.4.6. | Hemoglobinmetry |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
347 | 532 | D.5.4.6.H1. | Hemoglobinmetr | malý (příruční) POCT analyzátor + kyveta se suchým reagens, vzorek kapilární, venozní nebo arteriální krve, ambulatní či polní použití | 2016-11-14 | Hladina 1 | malý (příruční) POCT analyzátor + kyveta se suchým reagens, vzorek kapilární, venozní nebo arteriální krve, ambulatní či polní použití | 15000 | 2016-11-14 | 5
1386 | 533 | D.5.4.7. | Analyzátory |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
1387 | 534 | D.5.4.7.1. | Analyzátory koagulační |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
348 | 535 | D.5.4.7.2. | Analyzátor koagulační point-of-care testing |  | 2016-11-14 |  |  |  | 2016-11-14
349 | 536 | D.5.4.7.2.H1. | Analyzátor koagulační základní point-of-care testing | přenosné přístroje pro stanovení PT - protrombinového času v jednotkách INR (international normalised ratio), testovací proužky obsahující tromboplastin, stanovení aPPT - aktivovaný parciální tromboplastinový čas, jednotky v sekundách, testovací proužky s obsahem celitu, stanovení PT (citrátový), aPPT (citrátový), hladiny heparinu | 2016-11-14 | Hladina 1 | stanovení PT | 18 000 Kč | 2016-11-14 | 5
350 | 537 | D.5.4.7.2.H2. | Analyzátor koagulační základní point-of-care testing | přenosné přístroje pro stanovení PT - protrombinového času v jednotkách INR (international normalised ratio), testovací proužky obsahující tromboplastin, stanovení aPPT - aktivovaný parciální tromboplastinový čas, jednotky v sekundách, testovací proužky s obsahem celitu, stanovení PT (citrátový), aPPT (citrátový), hladiny heparinu | 2016-11-14 | Hladina 2 | stanovení PT + aPPT | 30 000 Kč | 2016-11-14 | 5
351 | 538 | D.5.4.7.2.H3. | Analyzátor koagulační základní point-of-care testing | přenosné přístroje pro stanovení PT - protrombinového času v jednotkách INR (international normalised ratio), testovací proužky obsahující tromboplastin, stanovení aPPT - aktivovaný parciální tromboplastinový čas, jednotky v sekundách, testovací proužky s obsahem celitu, stanovení PT (citrátový), aPPT (citrátový), hladiny heparinu | 2016-11-14 | Hladina 3 | stanovení PT (citrátový), aPPT (citrátový), hladiny heparinu | 300000 | 2016-11-14 | 5
1388 | 539 | D.5.4.7.3. | Analyzátory koagulační standard |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
352 | 540 | D.5.4.7.3.H1. | Analyzátor koagulační standard | stanovení základních parametrů (PT,TT,aPTT,FIB), jednokanálový, vícekanálový, poloautomatický (nutné pipetování, předředění vzorku), plně automatický režim, principy detekce, kuličkový (snímání pohybu kuličky optickou metodou), elektromechanický (pohyb kuličky v koagulu, detekce změn elektromagnatického pole vlivem srážení), optické (spektrofotometrické, chromogenní), imunoturbidimetrie,počet zpracovaných vzorků/h, počet současně zpracovávaných parametrů v jednom vzorku, počet měřících a inkubačních pozic, kapacita měřících kyvet (on-board), počet pozic pro vzorky, | 2016-11-14 | Hladina 1 | stanovení základních koag. Parametrů (PT,TT,aPTT,FIB), další parametry koag. Faktory, heparin, proteiny C, S, lupus anticoagulans, poloautomatické, jedno či více kanálové | 100 000 - 200 000 Kč | 2016-11-14 | 1,2,4,5
1389 | 541 | D.5.4.7.4. | Analyzátor koagulační komplexní laboratorní |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
353 | 542 | D.5.4.7.H1. | Analyzátor koagulační komplexní laboratorní | stanovení základních parametrů (PT,TT,aPTT,FIB), jednokanálový, vícekanálový, poloautomatický (nutné pipetování, předředění vzorku), plně automatický režim, principy detekce, kuličkový (snímání pohybu kuličky optickou metodou), elektromechanický (pohyb kuličky v koagulu, detekce změn elektromagnatického pole vlivem srážení), optické (spektrofotometrické, chromogenní), imunoturbidimetrie,počet zpracovaných vzorků/h, počet současně zpracovávaných parametrů v jednom vzorku, počet měřících a inkubačních pozic, kapacita měřících kyvet (on-board), počet pozic pro vzorky, | 2016-11-14 | Hladina 2 | detekce, elektromechanická, spektrofotometrická, imunoturbidimetrie, kapacita více než 100 vzorků/h, více než 12 současně zpracovávaných parametrů v jednom vzorku, kapacita měřícících kyvet (on-board) 200 a více, počet pozic pro vzorky 50 | 1 000 000 - 1 500 000 Kč | 2016-11-14 | 1,2,4,5
354 | 543 | D.5.4.7.4.H2. | Analyzátor koagulační komplexní laboratorní | stanovení základních parametrů (PT,TT,aPTT,FIB), jednokanálový, vícekanálový, poloautomatický (nutné pipetování, předředění vzorku), plně automatický režim, principy detekce, kuličkový (snímání pohybu kuličky optickou metodou), elektromechanický (pohyb kuličky v koagulu, detekce změn elektromagnatického pole vlivem srážení), optické (spektrofotometrické, chromogenní), imunoturbidimetrie,počet zpracovaných vzorků/h, počet současně zpracovávaných parametrů v jednom vzorku, počet měřících a inkubačních pozic, kapacita měřících kyvet (on-board), počet pozic pro vzorky, | 2016-11-14 | Hladina 3 | detekce, elektromechanická, spektrofotometrická, imunoturbidimetrie, kapacita více než 250 vzorků/h, více než 30 současně zpracovávaných parametrů v jednom vzorku, kapacita měřícících kyvet (on-board) 800 a více, počet pozic pro vzorky 100 a více | 2 000 000 - 2 500 000 Kč | 2016-11-14 | 1,2,4,5
355 | 544 | D.5.4.7.4.H3. | Analyzátor koagulační komplexní laboratorní | stanovení základních parametrů (PT,TT,aPTT,FIB), jednokanálový, vícekanálový, poloautomatický (nutné pipetování, předředění vzorku), plně automatický režim, principy detekce, kuličkový (snímání pohybu kuličky optickou metodou), elektromechanický (pohyb kuličky v koagulu, detekce změn elektromagnatického pole vlivem srážení), optické (spektrofotometrické, chromogenní), imunoturbidimetrie,počet zpracovaných vzorků/h, počet současně zpracovávaných parametrů v jednom vzorku, počet měřících a inkubačních pozic, kapacita měřících kyvet (on-board), počet pozic pro vzorky, | 2016-11-14 | Hladina 1 | detekce, elektromechanická, spektrofotometrická, imunoturbidimetrie, kapacita cca 400 vzorků/h, až 60 současně zpracovávaných parametrů v jednom vzorku, kapacita měřícících kyvet (on-board) 800 a více, počet pozic pro vzorky 100 a více | 3 000 000 - 4 000 000 Kč | 2016-11-14 | 1,2,4,5
368 | 545 | D.5.4.14. | Analyzátory imunochemické na principu ELFA (Enzyme Linked Fluorescent Assay) | jedná se o duplikaci položky D.5.3.24. | 2016-11-14 |  |  |  | 2016-11-14
356 | 546 | D.5.4.7. | Agregometry | vyšetření funkčních defektů trombocytů, monitorování antiagregační léčby, analýza z plné krve, vícekanálový, přenosný (POCT), metoda impedanční agregometrie, rotační | 2016-11-14 | Hladina 1 | vyšetření funkčních defektů trombocytů, monitorování antiagregační léčby, analýza z plné krve, vícekanálový, přenosný (POCT), metoda impedanční agregometrie, rotační | 350000 - 500 000 Kč | 2016-11-14 | 5
1390 | 547 | D.5.4.8. | Tromboelastografy |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
357 | 548 | D.5.4.8.H1. | Tromboelastograf | POCT analyzátor, využití při akutní diagnostice koagulačních poruch, poloautomatický režim (nutná příprava vzorků), automatický režim, nezávislé měřící kanály, rotační tromboelastograf, přenosný | 2016-11-14 | Hladina 1 | 1 nebo dva měřící kanály, základní parametry koagulace | 50 000 - 100 000 Kč | 2016-11-14 | 1,2,4
358 | 549 | D.5.4.8.H2. | Tromboelastograf | POCT analyzátor, využití při akutní diagnostice koagulačních poruch, poloautomatický režim (nutná příprava vzorků), automatický režim, nezávislé měřící kanály, rotační tromboelastograf, přenosný | 2016-11-14 | Hladina 2 | poloautomatický (nutnost předředění vzorku), rotační, analýza vnitřní i vnější hemokoagulační kaskády, 4 měřící nezávislé kanály | 400 000 Kč | 2016-11-14 | 1,2,4
359 | 550 | D.5.4.8.H3. | Tromboelastograf | POCT analyzátor, využití při akutní diagnostice koagulačních poruch, poloautomatický režim (nutná příprava vzorků), automatický režim, nezávislé měřící kanály, rotační tromboelastograf, přenosný | 2016-11-14 | Hladina 3 | plně automatický, rotační, analýza vnitřní i vnější hemokoagulační kaskády, 4 měřící nezávislé kanály | 800000 | 2016-11-14 | 1,2,4
360 | 551 | D.5.4.9. | Viskozimetry | Stanovení krevní viskozity dnes již nahradily metody tromboelastografu, stanovení D-dimerů atd., zařízení tohoto typu nebylo na českém trhu nalezeno, navrhuji vypustit | 2016-11-14 |  |  |  | 2016-11-14
361 | 552 | D.5.4.10. | Separátory krevních složek | nejedná se o laboratorní ani diagnostický přístroj, pravděpodobně lze zařadit do oddílu O.12. Transfuzní služba | 2016-11-14 |  |  |  | 2016-11-14
363 | 553 | D.5.4.11. | Přístroje pro rheoferézu | nejedná se o laboratorní ani diagnostický přístroj, pravděpodobně lze zařadit do oddílu O.12. Transfuzní služba | 2016-11-14 |  |  |  | 2016-11-14
364 | 554 | D.5.4.12. | Přístroje pro extrakorporální fotochemoterapii | nejedná se o laboratorní ani diagnostický přístroj, pravděpodobně lze zařadit do oddílu O.12. Transfuzní služba | 2016-11-14 |  |  |  | 2016-11-14
365 | 555 | D.5.4.13. | Odběrové míchací váhy | nejedná se o laboratorní ani diagnostický přístroj, pravděpodobně lze zařadit do oddílu O.12. Transfuzní služba | 2016-11-14 |  |  |  | 2016-11-14
366 | 556 | D.5.4.14. | Lisy na krevní plazmu | nejedná se o laboratorní ani diagnostický přístroj, pravděpodobně lze zařadit do oddílu O.12. Transfuzní služba | 2016-11-14 |  |  |  | 2016-11-14
367 | 557 | D.5.4.15. | Ozařovače transfuzních přípravků | nejedná se o laboratorní ani diagnostický přístroj, pravděpodobně lze zařadit do oddílu O.12. Transfuzní služba | 2016-11-14 |  |  |  | 2016-11-14
369 | 558 | D.5.5. | Laboratorní přístroje - Genetika |  | 2016-11-14 |  |  |  | 2016-11-14
370 | 559 | D.5.5.1. | Genetické analyzátory - sekvenátory |  | 2016-11-14 |  |  |  | 2016-11-14
1391 | 560 | D.5.5.1.1. | Přístroje pro Sangerovo sekvenování |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
371 | 561 | D.5.5.1.1.H1. | Přístroj pro Sangerovo sekvenování | Počet kapilár (kapacita přístroje - sekvenace), Multiplexový mód (kapacita přístroje - fragmentace) CE certifikace, vyhodnocovací SW | 2016-11-14 | Hladina 1 | 8 - kapílár | 4 500 000 Kč | 2016-11-14 | 2.4
372 | 562 | D.5.5.1.1.H2. | Přístroj pro Sangerovo sekvenování | Počet kapilár (kapacita přístroje - sekvenace), Multiplexový mód (kapacita přístroje - fragmentace) CE certifikace, vyhodnocovací SW | 2016-11-14 | Hladina 2 | 24 - kapilár | 5 200 000 Kč | 2016-11-14 | 2.4
373 | 563 | D.5.5.1.1.H3. | Přístroj pro Sangerovo sekvenování | Počet kapilár (kapacita přístroje - sekvenace), Multiplexový mód (kapacita přístroje - fragmentace) CE certifikace, vyhodnocovací SW | 2016-11-14 | Hladina 3 | 24-kapilár, multiplex, CE IVD certifikace | 6000000 | 2016-11-14 | 2.4
1392 | 564 | D.5.5.1.2. | Přístroje pro sekvenování nové generace |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
374 | 565 | D.5.5.1.2.H1. | Přístroj pro sekvenování nové generace | kapacita, objem získaných dat, délka čtení, vyhodnocovací SW | 2016-11-14 | Hladina 1 | ilumina miniseq, gs junior 2 | 2 500 000 Kč | 2016-11-14 | 2,4,5
375 | 566 | D.5.5.1.2.H2. | Přístroj pro sekvenování nové generace | kapacita, objem získaných dat, délka čtení, vyhodnocovací SW NGS | 2016-11-14 | Hladina 2 | miseq | 4 500 000 Kč | 2016-11-14 | 2,4,5
376 | 567 | D.5.5.1.2.H3. | Přístroj pro sekvenování nové generace | kapacita, objem získaných dat, délka čtení, vyhodnocovací SW NGS | 2016-11-14 | Hladina 3 | hiseq | 10 000 000 Kč (35 000 000 Kč) | 2016-11-14 | 2,4,5
377 | 568 | D.5.5.2. | Cykléry polymerázové řetězové reakce |  | 2016-11-14 |  |  |  | 2016-11-14
378 | 569 | D.5.5.2.1. | Real-time cykléry polymerázové řetězové reakce |  | 2016-11-14 |  |  |  | 2016-11-14
379 | 570 | D.5.5.2.2. | Gradientové cykléry polymerázové řetězové reakce |  | 2016-11-14 |  |  |  | 2016-11-14
380 | 571 | D.5.5.2.3. | Fast cykléry polymerázové řetězové reakce |  | 2016-11-14 |  |  |  | 2016-11-14
381 | 572 | D.5.5.3. | Detekční systémy pro gelovou dokumentaci |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
382 | 573 | D.5.5.3.1. | Detekční systémy pro chemiluminiscenci |  | 2016-11-14 |  |  |  | 2016-11-14
383 | 574 | D.5.5.4. | Systémy pro digitální polymerázové řetězové reakce |  | 2016-11-14 |  |  |  | 2016-11-14
384 | 575 | D.5.5.5. | Přístroje pro izolaci nukleonových kyselin |  | 2016-11-14 |  |  |  | 2016-11-14
385 | 576 | D.5.5.6. | Čítače buněk |  | 2016-11-14 |  |  |  | 2016-11-14
386 | 577 | D.5.5.7. | Pipetovací automaty |  | 2016-11-14 |  |  |  | 2016-11-14
387 | 578 | D.5.5.8. | Systémy pro multiplexní kvantitativní imunoanalýzu (Luminex) |  | 2016-11-14 |  |  |  | 2016-11-14
388 | 579 | D.5.5.9. | Systémy pro vyhodnocení morfologie spermií |  | 2016-11-14 |  |  |  | 2016-11-14
389 | 580 | D.5.5.10. | Mikromanipulátory |  | 2016-11-14 |  |  |  | 2016-11-14
390 | 581 | D.5.6. | Laboratorní přístroje - všeobecné laboratorní vybavení |  | 2016-11-21 |  |  |  | 2016-11-21
391 | 582 | D.5.6.1. | Centrifugy |  | 2016-11-21 |  |  |  | 2016-11-21
392 | 583 | D.5.6.1.1. | Centrifuga stolní |  | 2016-11-21 |  |  |  | 2016-11-21
1393 | 584 | D.5.6.1.1.1. | Centrifuga stolní nechlazená |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
393 | 585 | D.5.6.1.1.1.H1. | Centrifuga stolní nechlazená | kapacita (ml) dalšími parametry jsou i otáčky nebo typy rotoru, ale při předpokladu že stanovená cena = centrifuga + 1x rotor odpovídá cena většině konfigurací (včetně rotoru pro MTP) | 2016-11-21 | Hladina 1 | kapacita (ml) 24 x 1,5 (2), 8x 15 | 39 000 Kč - 65 000 Kč | 2016-11-21 | 1,2,4
394 | 586 | D.5.6.1.1.1.H2. | Centrifuga stolní nechlazená | kapacita (ml) dalšími parametry jsou i otáčky nebo typy rotoru, ale při předpokladu že stanovená cena = centrifuga + 1x rotor odpovídá cena většině konfigurací (včetně rotoru pro MTP) | 2016-11-21 | Hladina 2 | kapacita (ml) 4 x 100 - 4 x 250 | 70 000 Kč - 115 000 Kč | 2016-11-21 | 1,2,4
395 | 587 | D.5.6.1.1.1.H3. | Centrifuga stolní nechlazená | kapacita (ml) dalšími parametry jsou i otáčky nebo typy rotoru, ale při předpokladu že stanovená cena = centrifuga + 1x rotor odpovídá cena většině konfigurací (včetně rotoru pro MTP) | 2016-11-21 | Hladina 3 | kapacita (ml) > 4 x 400 | 105 000 Kč - 125 000 Kč | 2016-11-21 | 1,2,4
1394 | 588 | D.5.6.1.1.2. | Centrifuga stolní chlazená |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
396 | 589 | D.5.6.1.1.2.H1. | Centrifuga stolní chlazená | kapacita (ml) dalšími parametry jsou i otáčky nebo typy rotoru, ale při předpokladu že stanovená cena = centrifuga + 1x rotor odpovídá cena většině konfigurací (včetně rotoru pro MTP) | 2016-11-21 | Hladina 1 | kapacita (ml) 24 x 1,5 (2) | 80 000 Kč - 100 000 Kč | 2016-11-21 | 1,2,4
397 | 590 | D.5.6.1.1.2.H2. | Centrifuga stolní chlazená | kapacita (ml) dalšími parametry jsou i otáčky nebo typy rotoru, ale při předpokladu že stanovená cena = centrifuga + 1x rotor odpovídá cena většině konfigurací (včetně rotoru pro MTP) | 2016-11-21 | Hladina 2 | kapacita (ml) 4 x 100 - 4 x 250 | 115 000 Kč - 185 000 Kč | 2016-11-21 | 1,2,4
398 | 591 | D.5.6.1.1.2.H3. | Centrifuga stolní chlazená | kapacita (ml) dalšími parametry jsou i otáčky nebo typy rotoru, ale při předpokladu že stanovená cena = centrifuga + 1x rotor odpovídá cena většině konfigurací (včetně rotoru pro MTP) | 2016-11-21 | Hladina 3 | kapacita (ml) > 4 x 400 | 150 000 Kč - 260 000 Kč | 2016-11-21 | 1,2,4
1395 | 592 | D.5.6.1.2. | Mikrocentrifugy |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
399 | 593 | D.5.6.1.2.H1. | Mikrocentrifuga | fixní vs. volitelné otáčky | 2016-11-21 | Hladina 1 | fixní otáčky, výměnné rotory | 6 500 Kč | 2016-11-21 | 4.5
400 | 594 | D.5.6.1.2.H2. | Mikrocentrifuga | fixní vs. volitelné otáčky | 2016-11-21 | Hladina 2 | volitelné otáčky, max 15 000 rpm | 42000 | 2016-11-21 | 4.5
1396 | 595 | D.5.6.1.3. | Centrifugy promývací |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
401 | 596 | D.5.6.1.3.H1. | Centrifuga promývací | promytí erytrocytů a odstranění plazmových reziduí nastavitelný počet promývacích cyklů automatická výměna promývacího roztoku | 2016-11-21 | Hladina 1 | promytí erytrocytů a odstranění plazmových reziduí nastavitelný počet promývacích cyklů automatická výměna promývacího roztoku | 350000 | 2016-11-21 | 5
402 | 597 | D.5.6.1.4. | Centrifugy na gelové karty | kapacita 24 gelových karet | 2016-11-21 |  | kapacita 24 gelových karet |  | 2016-11-21 | 4
403 | 598 | D.5.6.1.5. | Centrifugy velkoobjemové |  | 2016-11-21 |  |  |  | 2016-11-21
404 | 599 | D.5.6.1.5.H1. | Centrifuga velkoobjemová standard | volně stojící provedení chlazená, kapacita, max. otáčky, využitelné rotory | 2016-11-21 | Hladina 1 | nízkootáčková (4500 - 5500 rpm), kapcita min 4 x 1000 ml | 380 000 Kč | 2016-11-21 | 4.5
405 | 600 | D.5.6.1.5.H2. | Centrifuga velkoobjemová standard | volně stojící provedení chlazená, kapacita, max. otáčky, využitelné rotory | 2016-11-21 | Hladina 2 | otáčky 6000 - 10 000 rpm, kapacita min. 6 x 1400 ml | 495 000 Kč | 2016-11-21 | 4.5
406 | 601 | D.5.6.1.5.H3. | Centrifuga velkoobjemová standard | volně stojící provedení chlazená, kapacita, max. otáčky, využitelné rotory | 2016-11-21 | Hladina 3 | vysokootáčková (min. 20 000 rpm), kapacita min 4x 1000 ml | 785000 | 2016-11-21 | 4.5
1397 | 602 | D.5.6.1.6. | Centrifugy transfuzní |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
407 | 603 | D.5.6.1.2.2.H1. | Centrifuga transfuzní | volně stojící chlazená centrifuga na krevní vaky IVD zdravotnický prostředek, pro 12 vaků | 2016-11-21 | Hladina 1 | volně stojící chlazená centrifuga na krevní vaky IVD zdravotnický prostředek, pro 12 vaků | 805000 | 2016-11-21 | 2.4
1398 | 604 | D.5.6.1.7. | Ventilované volně stojící centrifugy |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
408 | 605 | D.5.6.1.7.H1. | Ventilovaná volně stojící centrifuga | nechlazená, kapacita 4 x 750 ml | 2016-11-21 | Hladina 1 | nechlazená, kapacita 4 x 750 ml | 270000 | 2016-11-21 | 1
1399 | 606 | D.5.6.1.8. | Ultracentrifugy |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
409 | 607 | D.5.6.1.8.H1. | Ultracentrifuga | stolní nebo volně stojící provedení otáčky 80 000 - 150 000 rpm | 2016-11-21 | Hladina 1 | stolní "mikro"-ultracentrifuga | 750 000 Kč +100 000Kč - 200 000 Kč za každý dodávaný rotor dle typu | 2016-11-21 | 1,2,4
410 | 608 | D.5.6.1.8.H2. | Ultracentrifuga | stolní nebo volně stojící provedení otáčky 80 000 - 150 000 rpm | 2016-11-21 | Hladina 2 | volně stojící otáčky >100 000 rpm, úhlové nebo výkyvné rotory | 950 000 Kč +100 000Kč - 200 000 Kč za každý dodávaný rotor dle typu | 2016-11-21 | 1,2,4
411 | 609 | D.5.6.2. | Mikroskopy |  | 2016-11-21 |  |  |  | 2016-11-21
1400 | 610 | D.5.6.2.1. | Mikroskopy optické |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
412 | 611 | D.5.6.2.1.H1. | Mikroskop optický | ceny jsou za základní konfigurace tříd mikroskopů. V případě potřeby velmi zvětšujících a kvalitních objektivů, či další nadstandartní výbavy roste cena i násobně | 2016-11-21 | Hladina 1 | základní | 70 000 Kč | 2016-11-21 | 1,2,4
413 | 612 | D.5.6.2.1.H2. | Mikroskop optický | ceny jsou za základní konfigurace tříd mikroskopů. V případě potřeby velmi zvětšujících a kvalitních objektivů, či další nadstandartní výbavy roste cena i násobně | 2016-11-21 | Hladina 2 | digitální kamera, halogenové nebo LED osvětlení | 190 000 Kč | 2016-11-21 | 1,2,4
414 | 613 | D.5.6.2.1.H3. | Mikroskop optický | ceny jsou za základní konfigurace tříd mikroskopů. V případě potřeby velmi zvětšujících a kvalitních objektivů, či další nadstandartní výbavy roste cena i násobně | 2016-11-21 | Hladina 3 | motorizovaný, kamera, kontrastní systémy, imerzní objektivy | 490 000 Kč | 2016-11-21 | 1,2,4
1401 | 614 | D.5.6.2.2. | Mikroskopy fluorescenční |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
415 | 615 | D.5.6.2.2.H1. | Mikroskop fluorescenční | zdroj světla, motorizace, soustava filtrů, přídavný SW pro analýzu obrazu (karyotypování) | 2016-11-21 | Hladina 1 | rtuťová výbojka, kamera | 195 000 Kč | 2016-11-21 | 1,2,4
416 | 616 | D.5.6.2.2.H2. | Mikroskop fluorescenční | zdroj světla, motorizace, soustava filtrů, přídavný SW pro analýzu obrazu (karyotypování) | 2016-11-21 | Hladina 2 | rtuťová výbojka nebo LED, výkoná kamera | 410 000 Kč | 2016-11-21 | 1,2,4
417 | 617 | D.5.6.2.2.H3. | Mikroskop fluorescenční | zdroj světla, motorizace, soustava filtrů, přídavný SW pro analýzu obrazu (karyotypování) | 2016-11-21 | Hladina 3 | motorizovaný stolek, ostření.., SW pro cytogenetiku (FISH…) | 1400000 | 2016-11-21 | 1,2,4
1402 | 618 | D.5.6.2.3. | Mikroskopy inverzní |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
418 | 619 | D.5.6.2.3.H1. | Mikroskop inverzní | objektivy pod preparátem základní, s fluorescencí, motorizovaný posun, objektivy, ostření, kamera | 2016-11-21 | Hladina 1 | základní pro tkáňové kultury | 56 000 Kč | 2016-11-21 | 1.2
419 | 620 | D.5.6.2.3.H2. | Mikroskop inverzní | objektivy pod preparátem základní, s fluorescencí, motorizovaný posun, objektivy, ostření, kamera | 2016-11-21 | Hladina 2 | fluorescenční | 155 000 Kč | 2016-11-21 | 1.2
420 | 621 | D.5.6.2.3.H3. | Mikroskop inverzní | objektivy pod preparátem základní, s fluorescencí, motorizovaný posun, objektivy, ostření, kamera | 2016-11-21 | Hladina 3 | motorizovaný, kamera, kontrastní systémy | 400000 | 2016-11-21 | 1.2
1403 | 622 | D.5.6.2.4. | Mikroskopy s fázovým kontrastem |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
421 | 623 | D.5.6.2.4.H1. | Mikroskop s fázovým kontrastem | pro sledování nekontrasních objetů (bakterie, spermie…) buď jako samostatná sada, nebo jako součást pokročilých objektivů mikroskopů | 2016-11-21 | Hladina 1 | sada (fázový kondenzor, filtry, fázové ojektivy) | +45 000 Kč k ceně mikroskopu | 2016-11-21 | 5
422 | 624 | D.5.6.2.4.H2. | Mikroskop s fázovým kontrastem | pro sledování nekontrasních objetů (bakterie, spermie…) buď jako samostatná sada, nebo jako součást pokročilých objektivů mikroskopů | 2016-11-21 | Hladina 2 | přímá součást mikroskopu, filtry a vhodné objektivy | cena závisí na kvalitě a typech objektivů | 2016-11-21 | 5
1404 | 625 | D.5.6.2.5. | Mikroskopy konfokální |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
423 | 626 | D.5.6.2.5.H1. | Mikroskop konfokální | celková konfigurace je individuální dle potřeb uživatele a jeho požadavků na rozsah příslušenství | 2016-11-21 | Hladina 1 | laserový autofocus, super rychlá kamera s vysokým rozlišením, inkubované prostředí s řízenou atmosférou,….. | 3 000 000 Kč - 4 500 000 Kč | 2016-11-21 | 1.2
424 | 627 | D.5.6.2.5.H2. | Mikroskop konfokální | celková konfigurace je individuální dle potřeb uživatele a jeho požadavků na rozsah příslušenství | 2016-11-21 | Hladina 2 | laserový autofocus, super rychlá kamera s vysokým rozlišením, inkubované prostředí s řízenou atmosférou,….. | > 4 500 000 Kč - ? | 2016-11-21 | 1.2
1405 | 628 | D.5.6.2.6. | Mikroskopy elektronové |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
425 | 629 | D.5.6.2.6.H1. | Mikroskop elektronový | jde o stolní přístroje s danou konfigurací, přes konfigurovatelné přístroje po extrémně specializované výzumné mikroskopy | 2016-11-21 | Hladina 1 | stolní | 2 200 000 | 2016-11-21 | 1.2
426 | 630 | D.5.6.2.6.H2. | Mikroskop elektronový | jde o stolní přístroje s danou konfigurací, přes konfigurovatelné přístroje po extrémně specializované výzumné mikroskopy | 2016-11-21 | Hladina 2 | prvková analyýza | 4 900 000 Kč | 2016-11-21 | 1.2
427 | 631 | D.5.6.2.6.H3. | Mikroskop elektronový | jde o stolní přístroje s danou konfigurací, přes konfigurovatelné přístroje po extrémně specializované výzumné mikroskopy | 2016-11-21 | Hladina 3 | kvantitativní cytometrie bez značení | 12 000 000 Kč | 2016-11-21 | 1.2
1406 | 632 | D.5.6.2.7. | Mikroskopy stereoskopické |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
428 | 633 | D.5.6.2.7.H1. | Mikroskop stereoskopický | osvětlení, zvětšení, kamera, fluorescence | 2016-11-21 | Hladina 1 | základní, bez osvětlení | 30 000 Kč | 2016-11-21 | 1,2,4
429 | 634 | D.5.6.2.7.H2. | Mikroskop stereoskopický | osvětlení, zvětšení, kamera, fluorescence | 2016-11-21 | Hladina 2 | osvětlení, kamera, možnost fluorescence | 210 000 Kč | 2016-11-21 | 1,2,4
430 | 635 | D.5.6.2.7.H3. | Mikroskop stereoskopický | osvětlení, zvětšení, kamera, fluorescence | 2016-11-21 | Hladina 3 | horní i dolní osvětlení, výkonná kamera, široké zorné pole, úhlově naklonitelný objektiv, fluorescence | 550000 | 2016-11-21 | 1,2,4
431 | 636 | D.5.6.3. | Spektrofotometry/Fotometry |  | 2016-11-21 |  |  |  | 2016-11-21
1407 | 637 | D.5.6.3.1. | Spektrofotometry pro viditelné spektrum (Vis) |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
432 | 638 | D.5.6.3.1.H1. | Spektrofotometr pro viditelné spektrum | jedno/dvoupaprskový, podavač kyvet | 2016-11-21 | Hladina 1 | rozsah vlnnových délek min. 320-800 nm jedno/dvou paprskový | 70000 | 2016-11-21 | 2.5
1408 | 639 | D.5.6.3.2. | Spektrofotometry - Ultrafialovo-viditelná spektroskopie (UV/VIS) |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
433 | 640 | D.5.6.3.2.H1. | Spektrofotometr - Ultrafialovo-viditelná spektroskopie | použitelné vlnové délky (VIS, UV, NIR) jednopaprskový vs dvoupaprskový UV/Vis | 2016-11-21 | Hladina 1 | jednopaprskový, monochromátor | 80 000 Kč | 2016-11-21 | 1,2,5
434 | 641 | D.5.6.3.2.H2. | Spektrofotometr - Ultrafialovo-viditelná spektroskopie | použitelné vlnové délky (VIS, UV, NIR) jednopaprskový vs dvoupaprskový UV/Vis | 2016-11-21 | Hladina 2 | dvoupaprskový, rozsah vlnových délek min. 190 - 900 nm | 175 000 Kč | 2016-11-21 | 1,2,5
435 | 642 | D.5.6.3.2.H3. | Spektrofotometr - Ultrafialovo-viditelná spektroskopie | použitelné vlnové délky (VIS, UV, NIR) jednopaprskový vs dvoupaprskový UV/Vis | 2016-11-21 | Hladina 3 | detektor - diodové pole | 530000 | 2016-11-21 | 1,2,5
1409 | 643 | D.5.6.3.3. | Spektrofotometry - ultrafialových , viditelných a blízkých infračervených spekter (UV/Vis/NIR) |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
436 | 644 | D.5.6.3.3.H1. | Spektrofotometr - ultrafialových , viditelných a blízkých infračervených spekter | spektrofotometr pro viditelné (VIS), UV a infračervené (NIR) vlnové délky | 2016-11-21 | Hladina 1 | rozsah vlnnových délek min. 180 - 3300 nm (UV-Vis-NIR), vysoká skenovací rychlost | 1550000 | 2016-11-21 | 2.5
1410 | 645 | D.5.6.3.4. | Spektrometry infračervené | FTIR spektrometr (infračervený spektrometr s Fourierovou transformací) Disperzní spektrometr | 2016-11-21 |  |  |  | 2016-11-21
1411 | 646 | D.5.6.3.5. | Spektrofotometry na mikrodesky |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
1412 | 647 | D.5.6.3.5.H1. | Spektrofotometr na mikrodesky | spektrofotometr se svislým paprskem, nastavení a rozsah vlnových délek UV/VIS | 2016-11-21 | Hladina 1 | fotometr - vlnové délky na základě filtrů | 85 000 Kč | 2016-11-21 | 1,2,4
1413 | 648 | D.5.6.3.5.H2. | Spektrofotometr na mikrodesky | spektrofotometr se svislým paprskem, nastavení a rozsah vlnových délek UV/VIS | 2016-11-21 | Hladina 2 | spojité nastavení vlnových délek, termostatování, třepání | 205000 | 2016-11-21 | 1,2,4
1414 | 649 | D.5.6.3.5.H3. | Spektrofotometr na mikrodesky | spektrofotometr se svislým paprskem, nastavení a rozsah vlnových délek UV/VIS | 2016-11-21 | Hladina 3 | modulární přístroj, možnost i fluorescenčního a luminiscenčního měření | 350000 | 2016-11-21 | 1,2,4
1415 | 650 | D.5.6.3.6. | Nanospektrofotometry |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
1416 | 651 | D.5.6.3.6.H1. | Nanospektrofotometr | maximální velikost minimálního objemu, flitry vs. spojité nastavení vlnové délky počet současně měřených vzorků | 2016-11-21 | Hladina 1 | pouze 2 vlnové délky, 1 vzorek | 135000 | 2016-11-21 | 1.4
1417 | 652 | D.5.6.3.6.H2. | Nanospektrofotometr | maximální velikost minimálního objemu, flitry vs. spojité nastavení vlnové délky počet současně měřených vzorků | 2016-11-21 | Hladina 2 | spojité spektrum nastavení vlnové délky, 1 vzorek | 185 000 Kč | 2016-11-21 | 1.4
1418 | 653 | D.5.6.3.6.H3. | Nanospektrofotometr | maximální velikost minimálního objemu, flitry vs. spojité nastavení vlnové délky počet současně měřených vzorků | 2016-11-21 | Hladina 3 | spojité spektrum nastavení vlnové délky, až 8 vzorků současně | 410000 | 2016-11-21 | 1.4
1419 | 654 | D.5.6.3.7. | Fotometry |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
1420 | 655 | D.5.6.3.7.H1. | Fotometr | pro stanovení prvků počet současně nastavovaný parametrů nastavení měřené vlnové délky pomocí filtrů - počet a typ filtrů dále viz. D.5.6.3.5. Hladina 1 a D.5.3.18 | 2016-11-21 | Hladina 1 | jednoparametrový (úzkopásmový filtr) | 20 000 Kč | 2016-11-21 | 2.5
1421 | 656 | D.5.6.3.7.H2. | Fotometr | pro stanovení prvků počet současně nastavovaný parametrů nastavení měřené vlnové délky pomocí filtrů - počet a typ filtrů dále viz. D.5.6.3.5. Hladina 1 a D.5.3.18 | 2016-11-21 | Hladina 2 | multiparametrový - vice zdrojů světla 4x + úzkopásmové filtry 4x | 40 000 Kč | 2016-11-21 | 2.5
1422 | 657 | D.5.6.3.7.H3. | Fotometr | pro stanovení prvků počet současně nastavovaný parametrů nastavení měřené vlnové délky pomocí filtrů - počet a typ filtrů dále viz. D.5.6.3.5. Hladina 1 a D.5.3.18 | 2016-11-21 | Hladina 3 | multiparametrový - vice zdrojů světla 12x + úzkopásmové filtry 12x | 105000 | 2016-11-21 | 2.5
1423 | 658 | D.5.6.3.8. | Spektrofluorimetry |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
437 | 659 | D.5.6.3.8.H1. | Spektrofluorimetr | Spektrofluorimetr Fluorescenční skener čipů (viz. D.5.6.3.3.1.) Fluorescenční mikroskop (viz. D.5.6.2.3) Průtokový cytometr (viz. D.5.3.7) | 2016-11-21 | Hladina 1 | přenosný spektrofluorimetr | 35 000 Kč | 2016-11-21 | 1,2,5
438 | 660 | D.5.6.3.8.H2. | Spektrofluorimetr | Spektrofluorimetr Fluorescenční skener čipů (viz. D.5.6.3.3.1.) Fluorescenční mikroskop (viz. D.5.6.2.3) Průtokový cytometr (viz. D.5.3.7) | 2016-11-21 | Hladina 2 | stolní spektrofluorimetr s reflexní optikou | 590 000 Kč | 2016-11-21 | 1,2,5
439 | 661 | D.5.6.3.8.H3. | Spektrofluorimetr | Spektrofluorimetr Fluorescenční skener čipů (viz. D.5.6.3.3.1.) Fluorescenční mikroskop (viz. D.5.6.2.3) Průtokový cytometr (viz. D.5.3.7) | 2016-11-21 | Hladina 3 | modulární spektrolfuorimetr (cena závisí na přesné konfiguraci) | 2700000 | 2016-11-21 | 1,2,5
1424 | 662 | D.5.6.3.9. | Fluorescenční skenery |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
440 | 663 | D.5.6.3.9.H1. | Fluorescenční skener | konkrétní konfigurace závisí na zamýšleném využití a doplnění přístroje o zamýšlené příslušenství | 2016-11-21 | Hladina 1 | Fluorescenční skener elektroforetických gelů a blotů | 1 650 000 Kč | 2016-11-21 | 1.2
441 | 664 | D.5.6.3.9.H2. | Fluorescenční skener | konkrétní konfigurace závisí na zamýšleném využití a doplnění přístroje o zamýšlené příslušenství | 2016-11-21 | Hladina 2 | Fluorescenční skener čipů | 2850000 | 2016-11-21 | 1.2
1425 | 665 | D.5.6.3.10. | Hemoglobinmetry |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
452 | 666 | D.5.6.3.10.H1. | Hemoglobinmetr | fotometr - měření 2 vlnových délek měření glukzy, hemoglobinu, mikroalbuminurie | 2016-11-21 | Hladina 1 |  | 16000 | 2016-11-21 | 4.5
1426 | 667 | D.5.6.4. | Zařízení pro mikrofotografii |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
453 | 668 | D.5.6.4.H1. | Zařízení pro mikrofotografii | snímky obrazů mikroskopických objektů pořízené zvětšovacími zařízeními (fotomikroskopie) - nutné spojení s mikroskopem ceny nelze přesně stanovit, závisí na konkrétních požadavcích uživatele na kvalitu obrazu | 2016-11-21 | Hladina 1 | digtální fotoaparát (zdrcadlovka) | > 15 000 Kč | 2016-11-21 | 4
454 | 669 | D.5.6.4.H2. | Zařízení pro mikrofotografii | snímky obrazů mikroskopických objektů pořízené zvětšovacími zařízeními (fotomikroskopie) - nutné spojení s mikroskopem ceny nelze přesně stanovit, závisí na konkrétních požadavcích uživatele na kvalitu obrazu | 2016-11-21 | Hladina 2 | digitální kamera (CCD, CMOS) | > 70 000 Kč | 2016-11-21 | 4
455 | 670 | D.5.6.5. | Izolátory, boxy ochranné biologické |  | 2016-11-21 |  |  |  | 2016-11-21
1427 | 671 | D.5.6.5.1. | Boxy laminární (tř. I) |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
456 | 672 | D.5.6.5.1.H1. | Box laminární (tř. I) | šířka pracovní plochy, elektricky posuvné okno, stavitelný stojan | 2016-11-21 | Hladina 1 | šířka pracovní plochy (90 -120 cm) | 140 000 Kč | 2016-11-21 | 2.5
457 | 673 | D.5.6.5.1.H2. | Box laminární (tř. I) | šířka pracovní plochy, elektricky posuvné okno, stavitelný stojan | 2016-11-21 | Hladina 2 | šířka pracovní plochy (150 -180 cm), elektricky posuvné okno, stavitelný stojan | 200000 | 2016-11-21 | 2.5
1428 | 674 | D.5.6.5.2. | Mikrobiologické bezpečnostní boxy |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
458 | 675 | D.5.6.5.2.H1. | Mikrobiologický bezpečnostní box (Biohazard box, tř.II) | šířka pracovní plochy, přídavný HEPA filtr, uhlíkový filtr, dálkové ovládání, elektricky posuvné okno, stavitelný stojan, externí odtah | 2016-11-21 | Hladina 1 | šířka pracovní plochy (90 -120 cm), možnost externího odtahu | 160 000 Kč | 2016-11-21 | 2,4,5
459 | 676 | D.5.6.5.2.H2. | Mikrobiologický bezpečnostní box (Biohazard box, tř.II) | šířka pracovní plochy, přídavný HEPA filtr, uhlíkový filtr, dálkové ovládání, elektricky posuvné okno, stavitelný stojan, externí odtah | 2016-11-21 | Hladina 2 | šířka pracovní plochy (90 -120 cm), elektricky posuvné okno, uhlíkový filtr, externí odtah nebo uhlíkový filtr | 220 000 Kč | 2016-11-21 | 2,4,5
460 | 677 | D.5.6.5.2.H3. | Mikrobiologický bezpečnostní box (Biohazard box, tř.II) | šířka pracovní plochy, přídavný HEPA filtr, uhlíkový filtr, dálkové ovládání, elektricky posuvné okno, stavitelný stojan, externí odtah | 2016-11-21 | Hladina 3 | šířka pracovní plochy (120 -180 cm), elektricky posuvné okno, dálkové ovládání, přídavné filtry, stavitelný stojan, přídavný HEPA filtr, externí odtah | 300 000 Kč | 2016-11-21 | 2,4,5
461 | 678 | D.5.6.5.3. | Mikrobiologický bezpečnostní box pro práci s izotopy | stínění, "past" na izotopy | 2016-11-21 |  |  | 500000 | 2016-11-21 | 4
1429 | 679 | D.5.6.5.4. | Biologické bezpečnostní izolátory |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
462 | 680 | D.5.6.5.4.H1. | Biologický bezpečnostní izolátor (tř. III) | počet pracovních míst (rukávců), počet nezávislých modulů, typ vnitřního prostředí, externí odtah, možnost práce s izotopy, možnost práce s GMO | 2016-11-21 | Hladina 1 | konstruovány individuálně dle potřeb zákazníka | 750 000 Kč 1 500 000 Kč dle potřeb | 2016-11-21 | 4,x
463 | 681 | D.5.6.5.4.H2. | Biologický bezpečnostní izolátor (tř. III) | počet pracovních míst (rukávců), počet nezávislých modulů, typ vnitřního prostředí, externí odtah, možnost práce s izotopy, možnost práce s GMO | 2016-11-21 | Hladina 2 | konstruovány individuálně dle potřeb zákazníka | 750 000 Kč 1 500 000 Kč dle potřeb | 2016-11-21 | 4,x
464 | 682 | D.5.6.5.4.H3. | Biologický bezpečnostní izolátor (tř. III) | počet pracovních míst (rukávců), počet nezávislých modulů, typ vnitřního prostředí, externí odtah, možnost práce s izotopy, možnost práce s GMO | 2016-11-21 | Hladina 3 | konstruovány individuálně dle potřeb zákazníka | 750 000 Kč 1 500 000 Kč dle potřeb | 2016-11-21 | 4,x
1430 | 683 | D.5.6.5.5. | Boxy - Polymerázová řetězová reakce |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
465 | 684 | D.5.6.5.5.H1. | Box - Polymerázová řetězová reakce | mikroprocesorové řízení, UV | 2016-11-21 | Hladina 1 | mikroprocesorové řízení UV | 50 000 Kč | 2016-11-21 | 2.4
466 | 685 | D.5.6.5.5.H2. | Box - Polymerázová řetězová reakce | mikroprocesorové řízení, UV | 2016-11-21 | Hladina 2 | mikroprocesorové řízení UV | 120000 | 2016-11-21 | 2.4
1431 | 686 | D.5.6.6. | Boxy anaerobní |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
467 | 687 | D.5.6.6.H1. | Box anaerobní | kultivace v Petriho miskách (počet), 2 plyny (proplachovací N2, idividuálně míchaný N2/CO2/H2...) nebo 4 samostatné lahve, rukavicový nebo bezrukavicový přístup | 2016-11-21 | Hladina 1 | 150 Petriho misek, 2 plyny, komora pro transfer min. 10 misek, bezrukavicový přístup | 320 000 Kč | 2016-11-21 | 1.2
468 | 688 | D.5.6.6.H2. | Box anaerobní | kultivace v Petriho miskách (počet), 2 plyny (proplachovací N2, idividuálně míchaný N2/CO2/H2...) nebo 4 samostatné lahve, rukavicový nebo bezrukavicový přístup | 2016-11-21 | Hladina 2 | >400 Petriho misek, 2, 3 nebo 4 plyny, komora pro transfer min. 25 misek, bezrukavicový přístup | 530 000 Kč | 2016-11-21 | 1.2
469 | 689 | D.5.6.6.H3. | Box anaerobní | kultivace v Petriho miskách (počet), 2 plyny (proplachovací N2, idividuálně míchaný N2/CO2/H2...) nebo 4 samostatné lahve, rukavicový nebo bezrukavicový přístup | 2016-11-21 | Hladina 3 | více oddělených pracovních ploch, rukavicový přístup, pro dlouhodobý nepřetržitý provoz | 1200000 | 2016-11-21 | 1.2
1432 | 690 | D.5.6.7. | Boxy hypoxické |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
470 | 691 | D.5.6.7.H1. | Box hypoxický | počet jednotlivých komor, čistota vnitřního prostředí, typ přístupu, přesnost nastaveni CO2 a O2 | 2016-11-21 | Hladina 1 | Box včetně inkubátoru, sloužící ke kultivaci a manipulaci s buněčnými liniemi v prostředí s regulovanou hladinou plynů O2 a CO2) | 1 700 000 Kč | 2016-11-21 | 1.2
471 | 692 | D.5.6.7.H2. | Box hypoxický | počet jednotlivých komor, čistota vnitřního prostředí, typ přístupu, přesnost nastaveni CO2 a O2 | 2016-11-21 | Hladina 2 | Hypoxická komora pro kultivaci a experimenty s buněčnými kulturami - systém isolátorové technologie (třída A (ISO 5)) | 3200000 | 2016-11-21 | 1.2
472 | 693 | D.5.6.8. | Digestoře |  | 2016-11-21 |  |  |  | 2016-11-21
1433 | 694 | D.5.6.8.1. | Digestoře chemické s odtahem |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
473 | 695 | D.5.6.8.1.H1. | Digestoř chemická s odtahem | individuálně stavěná dle dispozičních možností, požadavků na vybavení a příslušenství (filtry, osvětlení, přívody médií…), a především k zamýšlenému účelu použití (práce s žíravinami, hořlavinami, výbušninami, izotopy) | 2016-11-21 | Hladina 1 | manuálně otvíraná okno, základní elektronika, základní povrhy, odtah | 65 000 Kč | 2016-11-21 | 1.2
474 | 696 | D.5.6.8.1.H2. | Digestoř chemická s odtahem | individuálně stavěná dle dispozičních možností, požadavků na vybavení a příslušenství (filtry, osvětlení, přívody médií…), a především k zamýšlenému účelu použití (práce s žíravinami, hořlavinami, výbušninami, izotopy) | 2016-11-21 | Hladina 2 | elektronicky ovládané okno, signalizace průtoků, řízený odtah | 105 000 Kč | 2016-11-21 | 1.2
475 | 697 | D.5.6.8.1.H3. | Digestoř chemická s odtahem | individuálně stavěná dle dispozičních možností, požadavků na vybavení a příslušenství (filtry, osvětlení, přívody médií…), a především k zamýšlenému účelu použití (práce s žíravinami, hořlavinami, výbušninami, izotopy) | 2016-11-21 | Hladina 3 | signalizace průtoků, automatické ovládání okna, zásuvek osvětlení, speiální povrchy pro práci s nebezpečnými látkami | > 133 000 Kč | 2016-11-21 | 1.2
1434 | 698 | D.5.6.8.2. | Digestoře pro práci s izotopy |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
476 | 699 | D.5.6.8.2.H1. | Digestoř pro práci s izotopy | uzpůsobena pro práci s radioaktivními látkami | 2016-11-21 | Hladina 1 | uzpůsobena pro práci s radioaktivními látkami | 350000 | 2016-11-21 | 1
1435 | 700 | D.5.6.8.3. | Digestoře bezodtahové |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
477 | 701 | D.5.6.8.3.H1. | Digestoř bezodtahová | zamýšlený účel použití, rozměry, uhlíkový a HEPA filtr | 2016-11-21 | Hladina 1 | malé stolní provedení, základní filtr | 25 000 - 45 000 Kč | 2016-11-21 | 1.2
478 | 702 | D.5.6.8.3.H2. | Digestoř bezodtahová | zamýšlený účel použití, rozměry, uhlíkový a HEPA filtr | 2016-11-21 | Hladina 2 | stolní nebo samostatně stojící provedení dle použití: filtry pro organické výpary, kyselé výpary, výpary formaldehydu, výpary amoniaku. | 65 0000 Kč - 120 000 Kč | 2016-11-21 | 1.2
479 | 703 | D.5.6.9. | Termostaty |  | 2016-11-21 |  |  |  | 2016-11-21
1436 | 704 | D.5.6.9.1. | Termostaty biologické |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
480 | 705 | D.5.6.9.1.H1. | Termostat biologický | další viz body D.5.6.20 a D.5.6.21 objem komory, řízení vlhkosti, typ vnitřní cirkulace | 2016-11-21 | Hladina 1 | vnitřní objem 30l, přirozená cirkulace | 22 000 Kč | 2016-11-21 | 1.2
481 | 706 | D.5.6.9.1.H2. | Termostat biologický | další viz body D.5.6.20 a D.5.6.21 objem komory, řízení vlhkosti, typ vnitřní cirkulace | 2016-11-21 | Hladina 2 | vnitřní objem 100l, nucená cirkulace vzduchu | 89 000 Kč | 2016-11-21 | 1.2
482 | 707 | D.5.6.9.1.H3. | Termostat biologický | další viz body D.5.6.20 a D.5.6.21 objem komory, řízení vlhkosti, typ vnitřní cirkulace | 2016-11-21 | Hladina 3 | vnitřní objem 200l, nucená cirkulace vzduchu, řízená vlhkost | 340000 | 2016-11-21 | 1.2
1437 | 708 | D.5.6.9.2. | Termostaty blokové |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
489 | 709 | D.5.6.9.2.H1. | Termostat blokový | typ bloku, chlazení, třepání | 2016-11-21 | Hladina 1 | ohřev RT-100°C | 15 000 Kč | 2016-11-21 | 4.5
490 | 710 | D.5.6.9.2.H2. | Termostat blokový | typ bloku, chlazení, třepání | 2016-11-21 | Hladina 2 | ohřev a chlazení -10°C - 100°C | 24 500 Kč | 2016-11-21 | 4.5
491 | 711 | D.5.6.9.2.H3. | Termostat blokový | typ bloku, chlazení, třepání | 2016-11-21 | Hladina 3 | ohřev a chlazení -10°C - 100°C, třepání | 40000 | 2016-11-21 | 4.5
1438 | 712 | D.5.6.9.3. | Termostaty chlazené |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
492 | 713 | D.5.6.9.3.H1. | Termostat chlazený | nastavitelná teplota | 2016-11-21 | Hladina 1 | teplota 0 - +25°C | 25 000 Kč | 2016-11-21 | 1.2
493 | 714 | D.5.6.9.3.H2. | Termostat chlazený | nastavitelná teplota | 2016-11-21 | Hladina 2 | teplota 0 - 60°C, objem cca 150l | 85 000 Kč | 2016-11-21 | 1.2
494 | 715 | D.5.6.9.3.H3. | Termostat chlazený | nastavitelná teplota | 2016-11-21 | Hladina 3 | teplota 0 - 100°C, objem cca 150l | 125000 | 2016-11-21 | 1.2
1439 | 716 | D.5.6.9.4. | Termostaty třepací standard |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
495 | 717 | D.5.6.9.4.H1. | Termostat třepací standard | kapacita, chlazení, orbitální pohyb | 2016-11-21 | Hladina 1 | ohřev, kapacita min. 2 kg | 35 000 Kč | 2016-11-21 | 1,2,5
496 | 718 | D.5.6.9.4.H2. | Termostat třepací standard | kapacita, chlazení, orbitální pohyb | 2016-11-21 | Hladina 2 | ohřev, kapacita min. 15 kg | 115 000 Kč | 2016-11-21 | 1,2,5
497 | 719 | D.5.6.9.4.H3. | Termostat třepací standard | kapacita, chlazení, orbitální pohyb | 2016-11-21 | Hladina 3 | ohřev i chlazení, kapacita min 10 kg | 190000 | 2016-11-21 | 1,2,5
1440 | 720 | D.5.6.9.5. | Termostat třepací na mikrodesky |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
498 | 721 | D.5.6.9.5.H1. | Termostat třepací na mikrodesky | 1-3 komory na celkem 3-9 MTP destiček, teplota do 70°C | 2016-11-21 | Hladina 1 | 1-3 komory na celkem 3-9 MTP destiček, teplota do 70°C | 300000 | 2016-11-21 | 1.4
1441 | 722 | D.5.6.9.6. | Termostaty ponorné oběhové |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
499 | 723 | D.5.6.9.6.H1. | Termostat ponorný oběhový | termostat vkládaný do lázně - viz D.5.6.10 rozsah teplot, objem lázně | 2016-11-21 | Hladina 1 | teplota RT - 100°C | 25 000 Kč | 2016-11-21 | 4.5
500 | 724 | D.5.6.9.6.H2. | Termostat ponorný oběhový | termostat vkládaný do lázně - viz D.5.6.10 rozsah teplot, objem lázně | 2016-11-21 | Hladina 2 | teplota -20°C - 150°C, nerezová lázeň min. 4,5l | 80 000 Kč | 2016-11-21 | 4.5
501 | 725 | D.5.6.9.6.H3. | Termostat ponorný oběhový | termostat vkládaný do lázně - viz D.5.6.10 rozsah teplot, objem lázně | 2016-11-21 | Hladina 3 | teplota -30°C - 150, nerezová lázeň min. 20l | 120000 | 2016-11-21 | 4.5
1442 | 726 | D.5.6.10. | Inkubátory |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
1443 | 727 | D.5.6.10.1. | CO2 inkubátory |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
483 | 728 | D.5.6.10.1.H1. | CO2 inkubátor | objem komory, materiál vnitřní komory, HEPA filtr, způsob vnitřní dekontaminace | 2016-11-21 | Hladina 1 | objem min 50l, nerezový povch | 78 000 Kč | 2016-11-21 | 1.2
484 | 729 | D.5.6.10.1.H2. | CO2 inkubátor | objem komory, materiál vnitřní komory, HEPA filtr, způsob vnitřní dekontaminace | 2016-11-21 | Hladina 2 | objem min 130l, nerezový povrch, UV nebo horkovzdušná sterilizace | 139 000 Kč | 2016-11-21 | 1.2
485 | 730 | D.5.6.10.1.H3. | CO2 inkubátor | objem komory, materiál vnitřní komory, HEPA filtr, způsob vnitřní dekontaminace | 2016-11-21 | Hladina 1 | objem min 150l, měděný povrch nebo nerez, nebo Cu-nerez slitina, HEPA filtr, peroxidová nebo horkovzdušná sterilizace | 179000 | 2016-11-21 | 1.2
1444 | 731 | D.5.6.10.2. | CO2/O2/N2 inkubátory |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
486 | 732 | D.5.6.10.2.H1. | CO2/O2/N2 inkubátor | typ vnitřního prostředí, objem komory, materiál vnitřní komory, HEPA filtr, způsob vnitřní dekontaminace | 2016-11-21 | Hladina 1 | objem min 150l, plyny CO2 / O2, horkovzdušná nebo peroxidová sterilizace, možnost HEPA filtru | 255 000 Kč | 2016-11-21 | 1,2,4
487 | 733 | D.5.6.10.2.H2. | CO2/O2/N2 inkubátor | typ vnitřního prostředí, objem komory, materiál vnitřní komory, HEPA filtr, způsob vnitřní dekontaminace | 2016-11-21 | Hladina 2 | objem min 150l, plyny CO2 / O2, horkovzdušná nebo peroxidová sterilizace, možnost HEPA filtru | 300000 | 2016-11-21 | 1,2,4
1445 | 734 | D.5.6.10.3. | Inkubátory na gelové karty |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
488 | 735 | D.5.6.10.3.H1. | Inkubátor na gelové karty | inkubátor na gelové karty - inkubován rotor z centrifugy D.5.6.1.1.5 o kapacitě 12 SII nebo 24 ID karet | 2016-11-21 | Hladina 1 | inkubátor na gelové karty - inkubován rotor z centrifugy D.5.6.1.1.5 o kapacitě 12 SII nebo 24 ID karet | 86500 | 2016-11-21 | 1
502 | 736 | D.5.6.10. | Lázně |  | 2016-11-21 |  |  |  | 2016-11-21
1449 | 737 | D.5.6.10.1. | Lázně vodní |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
503 | 738 | D.5.6.10.1.H1. | Lázeň vodní | nemíchané vs. míchané lázně, chlazení (viz. D.5.6.9.7) možnost třepání | 2016-11-21 | Hladina 1 | nemíchaná lázeň | 22 000 Kč | 2016-11-21 | 5
504 | 739 | D.5.6.10.1.H2. | Lázeň vodní | nemíchané vs. míchané lázně, chlazení (viz. D.5.6.9.7) možnost třepání | 2016-11-21 | Hladina 2 | míchaná lázeň | 45 000 Kč | 2016-11-21 | 5
505 | 740 | D.5.6.10.1.H3. | Lázeň vodní | nemíchané vs. míchané lázně, chlazení (viz. D.5.6.9.7) možnost třepání | 2016-11-21 | Hladina 3 | míchaná lázeň s třepáním | 70000 | 2016-11-21 | 5
1450 | 741 | D.5.6.10.2. | Lázně olejové |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
506 | 742 | D.5.6.10.2.H1. | Lázeň olejová | pro teploty od RT+5°C do min 130°C, při použití D.5.6.9.7. min -30°- 150°C bez míchání | 2016-11-21 | Hladina 1 | pro teploty od RT+5°C do min 130°C, při použití D.5.6.9.7. min -30°- 150°C bez míchání | 28000 | 2016-11-21 | 5
1451 | 743 | D.5.6.11. | Pece |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
507 | 744 | D.5.6.11.H1. | Pec hybridizační | kapacita, stupeň automatizace | 2016-11-21 | Hladina 1 | min. 12 inkubačních zkumavek | 40 000 Kč | 2016-11-21 | 1,4,5
508 | 745 | D.5.6.11.H2. | Pec hybridizační | kapacita, stupeň automatizace | 2016-11-21 | Hladina 2 | min. 16 inkubačních zkumavek | 95 000 Kč | 2016-11-21 | 1,4,5
509 | 746 | D.5.6.11.H3. | Pec hybridizační | kapacita, stupeň automatizace | 2016-11-21 | Hladina 3 | automatická hybridizační stanice | 450000 | 2016-11-21 | 1,4,5
510 | 747 | D.5.6.12. | Transiluminátory |  | 2016-11-21 |  |  |  | 2016-11-21
511 | 748 | D.5.6.13. | Chladící, mrazicíz ařízení |  | 2016-11-21 |  |  |  | 2016-11-21
512 | 749 | D.5.6.13.1. | Chladničky |  | 2016-11-21 |  |  |  | 2016-11-21
513 | 750 | D.5.6.13.2. | Chladové komory |  | 2016-11-21 |  |  |  | 2016-11-21
514 | 751 | D.5.6.13.3. | Krevní banky |  | 2016-11-21 |  |  |  | 2016-11-21
515 | 752 | D.5.6.14. | Mrazicí zařízení |  | 2016-11-21 |  |  |  | 2016-11-21
516 | 753 | D.5.6.14.1. | Mrazničky |  | 2016-11-21 |  |  |  | 2016-11-21
517 | 754 | D.5.6.14.2. | Boxy mrazicí pro transfuzní účely (-40°C) |  | 2016-11-21 |  |  |  | 2016-11-21
518 | 755 | D.5.6.14.3. | Boxy hlubokomrazicí (-86°C) |  | 2016-11-21 |  |  |  | 2016-11-21
519 | 756 | D.5.6.14.4. | Boxy kryogenní (-160°C) |  | 2016-11-21 |  |  |  | 2016-11-21
1452 | 757 | D.5.6.14.5. | Dewarovy nádoby |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
520 | 758 | D.5.6.14.5.1. | Dewarovy nádoby standardní |  | 2016-11-21 |  |  |  | 2016-11-21
521 | 759 | D.5.6.14.5.2. | Dewarovy nádoby transportní |  | 2016-11-21 |  |  |  | 2016-11-21
522 | 760 | D.5.6.14.6. | Programovatelné zmrazovače |  | 2016-11-21 |  |  |  | 2016-11-21
523 | 761 | D.5.6.14.7. | Šokové zmrazovače krevní plazmy |  | 2016-11-21 |  |  |  | 2016-11-21
524 | 762 | D.5.6.15. | Drobné přístroje (třepačky, míchačky…) |  | 2016-11-21 |  |  |  | 2016-11-21
525 | 763 | D.5.6.16. | Váhy |  | 2016-11-21 |  |  |  | 2016-11-21
526 | 764 | D.5.6.16.1. | Předvážky |  | 2016-11-21 |  |  |  | 2016-11-21
1453 | 765 | D.5.6.16.2. | Váhy laboratorní |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
527 | 766 | D.5.6.16.2.H1. | Váhy laboratorní |  | 2016-11-21 | Hladina 1 | přesnost 0,1 g | 30 000 Kč | 2016-11-21 | 1.5
528 | 767 | D.5.6.16.2.H2. | Váhy laboratorní |  | 2016-11-21 | Hladina 2 | přesnost 0,1 mg | 50 000 Kč | 2016-11-21 | 1.5
529 | 768 | D.5.6.16.2.H3. | Váhy laboratorní |  | 2016-11-21 | Hladina 3 | přesnost 0,01 mg | 130000 | 2016-11-21 | 1.5
1454 | 769 | D.5.6.16.3. | Váhy analytické |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
530 | 770 | D.5.6.16.3.H1. | Váhy analytické |  | 2016-11-21 | Hladina 1 | přesnost 0,1 g | 30 000 Kč | 2016-11-21 | 1.5
531 | 771 | D.5.6.16.3.H2. | Váhy analytické |  | 2016-11-21 | Hladina 2 | přesnost 0,1 mg | 50 000 Kč | 2016-11-21 | 1.5
532 | 772 | D.5.6.16.3.H3. | Váhy analytické |  | 2016-11-21 | Hladina 3 | přesnost 0,01 mg | 130000 | 2016-11-21 | 1.5
1455 | 773 | D.5.6.16.4. | Mikrováhy |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
533 | 774 | D.5.6.16.4.H1. | Mikrováhy pro kalibraci pipet |  | 2016-11-21 | Hladina 1 |  | 300000 | 2016-11-21 | 5
534 | 775 | D.5.6.17. | Pipety a dávkovače |  | 2016-11-21 |  |  |  | 2016-11-21
1456 | 776 | D.5.6.17.1. | Pipety mechanické |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
535 | 777 | D.5.6.17.1.H1. | Pipeta mechanická |  | 2016-11-21 | Hladina 1 |  | 7000 | 2016-11-21 | 5
1457 | 778 | D.5.6.17.2. | Pipety elektronické |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
536 | 779 | D.5.6.17.2.H1. | Pipeta elektronická |  | 2016-11-21 | Hladina 1 | elektronická pipeta s nabíjecí stanicí | 16 000 Kč | 2016-11-21 | 5
537 | 780 | D.5.6.17.2.H2. | Pipeta elektronická |  | 2016-11-21 | Hladina 2 | elektronická pipeta s nabíjecí stanicí připojitelná k počítači, IVD | 32000 | 2016-11-21 | 5
1458 | 781 | D.5.6.17.3. | Pipetovací nástavce |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
538 | 782 | D.5.6.17.3.H1. | Pipetovací nástavec |  | 2016-11-21 | Hladina 1 | elektronický nástavec pro skleněné a plastové pipety | 8500 | 2016-11-21 | 5
1459 | 783 | D.5.6.17.4. | Pipetové dávkovače |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
539 | 784 | D.5.6.17.4.H1. | Pipetový dávkovač |  | 2016-11-21 | Hladina 1 |  | 7000 | 2016-11-21 | 5
1460 | 785 | D.5.6.18. | Myčky |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
540 | 786 | D.5.6.18.H1. | Myčka skla Myčka laboratorní |  | 2016-11-21 | Hladina 1 | myčka skla > 5 programů | 130 000 Kč | 2016-11-21 | 1.5
541 | 787 | D.5.6.18.H2. | Myčka skla Myčka laboratorní |  | 2016-11-21 | Hladina 2 | myčka skla > 120 laboratorních lahví a > 10 programů | 160 000 Kč | 2016-11-21 | 1.5
542 | 788 | D.5.6.18.H3. | Myčka skla Myčka laboratorní |  | 2016-11-21 | Hladina 3 | myčka skla > 300l l obsah > 30 mycích programů | 750000 | 2016-11-21 | 1.5
1461 | 789 | D.5.6.19. | Promývačky |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
577 | 790 | D.5.6.19.H1. | Promývačka na mikrodesky |  | 2016-11-21 | Hladina 1 | velikost promývací hlavy 1*8 nebo 1*12 | 120 000 Kč | 2016-11-21 | 1, 5
578 | 791 | D.5.6.19.H2. | Promývačka na mikrodesky |  | 2016-11-21 | Hladina 2 | velikost promývací hlavy 1*8 nebo 1*12 IVD certifikace | 140 000 Kč | 2016-11-21 | 1, 5
579 | 792 | D.5.6.19.H3. | Promývačka na mikrodesky |  | 2016-11-21 | Hladina 3 | velikost promývací hlavy 2*8 nebo více | 180000 | 2016-11-21 | 1, 5
1462 | 793 | D.5.6.20. | Autoklávy |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
543 | 794 | D.5.6.20.H1. | Autokláv laboratorní |  | 2016-11-21 | Hladina 1 | parní sterilizátor s komorou < 20 l | 50 000 Kč | 2016-11-21 | 1
544 | 795 | D.5.6.20.H2. | Autokláv laboratorní |  | 2016-11-21 | Hladina 2 | parní poloautomatický sterilizátor s komorou < 200 l | 250 000 Kč | 2016-11-21 | 1
545 | 796 | D.5.6.20.H3. | Autokláv laboratorní |  | 2016-11-21 | Hladina 3 | parní sterilizátor s komorou > 400 l | 1500000 | 2016-11-21 | 1
1463 | 797 | D.5.6.21. | Sterilizátory |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
546 | 798 | D.5.6.21.H1. | Horkovzdušný sterilizátor |  | 2016-11-21 | Hladina 1 | sterilizátor s komorou < 25 l | 40 000 Kč | 2016-11-21 | 1.5
547 | 799 | D.5.6.21.H2. | Horkovzdušný sterilizátor |  | 2016-11-21 | Hladina 2 | sterilizátor s komorou < 60 l | 50 000 Kč | 2016-11-21 | 1.5
548 | 800 | D.5.6.21.H3. | Horkovzdušný sterilizátor |  | 2016-11-21 | Hladina 3 | sterilizátor s komorou > 500 l | 150000 | 2016-11-21 | 1.5
1464 | 801 | D.5.6.22. | Sušárny laboratorní |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
549 | 802 | D.5.6.22.H1. | Sušárna laboratorní |  | 2016-11-21 | Hladina 1 | sušárna s přirozenou cirkulací vzduchu | 35 000 Kč | 2016-11-21 | 5
550 | 803 | D.5.6.22.H2. | Sušárna laboratorní |  | 2016-11-21 | Hladina 2 | sušárna s nucenou cirkulací vzduchu | 70 000 Kč | 2016-11-21 | 5
551 | 804 | D.5.6.22.H3. | Sušárna laboratorní |  | 2016-11-21 | Hladina 3 | sušárna s nucenou cirkulací vzduchu velkého objemu | 200000 | 2016-11-21 | 5
1465 | 805 | D.5.6.23. | Svářečky |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
1466 | 806 | D.5.6.23.1.H1. | Svářečky impulzní |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
552 | 807 | D.5.6.23.1.H1. | Svářečka impulzní |  | 2016-11-21 | Hladina 1 | ruční impulsní svářečka sterilních obalů | 5 000 Kč | 2016-11-21 | 5
553 | 808 | D.5.6.23.1.H2. | Svářečka impulzní |  | 2016-11-21 | Hladina 2 | ruční svářečka sterilních obalů s řezačkou | 15 000 Kč | 2016-11-21 | 5
554 | 809 | D.5.6.23.1.H3. | Svářečka impulzní |  | 2016-11-21 | Hladina 3 | poloautomatická svářečka sterilních obalů s řezačkou | 60000 | 2016-11-21 | 5
1467 | 810 | D.5.6.24.2. | Svářečky sterilní |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
555 | 811 | D.5.6.24.2.H1. | Svářečka sterilní |  | 2016-11-21 | Hladina 1 | svářečka sterilních obalů | 75 000 Kč | 2016-11-21 | 1
556 | 812 | D.5.6.24.2.H2. | Svářečka sterilní |  | 2016-11-21 | Hladina 2 | kontinuální svářečka folií s tiskem | 150 000 Kč | 2016-11-21 | 1
557 | 813 | D.5.6.24.2.H3. | Svářečka sterilní |  | 2016-11-21 | Hladina 3 | svářečka sterilních hadiček včetně naplněných | 350000 | 2016-11-21 | 1
1468 | 814 | D.5.6.25. | Čítače buněk |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
1469 | 815 | D.5.6.25.1. | Čítač buněk standard |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
558 | 816 | D.5.6.25.1.H1. | Čítač buněk standard |  | 2016-11-21 | Hladina 1 | mechanická | 20 000 Kč | 2016-11-21 | 1
559 | 817 | D.5.6.25.1.H2. | Čítač buněk standard |  | 2016-11-21 | Hladina 2 | automatická převod dat do PC | 70 000 Kč | 2016-11-21 | 1
560 | 818 | D.5.6.25.1.H3. | Čítač buněk standard |  | 2016-11-21 | Hladina 3 | automatické měření počtu živých a mrtvých buněk trypanovou modří, výpočet buněčné viability, měření velikosti buněk | 130000 | 2016-11-21 | 1
1470 | 819 | D.5.6.26.2. | Scintilační čítač |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
1471 | 820 | D.5.6.26.2.H1. | Scintilační čítač |  | 2016-11-21 | Hladina 1 | osobní dozimetr | 3 000 Kč | 2016-11-21 | 1
1472 | 821 | D.5.6.26.2.H2. | Scintilační čítač |  | 2016-11-21 | Hladina 2 | detekce zdrojů gama záření a neutronového záření | 220 000 Kč | 2016-11-21 | 1
1473 | 822 | D.5.6.26.2.H3. | Scintilační čítač |  | 2016-11-21 | Hladina 3 | scintilační počítač - multikanálový analyzátor s > 1000 kanály | 800000 | 2016-11-21 | 1
1474 | 823 | D.5.6.27. | Harvestoré technologie |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
1475 | 824 | D.5.6.28. | Zařízení na úpravu vody (reverzní osmózy, přístroje destilační) |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
565 | 825 | D.5.6.28.H1. | Zařízení na úpravu vody (reverzní osmóza, přístroj destilační) |  | 2016-11-21 | Hladina 1 | destilační přístroj | 60 000 Kč | 2016-11-21 | 1
566 | 826 | D.5.6.28.H2. | Zařízení na úpravu vody (reverzní osmóza, přístroj destilační) |  | 2016-11-21 | Hladina 2 | reverzní osmóza se změkčovačem a nádrží výroba < 30 l/hod | 60 000 Kč | 2016-11-21 | 1
567 | 827 | D.5.6.28.H3. | Zařízení na úpravu vody (reverzní osmóza, přístroj destilační) |  | 2016-11-21 | Hladina 3 | reverzní osmóza se změkčovačem a nádrží výroba >30 l/hod | 190000 | 2016-11-21 | 1
1476 | 828 | D.5.6.29. | Čističky |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
568 | 829 | D.5.6.29.H1. | Čistička ultrazvuková |  | 2016-11-21 | Hladina 1 | základní s ohřevem objem vany 3l | 4 000 Kč | 2016-11-21 | 1
569 | 830 | D.5.6.29.H2. | Čistička ultrazvuková |  | 2016-11-21 | Hladina 2 | s ohřevem objem vany < 20 l | 14 000 Kč | 2016-11-21 | 1
570 | 831 | D.5.6.29.H3. | Čistička ultrazvuková |  | 2016-11-21 | Hladina 3 | s ohřevem objem vany >20 l | 33000 | 2016-11-21 | 1
1477 | 832 | D.5.6.30. | Koncentrátory vzorků |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
571 | 833 | D.5.6.30.H1. | Koncentrátor vzorků vakuový |  | 2016-11-21 | Hladina 1 | základní | 90 000 Kč | 2016-11-21 | 1
572 | 834 | D.5.6.30.H2. | Koncentrátor vzorků vakuový |  | 2016-11-21 | Hladina 2 | odolný kyselinám | 150 000 Kč | 2016-11-21 | 1
573 | 835 | D.5.6.30.H3. | Koncentrátor vzorků vakuový |  | 2016-11-21 | Hladina 3 | včetně vymrazovacího odlučovače | 220000 | 2016-11-21 | 1
1478 | 836 | D.5.6.31. | Homogenizátory |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
574 | 837 | D.5.6.31.H1. | Homogenizátor |  | 2016-11-21 | Hladina 1 | základní | 32 000 Kč | 2016-11-21 | 1
575 | 838 | D.5.6.31.H2. | Homogenizátor |  | 2016-11-21 | Hladina 2 | ultrazvukový | 60 000 Kč | 2016-11-21 | 1
576 | 839 | D.5.6.31.H3. | Homogenizátor |  | 2016-11-21 | Hladina 3 | až 16 současně homogenizovaných vzorků | 130 000 Kč | 2016-11-21 | 1
580 | 840 | D.5.6.32. | Systémy monitorace vnitřního prostředí |  | 2016-11-21 |  |  |  | 2016-11-21
581 | 841 | D.5.6.32.1. | Ústředny monitorovací |  | 2016-11-21 |  |  | 25000 | 2016-11-21 | 5
1479 | 842 | D.5.6.32.2. | Záznamníky, dataloggery |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
582 | 843 | D.5.6.32.2.H1. | Datalogger pro záznam teploty, vlhkosti, tlaku |  | 2016-11-21 | Hladina 1 | záznam teploty a vhkosti záznam teploty, vlhkosti a tlaku | 6 000 Kč | 2016-11-21 | 1
583 | 844 | D.5.6.32.2.H2. | Datalogger pro záznam teploty, vlhkosti, tlaku |  | 2016-11-21 | Hladina 2 | záznam teploty a vhkosti záznam teploty, vlhkosti a tlaku | 9000 | 2016-11-21 | 1
584 | 845 | T. | Terapeutické |  | 2017-01-20 |  |  |  | 2017-01-20
585 | 846 | T.1. | Radioterapeutické přístroje/systémy |  | 2017-01-20 |  |  |  | 2017-01-20
586 | 847 | T.1.1. | Simulátory (Radioterapeutické simulátory - verifikátory) |  | 2017-01-20 |  |  |  | 2017-01-20
1480 | 848 | T.1.1.1. | Rentgenové simulátory |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
587 | 849 | T.1.1.1.H1. | Rentgenový simulátor | RTG zdroj (40-150kV, 50-320mA),portálové zobrazovací zařízení s rozlišením 1024x768 | 2017-01-20 | Hladina 1 |  | 17300000 | 2017-01-20 | 2)
1481 | 850 | T.1.1.2. | Simulátory výpočetní tomografie |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
588 | 851 | T.1.1.2.H1. | Simulátor výpočetní tomografie | CT, detektor s možností sbírání dat z jedné vrstvy, nebo více zároveň, možnost konstrukce s větším otvorem gantry, laserový externí zaměřovací systém | 2017-01-20 | Hladina 1 | 1-20 řad detektorů |  | 2017-01-20 | x)
589 | 852 | T.1.1.2.H2. | Simulátor výpočetní tomografie | CT, detektor s možností sbírání dat z jedné vrstvy, nebo více zároveň, možnost konstrukce s větším otvorem gantry, laserový externí zaměřovací systém | 2017-01-20 | Hladina 2 | 20 a více řad detektorů | 13200000 | 2017-01-20 | x)
590 | 853 | T.1.1.2.H3. | Simulátor výpočetní tomografie | CT, detektor s možností sbírání dat z jedné vrstvy, nebo více zároveň, možnost konstrukce s větším otvorem gantry, laserový externí zaměřovací systém | 2017-01-20 | Hladina 3 | 20 a více řad detektorů, big bore - zvětšený otvor gantry |  | 2017-01-20 | x)
1482 | 854 | T.1.1.3. | Lokalizační systémy |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
1483 | 855 | T.1.1.3.1. | Zařízení pro lokalizaci rentgenovým zářením |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
592 | 856 | T.1.1.3.1.H1. | Zařízení pro lokalizaci rentgenovým zářením (zobrazovací systém (2D, 3D)) | kV zdroj s možností volby kV a mA, detektor obrazu, možnost CBCT | 2017-01-20 | Hladina 1 |  |  | 2017-01-20 | x)
1484 | 857 | T.1.1.3.2. | Zařízení pro lokalizaci megavoltážním svazkem |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
593 | 858 | T.1.1.3.2.H1. | Zařízení pro lokalizaci megavoltážním svazkem (portální zobrazovače, výpočetní tomografie s kuželovým svazkem) | MV zdroj umístěný v hlavici ozařovače, možnost ortogonálních snímků a jejich automatické vyhodnocování, detektor amorfní křemík, CBCT | 2017-01-20 | Hladina 1 |  |  | 2017-01-20 | x)
594 | 859 | T.1.1.3.3. | Ostatní simulační a lokalizační systémy |  | 2017-01-20 | Hladina 1 |  |  | 2017-01-20 | x)
595 | 860 | T.1.2. | Ozařovací systémy terapeutické |  | 2017-01-20 |  |  |  | 2017-01-20
596 | 861 | T.1.2.1. | Ozařovače terapeutické jednoduché |  | 2017-01-20 |  |  |  | 2017-01-20
597 | 862 | T.1.2.1.H1. | Ozařovač terapeutický jednoduchý ‐ lineární urychlovač | Víc jak 1 možná energie fotonového a elektronového svazku, MLC, portálové zařízení, kilovoltážní zobrazovací zařízení | 2017-01-20 | Hladina 1 | 1 fotonová energie, MLC 80, portálové zařízení, kilovoltážní zobrazovací zařízení pro 2D a 3D zobrazení |  | 2017-01-20 | x)
598 | 863 | T.1.2.1.H2. | Ozařovač terapeutický jednoduchý ‐ lineární urychlovač | Víc jak 1 možná energie fotonového a elektronového svazku, MLC, portálové zařízení, kilovoltážní zobrazovací zařízení | 2017-01-20 | Hladina 2 | 2 fotonové energie, 5 elektronových energii, MLC 80 lamel, portálové zařízení, kilovoltážní zobrazovací zařízení pro 2D a 3D zobrazení |  | 2017-01-20 | x)
599 | 864 | T.1.2.1.H3. | Ozařovač terapeutický jednoduchý ‐ lineární urychlovač | Víc jak 1 možná energie fotonového a elektronového svazku, MLC, portálové zařízení, kilovoltážní zobrazovací zařízení | 2017-01-20 | Hladina 3 | 2 fotonové energie, 5 elektronových energii, MLC 120 lamel, portálové zařízení, kV zařízení s možností CBCT |  | 2017-01-20 | x)
1485 | 865 | T.1.2.2. | Ozařovače terapeutické kompozitní |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
600 | 866 | T.1.2.2.H1. | Ozařovač terapeutický kompozitní (radioterapie s modulovanou intenzitou, radioterapie řízená obrazem) | Více než 1 možná energie fotonového a elektronového svazku, MLC s licencí pro realizaci IMRT plánů, IGRT | 2017-01-20 | Hladina 1 | 1 fotonová energie, MLC 80 lamel, portálové zařízení IGRT |  | 2017-01-20 | x)
601 | 867 | T.1.2.2.H2. | Ozařovač terapeutický kompozitní (radioterapie s modulovanou intenzitou, radioterapie řízená obrazem) | Více než 1 možná energie fotonového a elektronového svazku, MLC s licencí pro realizaci IMRT plánů, IGRT | 2017-01-21 | Hladina 2 | 2 fotonové energie, 5 elektronových energii, MLC 120 lamel, portálové zařízení IGRT | 58682400 | 2017-01-21 | 2)
602 | 868 | T.1.2.2.H3. | Ozařovač terapeutický kompozitní (radioterapie s modulovanou intenzitou, radioterapie řízená obrazem) | Více než 1 možná energie fotonového a elektronového svazku, MLC s licencí pro realizaci IMRT plánů, IGRT, | 2017-01-22 | Hladina 3 | 2 fotonové energie, 5 elektronových energii, MLC 120 lamel, portálové zařízení, IGRT, kV zařízení s možností CBCT, 4D radioterapie |  | 2017-01-22 | x)
603 | 869 | T.1.2.3. | Ozařovače terapeutické speciální |  | 2017-01-20 |  |  |  | 2017-01-20
1486 | 870 | T.1.2.4. | Ozařovače terapeutické ‐ lineární urychlovače s robotickým ramenem |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
604 | 871 | T.1.2.4.H1. | Ozařovač terapeutický ‐ lineární urychlovač s robotickým ramenem (Cyberknife) |  | 2017-01-20 | Hladina 1 |  | 183486239 | 2017-01-20 | x)
1487 | 872 | T.1.2.5. | Ozařovač terapeutický pro helikální tomoterapii (TomoTherapy) |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
605 | 873 | T.1.2.5.H1. | Ozařovač terapeutický pro helikální tomoterapii (TomoTherapy) |  | 2017-01-20 | Hladina 1 |  | 93991750 | 2017-01-20 | x)
1488 | 874 | T.1.2.6. | Ozařovač terapeutický pro objemově modulovanou obloukovou radioterapii |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
606 | 875 | T.1.2.6.H1. | Ozařovač terapeutický pro objemově modulovanou obloukovou radioterapii | Víc jak 1 možná energie fotonového svazku - FFF, HDR a elektronového svazku - HDR, MLC s licencí pro výpočet IMRT/VMAT plánů, portálové zařízení, kilovoltážní zobrazovací systém | 2017-01-20 | Hladina 1 | Fotonová energie, FFF, HDR, portálové zařízení, IGRT | 72822000 | 2017-01-20 | x)
607 | 876 | T.1.2.6.H2. | Ozařovač terapeutický pro objemově modulovanou obloukovou radioterapii | Víc jak 1 možná energie fotonového svazku - FFF, HDR a elektronového svazku - HDR, MLC s licencí pro výpočet IMRT/VMAT plánů, portálové zařízení, kilovoltážní zobrazovací systém | 2017-01-20 | Hladina 2 | 2 fotonové energie - FFF, HDR, elektronové energie - HDR, portálové zařízení, IGRT | 85280925 | 2017-01-20 | 2)
608 | 877 | T.1.2.6.H3. | Ozařovač terapeutický pro objemově modulovanou obloukovou radioterapii | Víc jak 1 možná energie fotonového svazku - FFF, HDR a elektronového svazku - HDR, MLC s licencí pro výpočet IMRT/VMAT plánů, portálové zařízení, kilovoltážní zobrazovací systém, polohovací stůl | 2017-01-20 | Hladina 3 | >2 fotonové energie - FFF, HDR, elektronové energie - HDR, portálové zařízení, IGRT, 6 DoF stůl (stůl se 6 stupni volnosti) |  | 2017-01-20 | x)
609 | 878 | T.1.2.7. | Ozařovač protonový |  | 2017-01-20 |  |  |  | 2017-01-20
612 | 879 | T.1.2.8. | Radionuklidové ozařovače |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
1490 | 880 | T.1.2.8.1. | Radionuklidové ozařovače využívající radioaktivní izotop kobaltu (60Co) |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
613 | 881 | T.1.2.8.1.H1. | Leksellův gama nůž |  | 2017-01-20 | Hladina 1 |  |  | 2017-01-20 | x)
1491 | 882 | T.1.2.8.1.H? | Ozařovač kobaltový |  | 2017-01-20 |  |  |  | 2017-01-20 | x) | K 12.10.2016 bylo evidováno 8 kobaltových ozařovačů, nemáme k dispozici specifikace. Tato technologie je zastaralá a vzhledem k bezpečnosti se nepředpokládá další nákup. Nechali jsme tuto skupinu pro účely zachování zpětné kompatibility.
612 | 883 | T.1.2.8.2. | Radionuklidové ozařovače využívající radioaktivní izotop cesia (137Cs ) |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05 |  | Kategorizace ZT zohledňuje veškeré v tuzemsku dostupné/využívané přístrojové vybavení. Z tohoto důvodu nelze kategorii T.1.2.8.2. zcela vyloučit. Připomínka je však zohledněna, v následující verzi kategorizačního stromu ZT dojde k ošetření podobných skupin ZT.Skupina ponechána pro účely zachování zpětné kompatibility“
1493 | 884 | T.1.2.8.3. | Ozařovače brachyterapeutické |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
1494 | 885 | T.1.2.8.3.1. | Ozařovače brachyterapeutické, afterfloading |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
614 | 886 | T.1.2.8.3.1.H1. | Ozařovač brachyterapeutický – zařízení pro afterloading | zdroj/zdroje, vestavěný stínící kontejner, počet aplikačních kanálů, SW plánovacího systému, aplikátory, aplikační stůl | 2017-01-20 | Hladina 1 | Vestavěný stínící kontejner (alespoň pro maximum aktivity - 407 GBq - 11Ci). Počet aplikačních kanálů - minimálně 6. SW plánovacího systému: možnost 2D plánování, přesnost polohy zdroje maximálně ± 1 mm, počet vyjetí zdroje minimálně 5000, volitelná délka kroku minimálně v rozsahu 1 - 10 mm, 60 aktivních pozic v kanálu. Aplikátory - univerzální (sady dle typu aplikace). Lokalizační můstek pro semi-ortogonální rekonstrukci - minimální šířka 50 cm. Aplikační stůl - minimálně stůl, který umožňuje provádění gynekologických aplikací. | 12430000 | 2017-01-20 | x)
615 | 887 | T.1.2.8.3.1.H2. | Ozařovač brachyterapeutický – zařízení pro afterloading | zdroj/zdroje, vestavěný stínící kontejner, počet aplikačních kanálů, SW plánovacího systému, aplikátory, aplikační stůl | 2017-01-20 | Hladina 2 | Vestavěný stínící kontejner (pro maximum aktivity - 555 GBq - 15 Ci). Počet aplikačních kanálů - 18 a více . SW plánovacího systému: viz základ + možnost 3D plánování a možnost sumace ozařovacích plánů se zevní RT. Aplikátory - kompatibilní s CT/MR. Lokalizační můstek pro semi-ortogonální rekonstrukci - minimální šířka 65 cm. Aplikační stůl - operační stůl. | 14876033.0579 | 2017-01-20 | 4)
616 | 888 | T.1.2.8.3.1.H3. | Ozařovač brachyterapeutický – zařízení pro afterloading | zdroj/zdroje, vestavěný stínící kontejner, počet aplikačních kanálů, SW plánovacího systému, aplikátory, aplikační stůl | 2017-01-20 | Hladina 3 | viz střední + plánovací SW - SW pro radiobiologický přepočet dávky z brachyterapeutické aplikace | 16528925.6198 | 2017-01-20 | 4)
617 | 889 | T.1.2.8.3.2. | Ostatní brachyterapeutické ozařovače |  | 2017-01-20 |  |  |  | 2017-01-20
1495 | 890 | T.1.2.9. | Rentgenové ozařovače |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
618 | 891 | T.1.2.9.H1. | Rentgenové ozařovače | max. výstupní výkon rentgenky, rozsah výstupního napětí, přesnost nastavení napětí a proudu, filtry, aplikátory, řídící a verifikační SW, stativ | 2017-01-20 | Hladina 1 | rozsah výstupního napětí (20 - 200kV), přesnost nastavení napětí a proudu (3%), filtry (minimum - 1), aplikátory (minimum - ?), řídící a verifikační SW (fyzikální a klinický mód), pohyb rtg hlavice (ve 3 směrech), možnost naklápění rtg hlavice (±90° - 2 směry) | 4886526 | 2017-01-20 | x)
619 | 892 | T.1.2.9.H2. | Rentgenové ozařovače | max. výstupní výkon rentgenky, rozsah výstupního napětí, přesnost nastavení napětí a proudu, filtry, aplikátory, řídící a verifikační SW, stativ | 2017-01-20 | Hladina 2 | rozsah výstupního napětí (20 - 200kV),přesnost nastavení napětí a proudu (3%), filtry (minimum - 2), aplikátory (minimum - 6), řídící a verifikační SW (fyzikální a klinický mód), pohyb rtg hlavice (ve 3 směrech), možnost naklápění rtg hlavice (±90° - 2 směry), přesnost nastavení napětí a proudu (1%) | 8121000 | 2017-01-20 | 2)
620 | 893 | T.1.2.9.H3. | Rentgenové ozařovače | max. výstupní výkon rentgenky, rozsah výstupního napětí, přesnost nastavení napětí a proudu, filtry, aplikátory, řídící a verifikační SW, stativ | 2017-01-20 | Hladina 3 | rozsah výstupního napětí (20 - 200kV),přesnost nastavení napětí a proudu (3%), filtry (minimum - 3), aplikátory (minimum - 6), řídící a verifikační SW (fyzikální a klinický mód), pohyb rtg hlavice (ve 3 směrech), možnost naklápění rtg hlavice (±90° - 2 směry), přesnost nastavení napětí a proudu (1%) |  | 2017-01-20 | x)
621 | 894 | T.1.3. | Dozimetrické přístroje a fantomy |  | 2017-01-20 |  |  |  | 2017-01-20
1496 | 895 | T.1.3.1. | Dozimetrické přístroje |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
1497 | 896 | T.1.3.1.1. | Dozimetrické přístroje pro stanovené dávky |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
622 | 897 | T.1.3.1.1.H1. | Dozimetry pro stanovení dávky | Detektorem je ionizační komora, polovodič, diamantový detektor, nebo pole detektorů, dozimetr. Do celkového řetězce je nutno přidat kabely a držáky detektorů. Je možné použít i filmovou dozimetrii | 2017-01-20 | Hladina 1 |  |  | 2017-01-20 | x)
623 | 898 | T.1.3.1.2. | Dozimetrické přístroje pro relativní měření |  | 2017-01-20 |  |  |  | 2017-01-20
1498 | 899 | T.1.3.1.3. | Dozimetrické přístroje in vivo |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
624 | 900 | T.1.3.1.3.H1. | Dozimetry in vivo | polovodičové detektory, MOSFET, TLD | 2017-01-20 | Hladina 1 |  |  | 2017-01-20 | x)
625 | 901 | T.1.3.1.4. | Dozimetry pro zajištění jakosti terapeutických ozařovačů |  | 2017-01-20 |  |  |  | 2017-01-20
1499 | 902 | T.1.3.1.5. | Dozimetry pro kontrolu ozařovacích plánů |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
626 | 903 | T.1.3.1.5.H1. | Dozimetry pro kontrolu ozařovacích plánů | detektor určený pro verifikace pacientských plánů - 2D matice detektorů (ionizační komory, polovodiče, diody), portálové zařízení - EPID, 2D detektory s možností vyhodnocení objemové dávky, TL dozimetry, filmová dozimetrie | 2017-01-20 | Hladina 1 | portálové zařízení, 2D matrix - pole detektorů nebo TL dozimetry, filmová dozimetrie |  | 2017-01-20 | x)
627 | 904 | T.1.3.1.5.H2. | Dozimetry pro kontrolu ozařovacích plánů | detektor určený pro verifikace pacientských plánů - 2D matice detektorů (ionizační komory, polovodiče, diody), portálové zařízení - EPID, 2D detektory s možností vyhodnocení objemové dávky, TL dozimetry, filmová dozimetrie | 2017-01-20 | Hladina 2 | 2D matrix s možností vyhodnocení objemové dávky (Octavius, ArcCheck) | 1768060 | 2017-01-20 | x)
1500 | 905 | T.1.3.2. | Fantomy |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
1501 | 906 | T.1.3.2.1. | Fantomy vodní |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
628 | 907 | T.1.3.2.1.H1. | Fantomy vodní pro sběr dozimetrických dat | Automatický vodní fantom včetně vyhodnocovacího SW | 2017-01-20 | Hladina 1 |  | 1606800 | 2017-01-20 | x)
1502 | 908 | T.1.3.2.2. | Fantomy anatomické |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
629 | 909 | T.1.3.2.2.H1. | Fantomy anatomické |  | 2017-01-20 | Hladina 1 |  |  | 2017-01-20 | x)
1503 | 910 | T.1.3.2.3. | Fantomy pro zajištění jakosti zobrazovacích metod |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
630 | 911 | T.1.3.2.3.H1. | Fantomy pro zajištění jakosti zobrazovacích metod | CT fantomy, cheese fantom, TOR fantom | 2017-01-20 | Hladina 1 |  |  | 2017-01-20 | x)
1504 | 912 | T.1.3.2.4. | Fantomy pro zajištění jakosti ozařovacích plánů |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
631 | 913 | T.1.3.2.4.H1. | Fantomy pro zajištění jakosti ozařovacích plánů | jedná se o desky z vodě ekvivalentního materiálu, možnost měření komorou nebo polovodičem, možnost vložení filmu | 2017-01-20 | Hladina 1 |  | 81508 | 2017-01-20 | x)
1505 | 914 | T.1.3.2.5. | Fantomy pro speciální metody léčby (stereotaxe, celotělové ozařování atd.) |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
632 | 915 | T.1.3.2.5.H1. | Fantomy pro speciální metody léčby (stereotaxe, celotělové ozařování atd.) | možnost měření ionizační komorou nebo polovodičem, možnost vložení filmu | 2017-01-20 | Hladina 1 |  |  | 2017-01-20 | x)
633 | 916 | T.1.3.2.6. | Fantomy malé vodní pro absolutní dosimetrii | malý vodní fantom s automatickým nebo ručním ovládáním, vyhodnocovací software | 2017-01-20 | Hladina 1 |  |  | 2017-01-20 | x)
634 | 917 | T.1.3.2.7. | Fantomy 3D |  | 2017-01-20 |  |  |  | 2017-01-20
635 | 918 | T.1.4. | Plánovací a verifikační systémy pro radioterapii |  | 2017-01-20 |  |  |  | 2017-01-20
1506 | 919 | T.1.4.1. | Plánovací systémy pro externí radioterapii |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
636 | 920 | T.1.4.1.H1. | Plánovací systém pro externí radioterapii | licence pro plánování 3DCRT, algoritmus výpočtu konvolučně-superpoziční nebo Monte Carlo, fúze s PET a MRI, korigování svazku na zeslabení stolu, možnost sumace více plánů pro jednoho pacienta, možnost vyhodnocení plánu pomocí DVH | 2017-01-20 | Hladina 1 | algoritmus výpočtu konvolučně-superpoziční nebo collapsed cone | 7381919.4215 | 2017-01-20 | x)
637 | 921 | T.1.4.1.H2. | Plánovací systém pro externí radioterapii | licence pro plánování 3DCRT, algoritmus výpočtu konvolučně-superpoziční nebo Monte Carlo, fúze s PET a MRI, korigování svazku na zeslabení stolu, možnost sumace více plánů pro jednoho pacienta, možnost vyhodnocení plánu pomocí DVH, plánovácí systém | 2017-01-20 | Hladina 2 | algoritmus Výpočtu Monte Carlo, možnost sumace plánů různých modalit - externí terapie a brachyterapie, 4D plánování |  | 2017-01-20 | x)
638 | 922 | T.1.4.1.H3. | Plánovací systém pro externí radioterapii | licence pro plánování 3DCRT, algoritmus výpočtu konvolučně-superpoziční nebo Monte Carlo, fúze s PET a MRI, korigování svazku na zeslabení stolu, možnost sumace více plánů pro jednoho pacienta, možnost vyhodnocení plánu pomocí DVH, plánovácí systém | 2017-01-20 | Hladina 3 | algoritmus Výpočtu Monte Carlo s možností počítat s radiobiologickými modely, možnost sumace plánů různých modalit - externí terapie a brachyterapie, 4D plánování |  | 2017-01-20 | x)
1507 | 923 | T.1.4.2. | Plánovací radioterapeutické systémy podporující aktuální radioterapeutické procesy |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
639 | 924 | T.1.4.2.H1. | Plánovací radioterapeutický systém typu radioterapie s modulovanou intenzitou záření, obrazem řízená radioterapie, objemově modulovaná oblouková radioterapie | licence pro plánování IMRT/VMAT, algoritmus výpočtu konvolučně-superpoziční nebo Monte Carlo, fúze s PET a MRI, korigování svazku na zeslabení stolu, možnost sumace více plánů pro jednoho pacienta, možnost vyhodnocení plánu pomocí DVH, 4D plánování | 2017-01-20 | Hladina 1 | algoritmus výpočtu konvolučně-superpoziční |  | 2017-01-20 | x)
640 | 925 | T.1.4.2.H2. | Plánovací radioterapeutický systém typu radioterapie s modulovanou intenzitou záření, obrazem řízená radioterapie, objemově modulovaná oblouková radioterapie | licence pro plánování IMRT/VMAT, algoritmus výpočtu konvolučně-superpoziční nebo Monte Carlo, fúze s PET a MRI, korigování svazku na zeslabení stolu, možnost sumace více plánů pro jednoho pacienta, možnost vyhodnocení plánu pomocí DVH, 4D plánování | 2017-01-20 | Hladina 2 | algoritmus Výpočtu Monte Carlo, možnost sumace plánů různých modalit - externí terapie a brachyterapie |  | 2017-01-20 | x)
641 | 926 | T.1.4.2.H3. | Plánovací radioterapeutický systém typu radioterapie s modulovanou intenzitou záření, obrazem řízená radioterapie, objemově modulovaná oblouková radioterapie | licence pro plánování IMRT/VMAT, algoritmus výpočtu konvolučně-superpoziční nebo Monte Carlo, fúze s PET a MRI, korigování svazku na zeslabení stolu, možnost sumace více plánů pro jednoho pacienta, možnost vyhodnocení plánu pomocí DVH, 4D plánování | 2017-01-20 | Hladina 3 | algoritmus Výpočtu Monte Carlo s možností počítat s radiobiologickými modely, možnost sumace plánů různých modalit - externí terapie a brachyterapie, portálové zařízení , 4D plánování |  | 2017-01-20 | x)
1508 | 927 | T.1.4.3. | Plánovací systémy pro speciální léčebné metody |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
642 | 928 | T.1.4.3.H1. | Plánovací systémy pro speciální léčebné metody (stereotaxe, celotělové ozařování atd.) | gamma-knife, cyber-knife | 2017-01-20 | Hladina 1 |  |  | 2017-01-20 | x)
1509 | 929 | T.1.4.4. | Plánovací systémy pro brachyterapii |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
643 | 930 | T.1.4.4.H1. | Plánovací systémy pro brachyterapii afterloadingovým systémem | 2D/3D plánování, volitelný vstup C-rameno/simulátor/CT, geometrická a objemová optimalizace, kvalitativní a kvantitativní hodnocení plánů, | 2017-01-20 | Hladina 1 |  |  | 2017-01-20 | x)
644 | 931 | T.1.4.5. | Plánovací systémy pro brachyterapii ostatní (např. I‐125 zrna, atd.) |  | 2017-01-20 |  |  |  | 2017-01-20
1510 | 932 | T.1.4.6. | Radioterapeutické verifikační systémy |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
645 | 933 | T.1.4.6.H1. | Verifikační počítačové systémy pro externí radioterapii |  | 2017-01-20 | Hladina 1 |  |  | 2017-01-20 | x)
646 | 934 | T.1.4.7. | Verifikační počítačové systémy pro speciální metody léčby |  | 2017-01-20 |  |  |  | 2017-01-20
647 | 935 | T.1.4.8. | Verifikační počítačové systémy ostatní |  | 2017-01-20 |  |  |  | 2017-01-20
648 | 936 | T.1.4.9. | Další systémy (zakreslování, verifikace apod.) |  | 2017-01-20 |  |  |  | 2017-01-20
649 | 937 | T.1.5. | Pomocná zařízení pro radioterapii |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
1511 | 938 | T.1.5.1. | Zařízení související s výrobou vykrývacích bloků |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
650 | 939 | T.1.5.1.H1. | Zařízení na výrobu bloků |  | 2017-01-20 | Hladina 1 |  |  | 2017-01-20 | x)
652 | 940 | T.2. | Přístroje pro fyzioterapii (rehabilitační) |  | 2016-12-12 |  |  |  | 2016-12-12
653 | 941 | T.2.1. | Přístroje pro elektroterapii |  | 2016-12-12 |  |  |  | 2016-12-12
1512 | 942 | T.2.1.1. | Přístroje pro aplikaci elektroterapie |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
654 | 943 | T.2.1.1.H1. | Přístroj pro aplikaci elektroterapie vč. vakuové jednotky |  | 2016-12-12 | Hladina 1 |  | 110000 | 2016-12-12 | 0
1513 | 944 | T.2.1.2. | Přístroje pro kombinovanou terapii |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
655 | 945 | T.2.1.2..H2. | Přístroj pro kombinovanou terapii (kontaktní elektroultrasonoterapie) |  | 2016-12-12 | Hladina 2 |  | 132000 | 2016-12-12 | 0
1514 | 946 | T.2.1.3. | Přístroje pro vysokofrekvenční terapii |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
656 | 947 | T.2.1.3.H1. | Přístroj vysokofrekvenční terapie | režim | 2016-12-12 | Hladina 1 | kontinuální/pulsní režim | 143000 | 2016-12-12 | 4.5
1515 | 948 | T.2.1.4. | Přístroje pro distanční elektroterapii |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
657 | 949 | T.2.1.4.H1. | Přístroj distanční elektroterapie | proudy | 2016-12-12 | Hladina 1 | impulzní a interferenční proudy | 110000 | 2016-12-12 | 4.5
1516 | 950 | T.2.1.5. | Přístroje pro magnetoterapii |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
658 | 951 | T.2.1.5.H1. | Magnetoterapeutický přístroj | nízkofrekvenční magnet, frekvenční pásmo, čas | 2016-12-12 | Hladina 1 | nízkofrekvenční magnet, frekvenční pásmo cca 1-60Hz, čas 5-90 min | 66000 | 2016-12-12 | 4.5
1517 | 952 | T.2.1.6. | Funkční elektrický neurostimulátor |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
659 | 953 | T.2.1.6.H3. | Přístroj pro elektroterapii - WalkAide systém | senzor, akcelerometr, šířka pulzů, maximální doba stimulace | 2016-12-12 | Hladina 3 | gyroskopický senzor, akcelerometr, šířka pulzů 25-300 µs, maximální doba stimulace 3s | 154000 | 2016-12-12 | 4.5
660 | 954 | T.2.2. | Přístroje pro fototerapii |  | 2016-12-12 |  |  |  | 2016-12-12
661 | 955 | T.2.2.1. | Přístroje pro fototerapii - Nepolarizované světlo |  | 2016-12-12 |  |  |  | 2016-12-12
662 | 956 | T.2.2.1.H1. | Přístroj pro fototerapii emitující infračervené záření | max. výkon zářiče | 2016-12-12 | Hladina 1 | zářič s max. výkonem 525W | 42000 | 2016-12-12 | 4.5
663 | 957 | T.2.2.1.H2. | Přístroj pro fototerapii emitující infračervené záření | max. výkon zářiče | 2016-12-12 | Hladina 2 | zářič s max. výkonem 900W | 55000 | 2016-12-12 | 4.5
664 | 958 | T.2.2.2. | Přístroje pro fototerapii - Polarizované světlo |  | 2016-12-12 |  |  |  | 2016-12-12
665 | 959 | T.2.2.2.H2. | Laser | aplikace, max. výkon v kontinuálním režimu | 2016-12-12 | Hladina 2 | infačervená/červená laserová sonda, infračervená/červená/kombinovaná laserová sprcha, max. výkon v kontinuálním režimu 7W-12W | 330000 | 2016-12-12 | 4.5
666 | 960 | T.2.2.2.H1. | Biolampa | rozsah vlnových délek, stupeň polarizace | 2016-12-12 | Hladina 1 | rozsah vlnových délek v intervalu 480 až 3400 nm, stupeň polarizace > 95% | 22000 | 2016-12-12 | 4.5
667 | 961 | T.2.3. | Přístroje pro lokální kryoterapii |  | 2016-12-12 |  |  |  | 2016-12-12
668 | 962 | T.2.3.H2. | Přístroj pro lokální kryoterapii | použité medium | 2016-12-12 | Hladina 2 | CO2/vzduch/kapalný dusík | 380000 | 2016-12-12 | 4.5
669 | 963 | T.2.4. | Přístroje pro mechanoterapii |  | 2016-12-12 |  |  |  | 2016-12-12
1518 | 964 | T.2.4.1. | Přístroje pro trakční terapii |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
670 | 965 | T.2.4.1.H1. | Přístroj pro mechanoterapii - Trakce přístrojová | použití | 2016-12-12 | Hladina 1 | kontinuální/pulsní, cervikální/lumbální | 85000 | 2016-12-12 | 4.5
1519 | 966 | T.2.4.2. | Přístroje pro kompresní terapii |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
671 | 967 | T.2.4.2.H1. | Přístroj pro kompresní terapii | režimy komprese , rychlost postupu tlakové vlny a tlakového gradiendu | 2016-12-12 | Hladina 1 | komprese 2 zákl. programy - drenáž z centra/z periferie, možnost nastavení lokální drenáže, rychlost postupu tlakové vlny a tlakového gradiendu alespoň v rozsahu 20-90mmHg | 75000 | 2016-12-12 | 4.5
672 | 968 | T.2.4.3. | Přístroje pro vakuově-kompresní terapii |  | 2016-12-12 |  |  |  | 2016-12-12
1520 | 969 | T.2.4.3.1. | Přístroje pro vakuově-kompresní terapii základní |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
673 | 970 | T.2.4.3.1.H1. | Přístroj pro základní vakuum-kompresní terapii | hodnota přetlak/podtlak | 2016-12-12 | Hladina 1 | přetlak 15 kPa, podtlak -15 kPa | 880000 | 2016-12-12 | 4.5
1521 | 971 | T.2.4.3.2. | Přístroje pro vakuově-kompresní terapii s přídavným zařízením k aplikaci plynného medicinálního oxidu uhličitého |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
674 | 972 | T.2.4.3.2.H2. | Přístroj pro vakuum-kompresní terapii s využitím CO2 | hodnota přetlak/podtlak, koncentrace CO2 | 2016-12-12 | Hladina 2 | přetlak 15 kPa, podtlak -15 kPa, koncentrace CO2 400-1400 mg/litr objemu aplikačního válce | 990000 | 2016-12-12 | 4.5
1522 | 973 | T.2.4.3.3. | Přístroje pro vakuum-kompresní terapii s pacientským monitoringem |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
675 | 974 | T.2.4.3.3.H2. | Přístroj pro vakuum-kompresní terapii se základním diagnostickým modulem | hodnota přetlak/podtlak, monitorování | 2016-12-12 | Hladina 2 | přetlak 15 kPa, podtlak -15 kPa, monitorování změn objemu končetiny, monitorování prokrvení a saturace krve kyslíkem | 1100000 | 2016-12-12 | 4.5
676 | 975 | T.2.4.3.3.H3. | Přístroj pro vakuum-kompresní terapii s rozšířeným diagnostickým modulem | hodnota přetlak/podtlak, monitorování, bioimpedanční analýza, regrese parametrů | 2016-12-12 | Hladina 3 | přetlak 15 kPa, podtlak -15 kPa, monitorování změn objemu končetiny, monitorování prokrvení a saturace krve kyslíkem, metoda multifrekvenční bioimpedanční analýzy (MFBIA), víceparametrické regrese diagnostických parametrů | 1300000 | 2016-12-12 | 4.5
1523 | 976 | T.2.4.4. | Přístroje pro ultrazvukovou terapii |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
1524 | 977 | T.2.4.4.1. | Přístroje pro ultrazvukovou terapii (periodický děj) |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
677 | 978 | T.2.4.4.1.H1. | Přístroj pro ultrazvukovou terapii | frekvence, kontinuální i pulzní režim, intenzita, kontrola kontaktu hlavice s pacientem | 2016-12-12 | Hladina 1 | frekvence 1MHz a 3MHz, kontinuální i pulzní režim (10,20,50,100%), intenzita 0-3W/cm2, kontrola kontaktu hlavice s pacientem | 50000 | 2016-12-12 | 4.5
1525 | 979 | T.2.4.4.2. | Přístroje pro terapii rázovým ultrazvukem (aperiodický děj) |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
678 | 980 | T.2.4.4.2.H1. | Přístroj pro terapii bolesti rázovou vlnou | výstupní tlak, aplikátor | 2016-12-12 | Hladina 1 | výstupní tlak max. 5 barů, aplikátor pro generování radiální/fokusované rázové vlny | 275000 | 2016-12-12 | 4.5
679 | 981 | T.2.4.5. | Přístroj pro mechanoterapii pasivními pohyby |  | 2016-12-12 |  |  |  | 2016-12-12
1526 | 982 | T.2.4.5.1. | Motomedy |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
680 | 983 | T.2.4.5.1.H1. | Motomed | nastavení, měření, přídavné funkce | 2016-12-12 | Hladina 1 | nastavení pasivního/asistovaného/aktivního pohybu HK, DK, měření svalového výkonu, funkce "servo" | 155000 | 2016-12-12 | 4.5
1527 | 984 | T.2.4.5.2. | Motodlahy |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
1528 | 985 | T.2.4.5.2.1. | Motodlahy kolenní |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
681 | 986 | T.2.4.5.2.1.H1. | Motodlaha kolenní | extenze/flexe - kolenní kloub, kyčelní kloub | 2016-12-12 | Hladina 1 | extenze/flexe - kolenní kloub - 10°-0°-120°, extenze/flexe - kyčelní kloub - 0°-7°-115° | 110000 | 2016-12-12 | 4.5
1529 | 987 | T.2.4.5.2.2. | Motodlahy ramenní |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
682 | 988 | T.2.4.5.2.2.H1. | Motodlaha ramenní | addukce/abdukce, vnitřní/vnější rotace, elevace (flexe) | 2016-12-12 | Hladina 1 | addukce/abdukce 30°-175°, vnitřní/vnější rotace 90°-0°-90°, elevace (flexe) 30°-175° | 220000 | 2016-12-12 | 4.5
1530 | 989 | T.2.4.5.3. | Přístroje využívající léčebnou metodu hluboké oscilace |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
683 | 990 | T.2.4.5.3.H2. | Přístroje pro terapii pomocí hluboké oscilace | generování oscilací na principu elektrostatické přitažlivosti a tření | 2016-12-12 | Hladina 2 | nedostatek informací | Nenalezeno | 2016-12-12 | x
684 | 991 | T.2.5. | Přístroje pro vertikalizaci |  | 2016-12-12 |  |  |  | 2016-12-12
1531 | 992 | T.2.5.1. | Lehátka |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
685 | 993 | T.2.5.1.H1. | Vertikalizační lehátko | nosnost, rozsah vertikalizace | 2016-12-12 | Hladina 1 | nosnost alespoň do 150 kg, vertikalizace v rozsahu 0°- 90° | 4.5 | 2016-12-12 | 4.5
1532 | 994 | T.2.5.2. | Stojany |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
686 | 995 | T.2.5.2.H1. | Vertikalizační stojan | nosnost, nastavitelnost, elektrický motor pro vertikalizaci | 2016-12-12 | Hladina 1 | nosnost alespoň do 150 kg, výšková nastavitelnost, elektrický motor pro vertikalizaci ze sedu do vzpřímené polohy a zpět | 130000 | 2016-12-12 | 4.5
1533 | 996 | T.2.5.3. | Kombinované přístroje |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
687 | 997 | T.2.5.3.H2. | Kombinovaný přístroj pro vertikalizaci, mobilizaci a proprioceptivní stimulaci | rozsah vertikalizace, nastavitelnost | 2016-12-12 | Hladina 2 | vertikalizace v rozsahu cca 0°- 90°, individuálně nastavitelné cyklické zatížení dolních končetin v krokovém mechanismu (8-80 kroků/min) | 2000000 | 2016-12-12 | 4.5
688 | 998 | T.2.6. | Přístroje pro funkční pohybovou terapii |  | 2016-12-12 |  |  |  | 2016-12-12
1534 | 999 | T.2.6.1. | Přístroje pro roboticky asistovaný nácvik chůze se zpětnou vazbou |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
689 | 1000 | T.2.6.1.H3. | Lokomat | ovládání, pohyblivé součásti, hodnocení terapie, monitorace | 2016-12-12 | Hladina 3 | chůzové elektronicky řízené ortézy, pohony v oblasti kyčelních a kolenních kloubů, pohyblivý pás, systém podpory těla, zpětnovazebný systém pro hodnocení terapie, monitorace kroků optickými snímačemi | 8800000 | 2016-12-12 | 4.5
1535 | 1001 | T.2.6.2. | Přístroje pro funkční pohybovou terapii horních končetin |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
1536 | 1002 | T.2.6.2.1. | Přístroje pro funkční pohybovou terapii horních končetin bez exoskeletu |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
690 | 1003 | T.2.6.2.1.H3. | Přístroj pro funkční pohybou terapii horních končetin bez exoskeletu | exoskelet, nastavitelnost, snímače, hodnocení terapie | 2016-12-12 | Hladina 3 | mechanický exoskelet, nastavitelná kompenzace gravitační tíhy paže, snímače pohybu v kloubech exoskeletu, rukojeť se snímačem stisku, zpětnovazebný systém pro hodnocení terapie | 1200000 | 2016-12-12 | 4.5
1537 | 1004 | T.2.6.2.2. | Přístroje pro funkční pohybovou terapii horních končetin s exoskeletem |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
691 | 1005 | T.2.6.2.2.H3. | Přístroj pro funkční pohybovou terapii horních končetin s exoskeletem | bez exoskeletu, měření, nastavení obtížnosti, simulace | 2016-12-12 | Hladina 3 | zpětnovazebný systém pro terapii jemné motoriky bez exoskeletu, isometrické měření síly a měření rozsahu pohybu, systém založený na koncovém efektoru (bez exoskeletu), nastavení obtížnosti nácviku pohybu, simulace úchopové funkce/pohyb všemi prsty současně i jednotlivě | 1200000 | 2016-12-12 | 4.5
1538 | 1006 | T.2.6.3. | Přístroje pro posturografii |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
692 | 1007 | T.2.6.3.H1. | Posturomed | mechanismus | 2016-12-12 | Hladina 1 | 2 kmitavé obvody, jeden z nich dvojitě brzděn, třístranné bezpečnostní zábradlí | 35000 | 2016-12-12 | 4.5
693 | 1008 | T.2.7. | Přístroje pro terapii na podkladě analýzy pohybu |  | 2016-12-12 |  |  |  | 2016-12-12
1539 | 1009 | T.2.7.1. | Dynamicmé desky |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
694 | 1010 | T.2.7.1.H2. | Dynamická deska | senzory, software pro analýzu | 2016-12-12 | Hladina 2 | silová plošina se zabudovanými senzory, software pro analýzu stoje, počítač umožňující analýzu silových charakteristik | 1100000 | 2016-12-12 | 4.5
1540 | 1011 | T.2.7.2. | Dynamické chodníky |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
695 | 1012 | T.2.7.2.H3. | Dynamický chodník | senzory, software pro analýzu | 2016-12-12 | Hladina 3 | integrované silové senzory s rozsahem měření 1-120N/cm2, min. 3400 senzorů, software pro analýzu chůze a stoje | 3900000 | 2016-12-12 | 4.5
696 | 1013 | T.2.8. | Přístroje pro hydroterapii |  | 2016-12-12 |  |  |  | 2016-12-12
1541 | 1014 | T.2.8.1. | Vany |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
1542 | 1015 | T.2.8.1.1. | Vany celotělové |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
697 | 1016 | T.2.8.1.1.H1. | Celotělová vana | čidla, ukazatelé, regulátory | 2016-12-12 | Hladina 1 | podvodní masáž vč. regulace tlaku, časová jednotka, ukazatel teploty vody, hladinové čidlo | 275000 | 2016-12-12 | 4.5
1543 | 1017 | T.2.8.1.2. | Vany končetinové |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
698 | 1018 | T.2.8.1.2.H1. | Končetinová vana | čidla, ukazatelé, regulátory | 2016-12-12 | Hladina 1 | ukazatel teploty vody, hladinové čidlo, časová jednotka, DK - vodní trysky pro masáž oblasti kolen, lýtek a kotníků, HK - vodní trysky pro masáž oblasti loktů, předloktí a zápěstí | 110000 | 2016-12-12 | 4.5
699 | 1019 | T.3. | Podpora a udržování životních funkcí |  | 2016-12-12 |  |  |  | 2016-12-12
700 | 1020 | T.3.1. | Přístroje pro podporu a udržování respiračního systému |  | 2016-12-12 |  |  |  | 2016-12-12
701 | 1021 | T.3.1.1. | Přístroje pro konvenční ventilaci |  | 2016-12-12 |  |  |  | 2016-12-12
1544 | 1022 | T.3.1.1.1. | Přístroje pro konvenční ventilaci transportní |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
702 | 1023 | T.3.1.1.1.H1. | Ventilátor transportní | baterie, vstup O2, rozměry | 2016-12-12 | Hladina 1 | baterie, nezávislost na vzduchu (píst, turbína), nízkotlaký vstup O2, kompatní rozměry | 330000 | 2016-12-12 | 4.5
1545 | 1024 | T.3.1.1.2. | Přístroje pro dlouhodobá umělou plicní ventilaci |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
703 | 1025 | T.3.1.1.2.H1. | Ventilátor pro dlouhodobou ventilaci | režimy, křivky, monitorace, volba typu pacienta, nastavení, spirometrie, měření | 2016-12-12 | Hladina 1 | režim tlakové ventilace, režim objemové ventilace, křivky tlaku, objemu a průtoku, monitorace O2 | 330000 | 2016-12-12 | 4.5
704 | 1026 | T.3.1.1.2.H2. | Ventilátor pro dlouhodobou ventilaci | režimy, křivky, monitorace, volba typu pacienta, nastavení, spirometrie, měření | 2016-12-12 | Hladina 2 | režim tlakové ventilace, režim objemové ventilace, křivky tlaku, objemu a průtoku, monitorace O2, možnost zvolit typ pacienta: Dospělý nebo Dítě, rozsah nastavení dechového objemu minimálně 50 ml až 2000 ml, spirometrie, Režim CPAP | 460000 | 2016-12-12 | 4.5
705 | 1027 | T.3.1.1.2.H3. | Ventilátor pro dlouhodobou ventilaci | režimy, křivky, monitorace, volba typu pacienta, nastavení, spirometrie, měření | 2016-12-12 | Hladina 3 | režim tlakové ventilace, režim objemové ventilace, křivky tlaku, objemu a průtoku, monitorace O2, možnost zvolit typ pacienta: Dospělý/Dítě/Novorozenec, spirometrie, režim CPAP, rozsah nastavení dechového objemu minimálně 2 ml až 2500 ml, měření Flow u pacienta, režim TCPLV(Time-Cycled Pressure-Limited Ventilation, měření CO2 | 760000 | 2016-12-12 | 4.5
1546 | 1028 | T.3.1.1.3. | Přístroje pro domácí umělou plicní ventilaci |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
706 | 1029 | T.3.1.1.3.H1. | Ventilátor pro domácí péči | baterie, vstup O2, režimy | 2016-12-12 | Hladina 1 | baterie, nízkotlaký vstup O2, nezávislost na vzduchu (píst, turbína), režimy řízené ventilace a tlakové podpory | 275000 | 2016-12-12 | 4.5
707 | 1030 | T.3.1.2. | Přístroje pro nekonvenční ventilaci |  | 2016-12-12 |  |  |  | 2016-12-12
1547 | 1031 | T.3.1.2.1. | Přístroje pro vysokofrekvenční oscilační ventilaci |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
708 | 1032 | T.3.1.2.1.H1. | Ventilátor vysokofrekvenční (oscilační) | režim nádech/výdech | 2016-12-12 | Hladina 1 | aktivní nádech+výdech | 1200000 | 2016-12-12 | 4.5
1548 | 1033 | T.3.1.2.2. | Přístroje pro vysokofrekvenční tryskovou ventilaci |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
709 | 1034 | T.3.1.2.2.H1. | Ventilátor vysokofrekvenční (tryskový) | frekvence dechů | 2016-12-12 | Hladina 1 | normofrekvence do 150 dechů | 160000 | 2016-12-12 | 4.5
710 | 1035 | T.3.1.2.2.H2. | Ventilátor vysokofrekvenční (tryskový) | frekvence dechů | 2016-12-12 | Hladina 2 | normofrekvence nad 150 dechů | 275000 | 2016-12-12 | 4.5
711 | 1036 | T.3.1.3. | Přístroje pro eliminaci CO2 |  | 2016-12-12 |  |  |  | 2016-12-12
1549 | 1037 | T.3.1.3.1. | Přístroje pro pasivní eliminaci CO2 |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
712 | 1038 | T.3.1.3.1.H1. | Zařízení pro pasivní eliminaci CO2 | systém | 2016-12-12 | Hladina 1 | systém Artérie->Véna | 130000 | 2016-12-12 | 4.5
1550 | 1039 | T.3.1.3.1. | Přístroje pro aktivní eliminaci CO2 |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
713 | 1040 | T.3.1.3.1.H2. | Zařízení pro aktivní eliminaci CO2 | systém | 2016-12-12 | Hladina 2 | systém Véna->Véna | 165000 | 2016-12-12 | 4.5
714 | 1041 | T.3.2. | Přístroje pro podporu a udržování oběhového systému |  | 2016-12-12 |  |  |  | 2016-12-12
715 | 1042 | T.3.2.1. | Systémy pro mimotělní oběh levostranný/pravostranný |  | 2016-12-12 |  |  |  | 2016-12-12
1551 | 1043 | T.3.2.1.1. | Systémy pro extrakorporální mimotělní oběh |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
716 | 1044 | T.3.2.1.1.H1. | Systém pro extrakorporální mimotělní oběh | součásti - pumpy, výměník, oxygenátor | 2016-12-12 | Hladina 1 | válečkové pumpy, tepelný výměník, oxygenátor | 4400000 | 2016-12-12 | 4.5
717 | 1045 | T.3.2.1.1.H2. | Systém pro extrakorporální mimotělní oběh | součásti - pumpy, výměník, oxygenátor | 2016-12-12 | Hladina 2 | centrifugální pumpy, tepelný výměník, oxygenátor | 5500000 | 2016-12-12 | 4.5
1552 | 1046 | T.3.2.1.2. | Systémy pro extrakorporální membránovou oxygenaci |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
718 | 1047 | T.3.2.1.2.H1. | Systém pro extrakorporální membránovou oxygenaci | součásti - pumpy, výměník, oxygenátor | 2016-12-12 | Hladina 1 | válečková pumpa, tepelný výměník, oxygenátor | 530000 | 2016-12-12 | 4.5
719 | 1048 | T.3.2.1.2.H2. | Systém pro extrakorporální membránovou oxygenaci | součásti - pumpy, výměník, oxygenátor | 2016-12-12 | Hladina 2 | centrifugální pumpa, tepelný výměník, oxygenátor, možnost V-A/V-V zavedení | 760000 | 2016-12-12 | 4.5
1553 | 1049 | T.3.2.1.3. | Autotransfuzní systémy |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
720 | 1050 | T.3.2.1.3.H1. | Přístroj autotransfuzní CELL SAVER (pozn. při velkých ztrátách krve) |  | 2016-12-12 | Hladina 1 |  | 430000 | 2016-12-12 | 0
1554 | 1051 | T.3.2.2. | Systémy intraaortální balonové kontrapulzace |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
721 | 1052 | T.3.2.2.H1. | Systém pro intraaortální balonovou kontrapulzaci |  | 2016-12-12 | Hladina 1 |  | 460000 | 2016-12-12 | 0
722 | 1053 | T.3.2.3. | Defirilátory |  | 2016-12-12 |  |  |  | 2016-12-12
1555 | 1054 | T.3.2.3.1. | Defibrilátory manuální |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
723 | 1055 | T.3.2.3.1.H1. | Defibrilátor základní manuální | systém, snímání/monitorace, synchronizace, režimy | 2016-12-12 | Hladina 1 | monofázický/bifázický, snímání EKG | 100000 | 2016-12-12 | 4.5
724 | 1056 | T.3.2.3.1.H2. | Defibrilátor základní manuální | systém, snímání/monitorace, synchronizace, režimy | 2016-12-12 | Hladina 2 | bifázický, snímání EKG, synchronizace | 120000 | 2016-12-12 | 4.5
725 | 1057 | T.3.2.3.1.H3. | Defibrilátor základní manuální | systém, snímání/monitorace, synchronizace, režimy | 2016-12-12 | Hladina 3 | bifázický, snímání EKG, synchronizace, možnost připojit nalepovací elektrody+režim kardiostimulace, AED | 210000 | 2016-12-12 | 4.5
1556 | 1058 | T.3.2.3.2. | Defibrilátory automatické |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
726 | 1059 | T.3.2.3.2.H1. | Defibrilátor automatický |  | 2016-12-12 | Hladina 1 |  | 45000 | 2016-12-12 | 4.5
1557 | 1060 | T.3.2.3.3. | Kombinovaný přístroj - defibrilátor s monitorem |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
727 | 1061 | T.3.2.3.3.H1. | Defibrilátor/monitor | systém, snímání/monitorace, synchronizace, režimy | 2016-12-12 | Hladina 1 | monofázický/bifázický, snímání EKG3/5 + SpO2, synchronizace, tisk křivek | 175000 | 2016-12-12 | 4.5
728 | 1062 | T.3.2.3.3.H2. | Defibrilátor/monitor | systém, snímání/monitorace, synchronizace, režimy | 2016-12-12 | Hladina 2 | bifázický, snímání EKG3/5 + SpO2 + NIBP, synchronizace, tisk křivek | 230000 | 2016-12-12 | 4.5
729 | 1063 | T.3.2.3.3.H3. | Defibrilátor/monitor | systém, snímání/monitorace, synchronizace, režimy | 2016-12-12 | Hladina 3 | kombinace T.3.2.3.1.T+T.3.2.3.3.S, snímání vydechovaného CO2 | 420000 | 2016-12-12 | 4.5
1558 | 1064 | T.3.2.4. | Přístroje pro mechanizovanou kompresi hrudníku |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
730 | 1065 | T.3.2.4.H1. | Systém pro komprese hrudníku |  | 2016-12-12 | Hladina 1 |  | 310000 | 2016-12-12 | 4.5
731 | 1066 | T.3.2.5. | Kardiostimulátory |  | 2016-12-12 |  |  |  | 2016-12-12
1559 | 1067 | T.3.2.5.1. | Kardiostimulátory jednodutinové externí |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
732 | 1068 | T.3.2.5.1.H1. | Kardiostimulátor jednodutinový externí |  | 2016-12-12 | Hladina 1 |  | 45000 | 2016-12-12 | 0
1560 | 1069 | T.3.2.5.2. | Kardiostimulátory dvoudutinové externí |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
733 | 1070 | T.3.2.5.2.H1. | Kardiostimulátor dvoudutinový externí | technologie | 2016-12-12 | Hladina 1 | analogový | 75000 | 2016-12-12 | 4.5
734 | 1071 | T.3.2.5.2.H2. | Kardiostimulátor dvoudutinový externí | technologie | 2016-12-12 | Hladina 2 | digitální | 85000 | 2016-12-12 | 4.5
735 | 1072 | T.3.2.5.3. | Kardiostimulátor transesofageální |  | 2016-12-12 |  | Nedostatek informací | nenalezeno | 2016-12-12 | x
736 | 1073 | T.3.2.5.4. | Kardiostimulátor transthorakální (je SOUČÁSTÍ defibrilátoru T.3.2.3.1.) |  | 2016-12-12 |  | Nedostatek informací | nenalezeno | 2016-12-12 | x
737 | 1074 | T.3.3. | Přístroje pro dialýzu |  | 2016-12-12 |  |  |  | 2016-12-12
1561 | 1075 | T.3.3.1. | Hemodialyzační přístroje |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
738 | 1076 | T.3.3.1.H1. | Přístroj hemodialyzační | diluce | 2016-12-12 | Hladina 1 | postdiluce, low flux dialyzátor | 330000 | 2016-12-12 | 4.5
739 | 1077 | T.3.3.1.H2. | Přístroj hemodialyzační | diluce | 2016-12-12 | Hladina 2 | prediluce, mixdiluce, low flux dialyzátor | 550000 | 2016-12-12 | 4.5
1562 | 1078 | T.3.3.2. | Hemofiltrační přístroje |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
740 | 1079 | T.3.3.2.H2. | Přístroj hemofiltrační | (V dnešní době kombinován s HD) ??? | 2016-12-12 | Hladina 2 | Nedostatek informací | nenalezeno | 2016-12-12 | x
1563 | 1080 | T.3.3.3. | Přístroje pro peritoneální dialýzu |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
741 | 1081 | T.3.3.3.H1. | Přístroj pro peritoneální dialýzu | řízení, ohřev | 2016-12-12 | Hladina 1 | ruční, ohřev | 22000 | 2016-12-12 | 4.5
742 | 1082 | T.3.3.3.H2. | Přístroj pro peritoneální dialýzu | řízení, ohřev | 2016-12-12 | Hladina 2 | elektronické řízení | 330000 | 2016-12-12 | 4.5
1564 | 1083 | T.3.3.4. | Přístroje pro hemodiafiltraci/vysokoobjemovou hemodiafiltraci |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
810 | 1084 | T.3.3.4.H1. | Přístroj hemodiafiltrační | kontrukce zařízení, příslušenství | 2016-12-12 | Hladina 1 | vzduchovody, resusitační vak, masky | 2700 | 2016-12-12 | 4.5
743 | 1085 | T.3.3.4.H3. | Přístroj hemodiafiltrační |  | 2016-12-12 | Hladina 3 | kombinace T.3.3.1 + T.3.3.2, high flux dialyzátor, konvekce/difuze | 660000 | 2016-12-12 | 4.5
1565 | 1086 | T.3.3.5. | Přístroje k odstředění plazmy |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
744 | 1087 | T.3.3.5.H3. | Přístroj plazmaferetický |  | 2016-12-12 | Hladina 3 | náhrada plazmy, přímá adsorpce | 1650000 | 2016-12-12 | 4.5
1566 | 1088 | T.3.3.6. | Přístroje hemoadsorbční |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
745 | 1089 | T.3.3.6.H3. | Přístroj hemoadsorbční |  | 2016-12-12 | Hladina 3 | Nedostatek informací | nenalezeno | 2016-12-12 | x
746 | 1090 | T.3.3.7. | Přístroje pro úpravu vody |  | 2016-12-12 |  |  |  | 2016-12-12
1567 | 1091 | T.3.3.7.1. | Úpravny vody stabilní |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
747 | 1092 | T.3.3.7.1.H1. | Úpravna vody stabilní pro více HD přístrojů | průtok | 2016-12-12 | Hladina 1 | 500l/hod, reversní osmóza | 1100000 | 2016-12-12 | 4.5
1568 | 1093 | T.3.3.7.2. | Úpravny vody mobilní |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
748 | 1094 | T.3.3.7.2.H1. | Úpravna vody mobilní pro 1 HD přístroj | průtok | 2016-12-12 | Hladina 1 | < 150l/hod, reversní osmóza, mobilní | 220000 | 2016-12-12 | 4.5
749 | 1095 | T.3.3.7.2.H2. | Úpravna vody mobilní pro 1 HD přístroj | průtok | 2016-12-12 | Hladina 2 | > 150l/hod, reversní osmóza, mobilní | 330000 | 2016-12-12 | 4.5
750 | 1096 | T.3.4. | Hyperbarické kyslíkové komory |  | 2016-12-12 |  |  |  | 2016-12-12
1569 | 1097 | T.3.4.1. | Hyperbarické kyslíkové komory přenosné |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
751 | 1098 | T.3.4.1.H1. | Hyperbarická kyslíková komora přenosná | přetlak | 2016-12-12 | Hladina 1 | přetlak do 0,15 MPa | 300000 | 2016-12-12 | 4.5
1570 | 1099 | T.3.4.2. | Hyperbarické kyslíkové komory stacionární |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
752 | 1100 | T.3.4.2.H1. | Hyperbarická kyslíková komora stacionární s přechodovou komorou | přetlak | 2016-12-12 | Hladina 1 | přetlak > 0,15 MPa a < 0,5MPa, *cena se odvíjí také od velikosti komory / počet míst | 11000000 | 2016-12-12 | 4.5
753 | 1101 | T.3.4.2.H2. | Hyperbarická kyslíková komora stacionární s přechodovou komorou | přetlak | 2016-12-12 | Hladina 2 | přetlak >0,5 Mpa, *cena se odvíjí také od velikosti komory / počet míst | 22000000 | 2016-12-12 | 4.5
1571 | 1102 | T.3.4.3. | Hyperbarické kyslíkové komory - transportní (vozidla) |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
754 | 1103 | T.3.4.3.H1. | Hyperbarická kyslíková komora transportní | přetlak | 2016-12-12 | Hladina 1 | přetlak > 0,15 MPa | 16500000 | 2016-12-12 | 4.5
755 | 1104 | T.4. | Přístroje malé terapeutické všeobecné |  | 2016-12-12 |  |  |  | 2016-12-12
756 | 1105 | T.4.1. | Přístroje malé terapeutické všeobecné pro dodávání tekutin |  | 2016-12-12 |  |  |  | 2016-12-12
757 | 1106 | T.4.1.1. | Infuzní technika |  | 2016-12-12 |  |  |  | 2016-12-12
1572 | 1107 | T.4.1.1.1. | Dávkovače |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
758 | 1108 | T.4.1.1.1.H1. | Dávkovač lineární | přesnost, zobrazování hodnot, velikost vložené stříkačky, nastavitelné parametry, knihovna léčiv, sběr dat, výpis historie událostí | 2016-12-12 | Hladina 1 | přesnost alespoň +/- 2,5%, hodnoty zobrazené na displeji, možnost vložení 20 ml i 50 ml stříkačky, nastavitelné vypínací tlaky ve 3 úrovních, rozsah rychlosti 0,1-99,9 ml/hod, s krokem 0,1 ml/hod | 33000 | 2016-12-12 | 4.5
759 | 1109 | T.4.1.1.1.H2. | Dávkovač lineární | přesnost, zobrazování hodnot, velikost vložené stříkačky, nastavitelné parametry, knihovna léčiv, sběr dat, výpis historie událostí | 2016-12-12 | Hladina 2 | přesnost lepší než 2,5%, nastavitelné vypínací tlaky ve více než 3 úrovních, možnost vložení stříkačky velikosti od 2 ml, krok rychlosti dávkování 0,01 ml/hod, rozsah rychlosti 0,1-200 ml/hod | 50000 | 2016-12-12 | 4.5
760 | 1110 | T.4.1.1.1.H3. | Dávkovač lineární | přesnost, zobrazování hodnot, velikost vložené stříkačky, nastavitelné parametry, knihovna léčiv, sběr dat, výpis historie událostí | 2016-12-12 | Hladina 3 | knihovna léčiv, možnost připojení do nemocničního systému - sběr dat, možnost výpisu historie událostí, možnost ručního nastavení bolusu, rozsah rychlosti nad 200 ml/hod | 66000 | 2016-12-12 | 4.5
1573 | 1111 | T.4.1.1.2. | Infuzní pumpy |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
761 | 1112 | T.4.1.1.2.H1. | Infuzní pumpa | nastavitelné parametry, zobrazování hodnot, automatické výpočty, knihovna léčiv, sběr dat, výpis historie událostí | 2016-12-12 | Hladina 1 | nastavitelné vypínací tlaky ve úrovních, hodnoty na displeji, automatický výpočet rychlosti dávky, možná rychlost dávkování do 1000 ml/hod., krok 0,1ml/hod | 44000 | 2016-12-12 | 4.5
762 | 1113 | T.4.1.1.2.H3. | Infuzní pumpa | nastavitelné parametry, zobrazování hodnot, automatické výpočty, knihovna léčiv, sběr dat, výpis historie událostí | 2016-12-12 | Hladina 3 | nastavitelné vypínací tlaky ve více než 2 úrovních, knihovna léčiv, možnost připojení do nemocničního systému - sběr, možná rychlost dávkování nad 1000ml/hod., s krokem 0,01ml/hod, možnost výpisu historie událostí | 66000 | 2016-12-12 | 4.5
1574 | 1114 | T.4.1.1.3. | Manžety |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
763 | 1115 | T.4.1.1.3.H1. | Manžety přetlakové | indikátory, použitý materiál, bezpečnostní a měřicí prvky | 2016-12-12 | Hladina 1 | indikátor tlaku, materiál odolný proti prasknutí, bezpečnostní ventil proti nežádoucímu přetlaku, balonek | 1600 | 2016-12-12 | 4.5
764 | 1116 | T.4.1.1.3.H3. | Manžety přetlakové | indikátory, použitý materiál, bezpečnostní a měřicí prvky | 2016-12-12 | Hladina 3 | hodinkový manometr, transparentní síťka pro lepší čtení úrovně v sáčku | 3800 | 2016-12-12
1575 | 1117 | T.4.1.1.4. | Ohřívače infuzních roztoků, krve |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
765 | 1118 | T.4.1.1.4.H1. | Ohřívač infuzních roztoků a/nebo krve | nastavitelná teplota, jisticí a alarmovací prvky | 2016-12-12 | Hladina 1 | pevně nastavená teplota 38, jištění proti přehřátí | 17500 | 2016-12-12 | 4.5
766 | 1119 | T.4.1.1.4.H2. | Ohřívač infuzních roztoků a/nebo krve | nastavitelná teplota, jisticí a alarmovací prvky | 2016-12-12 | Hladina 2 | nastavitelná teplota alespoň od 37-41 °C, s krokem alespoň 0,5 °C, alarm vysoké a nízké teploty | 65000 | 2016-12-12 | 4.5
1576 | 1120 | T.4.1.1.5. | Rozmrazovací zařízení |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
767 | 1121 | T.4.1.1.5.H1. | Rozmrazovač krevní plazmy | nastavitelné parametry, jisticí prvky, počet vaků, kombinace režimů, způsob ohřevu, přednastavené protokoly, tiskárna, řízení procesu | 2016-12-12 | Hladina 1 | z -30 °C na 37 °C ohřátí do max. 40 min., kontrola teploty, jištění proti přehřátí, vodní lázeň, kapacita alespoň 3 vaky | 55000 | 2016-12-12 | 4.5
768 | 1122 | T.4.1.1.5.H2. | Rozmrazovač krevní plazmy | nastavitelné parametry, jisticí prvky, počet vaků, kombinace režimů, způsob ohřevu, přednastavené protokoly, tiskárna, řízení procesu | 2016-12-12 | Hladina 2 | kombinace rozmazovače a ohřevu, možnost nastavení teploty a času, suchý ohřev | 220000 | 2016-12-12 | 4.5
769 | 1123 | T.4.1.1.5.H3. | Rozmrazovač krevní plazmy | nastavitelné parametry, jisticí prvky, počet vaků, kombinace režimů, způsob ohřevu, přednastavené protokoly, tiskárna, řízení procesu | 2016-12-12 | Hladina 3 | přednastavené protokoly rozmražování /ohřevu, připojení tiskárny (evnt. Čtečka čárových kódů), tisk protokolu, doložitelný proces rozmražení, ohřevu, možnost vizuální kontroly během ohřevu, řízení ohřevu podle aktuální teploty transfuzního přípravku, kapacita min. 4 vaky | 295000 | 2016-12-12 | 4.5
770 | 1124 | T.4.1.2. | Odsávačky |  | 2016-12-12 |  |  |  | 2016-12-12
1577 | 1125 | T.4.1.2.1. | Odsávačky ejektorové |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
771 | 1126 | T.4.1.2.1.H1. | Odsávačka ejektorová | připojení, regulace, příslušenství | 2016-12-12 | Hladina 1 | připojení do centrálního rozvodu vzduchu, možnost regulovat sací podtlak, ukazatel tlaku, bakteriální filtr, nádobka na sekret | 6500 | 2016-12-12 | 4.5
1578 | 1127 | T.4.1.2.2. | Odsávačky vakuové |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
772 | 1128 | T.4.1.2.2.H1. | Odsávačka pro zapojení do centrálního rozvodu vakua | připojení, regulace, příslušenství | 2016-12-12 | Hladina 1 | připojení do centrálního rozvodu vakua, možnost regulovat sací podtlak, ukazatel tlaku, bakteriální filtr | 5500 | 2016-12-12 | 4.5
773 | 1129 | T.4.1.2.2.H3. | Odsávačka pro zapojení do centrálního rozvodu vakua | připojení, regulace, příslušenství | 2016-12-12 | Hladina 3 | stop ventil | 7500 | 2016-12-12 | 4.5
1579 | 1130 | T.4.1.2.3. | Odsávačky elektrické |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
1580 | 1131 | T.4.1.2.3.1. | Odsávačky elektrické pro občasný provoz |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
774 | 1132 | T.4.1.2.3.1.H2. | Odsávačka elektrická pro občasný provoz | regulace, sací výkon | 2016-12-12 | Hladina 2 | regulace podtlaku, manometr, max. sací výkon alepoň 2 | 16500 | 2016-12-12 | 4.5
1581 | 1133 | T.4.1.2.3.2. | Odsávačky elektrické pro dlouhodobý provoz |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
775 | 1134 | T.4.1.2.3.2.H2. | Odsávačka elektrická pro dlouhodobý provoz | režim provozu, regulace, vlastnosti, sací rychlost, příslušenství | 2016-12-12 | Hladina 2 | nepřetržitý provoz (24 hod/ 7 dní v týdnu), plynulá regulace podtlaku, hlučnost do 60 dB, manometr, ochrana proti přesátí | 33000 | 2016-12-12 | 4.5
776 | 1135 | T.4.1.2.3.2.H3. | Odsávačka elektrická pro dlouhodobý provoz | režim provozu, regulace, vlastnosti, sací rychlost, příslušenství | 2016-12-12 | Hladina 3 | hlučnost do 40 dB, max. sací rychlost nad 40 l/min, eurolišta pro umístění příslušenství | 55000 | 2016-12-12 | 4.5
1582 | 1136 | T.4.1.2.3.3. | Odsávačky elektrické s regulací podtlaku |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
777 | 1137 | T.4.1.2.3.3.H2. | Odsávačka elektrická s regulací podtlaku pro drenáže | regulace, provoz | 2016-12-12 | Hladina 2 | jemná regulace podtlaku, limitní vodní ventil | 82000 | 2016-12-12 | 4.5
778 | 1138 | T.4.1.2.3.3.H3. | Odsávačka elektrická s regulací podtlaku pro drenáže | regulace, provoz | 2016-12-12 | Hladina 3 | nepřetržitý provoz, tichý chod bez vibrací | 82000 | 2016-12-12 | 4.5
1583 | 1139 | T.4.1.2.4. | Odsávačky manuální |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
779 | 1140 | T.4.1.2.4.H1. | Odsávačka manuální | pohon, ochrana prvky, průtok, způsob dezinfekce | 2016-12-12 | Hladina 1 | mechanický ruční pohon, ochrana proti přeplnění, max. sací průtok 15-59l/min | 2700 | 2016-12-12 | 4.5
780 | 1141 | T.4.1.2.4.H3. | Odsávačka manuální | pohon, ochrana prvky, průtok, způsob dezinfekce | 2016-12-12 | Hladina 3 | mechanický pohon pomocí pedálu, možnost autoklávovat, max. sací průtok ≥ 60 l/min | 7500 | 2016-12-12 | 4.5
1584 | 1142 | T.4.1.2.5. | Odsávačky bateriové |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
781 | 1143 | T.4.1.2.5.H2. | Odsávačka bateriová | jisticí prvky, regulační prvky, ukazatele, vlastnosti, nastavitelnost parametrů, manometr | 2016-12-12 | Hladina 2 | pojistka proti přetečení, bakteriální filtr, regulátor vakua, ukazatel odsávání, max. rychlost sání od 15 do 20 l/min | 18500 | 2016-12-12 | 4.5
782 | 1144 | T.4.1.2.5.H3. | Odsávačka bateriová | jisticí prvky, regulační prvky, ukazatele, vlastnosti, nastavitelnost parametrů, manometr | 2016-12-12 | Hladina 3 | možnost plynulého nastavení podtlaku, manometr, kompaktní bez nutnosti použití adaptéru, max. rychlost sání větší než 20 l/min | 27500 | 2016-12-12 | 4.5
783 | 1145 | T.4.2. | Přístroje pro aerosolovou a kyslíkovou terapii |  | 2016-12-12 |  |  |  | 2016-12-12
784 | 1146 | T.4.2.1. | Nebulizátory |  | 2016-12-12 |  |  |  | 2016-12-12
1585 | 1147 | T.4.2.1.1. | Nebulizátory kompresové |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
785 | 1148 | T.4.2.1.1.H1. | Nebulizátor kompresorový, tryskový | regulace, nastavitelnost parametrů, příslušenství | 2016-12-12 | Hladina 1 | regulace koncentace, nastavení průtoku, možnost připojení aerosolové hadice s maskou | 2700 | 2016-12-12 | 4.5
1586 | 1149 | T.4.2.1.2. | Nebulizátory ultrazvukové |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
786 | 1150 | T.4.2.1.2.H1. | Nebulizátor ultrazvukový | nastavitelnost parametrů, režim, regulace | 2016-12-12 | Hladina 1 | tichý chod, nastavitelný průtok vzduchu | 2200 | 2016-12-12 | 4.5
787 | 1151 | T.4.2.1.2.H3. | Nebulizátor ultrazvukový | nastavitelnost parametrů, režim, regulace | 2016-12-12 | Hladina 3 | dlouhodobý chod, regulace nebulizačního výkonu, nastavení času nebulizace | 27500 | 2016-12-12 | 4.5
1587 | 1152 | T.4.2.1.3. | Nebulizátory tepelné |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
788 | 1153 | T.4.2.1.3.H1. | Nebulizátor tepelný | regulace, nastavitelnost parametrů, monitorace, příslušenství | 2016-12-12 | Hladina 1 | regulace koncentrace, nastavitelná teplota topné desky alespoň ve 3 stupních, průtokoměr, možnost připojení mikronebulizační komůrky | 33000 | 2016-12-12 | 4.5
789 | 1154 | T.4.2.1.3.H3. | Nebulizátor tepelný | regulace, nastavitelnost parametrů, monitorace, příslušenství | 2016-12-12 | Hladina 3 | monitorace teploty, plynulá regulace ohřátí, displej | 66000 | 2016-12-12 | 4.5
1588 | 1155 | T.4.2.2. | Zvlhčovače |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
790 | 1156 | T.4.2.2.H1. | Zvlhčovač kyslíkový | režim, přístušenství, nastavitelnost parametrů, způsob dezinfekce, monitorace, regulace | 2016-12-12 | Hladina 1 | studený, součástí průtokoměr, možnost připojení inhalační masky v různém provedení | 2200 | 2016-12-12 | 4.5
791 | 1157 | T.4.2.2.H2. | Zvlhčovač kyslíkový | režim, přístušenství, nastavitelnost parametrů, způsob dezinfekce, monitorace, regulace | 2016-12-12 | Hladina 2 | tepelný, nastavitelná teplota (min ve 3 úrovních), komora autoklávovatelná, možnost připojení mikronebulizační komůrky | 33000 | 2016-12-12 | 4.5
792 | 1158 | T.4.2.2.H3. | Zvlhčovač kyslíkový | režim, přístušenství, nastavitelnost parametrů, způsob dezinfekce, monitorace, regulace | 2016-12-12 | Hladina 3 | displej, monitorace teploty, plynulá regulace ohřátí | 66000 | 2016-12-12 | 4.5
1589 | 1159 | T.4.2.3. | Inhalátory |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
793 | 1160 | T.4.2.3.H1. | Inhalátor | délka použití, příslušenství, regulace, nastavitelnost parametrů | 2016-12-12 | Hladina 1 | krátkodobé použití, vhodné k inhalici léků | 1600 | 2016-12-12 | 4.5
794 | 1161 | T.4.2.3.H2. | Inhalátor | délka použití, příslušenství, regulace, nastavitelnost parametrů | 2016-12-12 | Hladina 2 | dlouhodobé použití, součástí mikronebulizační set na léky, regulace průtok vzduchu | 11000 | 2016-12-12 | 4.5
795 | 1162 | T.4.2.3.H3. | Inhalátor | délka použití, příslušenství, regulace, nastavitelnost parametrů | 2016-12-12 | Hladina 3 | nastavení času inhalace, nastavitelný nebulizační výkon | 27500 | 2016-12-12 | 4.5
796 | 1163 | T.4.3. | Prostředky pro resuscitaci |  | 2016-12-12 |  |  |  | 2016-12-12
1590 | 1164 | T.4.3.1. | Ambuvaky |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
797 | 1165 | T.4.3.1.H1. | Ambuvak | regulační prvky, ochranné prvky, příslušenství, způsob dezinfekce, konstrukce zařízení | 2016-12-12 | Hladina 1 | konektor umožňující resuscitaci z různých směrů, regulační ventil pro nastavení přívodu kyslíku, antibakteriální filtr, pro opakované použití | 2200 | 2016-12-12 | 4.5
798 | 1166 | T.4.3.1.H2. | Ambuvak | regulační prvky, ochranné prvky, příslušenství, způsob dezinfekce, konstrukce zařízení | 2016-12-12 | Hladina 2 | pacientský ventil s pojistným přetlakovým ventilem, možnost připojení kyslíkového rezervoáru přímo na pacientský ventil, rezervoár kyslíku, přípojka medicinálního plynu, autoklávovatelný | 4500 | 2016-12-12 | 4.5
799 | 1167 | T.4.3.1.H3. | Ambuvak | regulační prvky, ochranné prvky, příslušenství, způsob dezinfekce, konstrukce zařízení | 2016-12-12 | Hladina 3 | možnost připojení PEEP ventilu, dvouplášťová stavba | 7500 | 2016-12-12 | 4.5
1591 | 1168 | T.4.3.2. | Resuscitační přístroje |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
800 | 1169 | T.4.3.2.H1. | Resuscitátor automatický | způsob komprese, konstrukce zařízení, záznam | 2016-12-12 | Hladina 1 | automatické stlačování hrudníku, mobilní provedení, jednoduchá obsluha | 330000 | 2016-12-12 | 4.5
801 | 1170 | T.4.3.2.H2. | Resuscitátor automatický | způsob komprese, konstrukce zařízení, záznam | 2016-12-12 | Hladina 2 | aktivní komprese i dekomrese | 385000 | 2016-12-12 | 4.5
802 | 1171 | T.4.3.2.H3. | Resuscitátor automatický | způsob komprese, konstrukce zařízení, záznam | 2016-12-12 | Hladina 3 | záznamové zařízení | 440000 | 2016-12-12 | 4.5
803 | 1172 | T.4.3.3. | Laryngoskopy, příslušentsví larygoskopu |  | 2016-12-12 |  |  |  | 2016-12-12
1592 | 1173 | T.4.3.3.1. | Rukojeť laryngoskopu |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
804 | 1174 | T.4.3.3.1.H1. | Rukojeť laryngoskopu | kompatibilita, způsob dezinfekce, kontrukce rukojeti, zobrazovací zařízení | 2016-12-12 | Hladina 1 | standard, se zdrojem energie pro žárovku, kompatibilita se všemi běžnými výrobci lžic, autoklávovatelná | 1100 | 2016-12-12 | 4.5
805 | 1175 | T.4.3.3.1.H2. | Rukojeť laryngoskopu | kompatibilita, způsob dezinfekce, kontrukce rukojeti, zobrazovací zařízení | 2016-12-12 | Hladina 2 | rukojeť s LED pro lžíce s vláknovou optikou, kompatibilita se všemi běžnými výrobci lžic s vláknovou optikou | 2700 | 2016-12-12 | 4.5
806 | 1176 | T.4.3.3.1.H3. | Rukojeť laryngoskopu | kompatibilita, způsob dezinfekce, kontrukce rukojeti, zobrazovací zařízení | 2016-12-12 | Hladina 3 | s integrovanám zobrazovacím zařízením | 110000 | 2016-12-12 | 4.5
1593 | 1177 | T.4.3.3.2. | Lžíce laryngoskopu |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
807 | 1178 | T.4.3.3.2.H1. | Lžíce laryngoskopu | způsob dezinfekce, konstrukce zařízení, odolnost | 2016-12-12 | Hladina 1 | s vestavěnou žárovkou, autoklávovatelné | 1100 | 2016-12-12 | 4.5
808 | 1179 | T.4.3.3.2.H2. | Lžíce laryngoskopu | způsob dezinfekce, konstrukce zařízení, odolnost | 2016-12-12 | Hladina 2 | pro studené světlo LED, optická vlákna, odolnost proti odleskům | 3300 | 2016-12-12 | 4.5
809 | 1180 | T.4.3.3.2.H3. | Lžíce laryngoskopu | způsob dezinfekce, konstrukce zařízení, odolnost | 2016-12-12 | Hladina 3 | možnost propojení s videlaryngoskopem, na konci lžíce snímací čip, čočka odolná proti mlžení, LED zdroj světla | 125000 | 2016-12-12 | 4.5
810 | 1181 | T.4.3.4. | Resuscitační soupravy |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
811 | 1182 | T.4.3.4.H3. | Souprava pro resuscitaci | kontrukce zařízení, příslušenství | 2016-12-12 | Hladina 3 | kyslíková lahev, zvlhčovač, odsávačka | 21000 | 2016-12-12 | 4.5
1594 | 1183 | T.4.3.5. | Ventily k ručním resuscitátorům a ventilátorům |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
812 | 1184 | T.4.3.5.H1. | Ventil - ventilační režim Pozitivního end-expiračního tlaku | způsob dezinfekce, nastavitelnost parametrů | 2016-12-12 | Hladina 1 | pro opakované použití - autoklávovatelný, nastavitelné hodnoty 0-10 cm H2...O, možnost použití s ručním resuscitátorem, ventilátorem, anesteziolog. přítrojem, cPAPem | 2200 | 2016-12-12 | 4.5
813 | 1185 | T.4.3.5.H3. | Ventil - ventilační režim Pozitivního end-expiračního tlaku | způsob dezinfekce, nastavitelnost parametrů | 2016-12-12 | Hladina 3 | nastavitelné hodnoty 0-20 cm H2...O | 3800 | 2016-12-12 | 4.5
814 | 1186 | T.4.5. | Přístroje a pomůcky pro manipulaci s pacientem |  | 2016-12-12 |  |  |  | 2016-12-12
815 | 1187 | T.4.5.1. | Matrace (podložka) s preventivním a léčebným účinkem |  | 2016-12-12 |  |  |  | 2016-12-12
1595 | 1188 | T.4.5.1.1. | Matrace antidekubitní |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
1596 | 1189 | T.4.5.1.1.1. | Matrace antidekubitní pasivní |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
816 | 1190 | T.4.5.1.1.1.H1. | Matrace antidekubitní pasivní | stupeň dekubitů | 2016-12-12 | Hladina 1 | pro nízké riziko vzniku dekubitů | 5500 | 2016-12-12 | 4.5
817 | 1191 | T.4.5.1.1.1.H2. | Matrace antidekubitní pasivní | stupeň dekubitů | 2016-12-12 | Hladina 2 | pro střední riziko vzniku dekubitů | 16500 | 2016-12-12 | 4.5
818 | 1192 | T.4.5.1.1.1.H3. | Matrace antidekubitní pasivní | stupeň dekubitů | 2016-12-12 | Hladina 3 | pro vysoké riziko vzniku dekubitů | 65000 | 2016-12-12 | 4.5
1597 | 1193 | T.4.5.1.1.2. | Matrace antidekubitní aktivní |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
819 | 1194 | T.4.5.1.1.2.H1. | Matrace pro prevenci a hojení dekubitů aktivní | nastavitelnost/přepínání parametrů/režimů, stupeň dekubitů | 2016-12-12 | Hladina 1 | statické nastavení tlaku v komorách dle potřeb pacienta | 33000 | 2016-12-12 | 4.5
820 | 1195 | T.4.5.1.1.2.H2. | Matrace pro prevenci a hojení dekubitů aktivní | nastavitelnost/přepínání parametrů/režimů, stupeň dekubitů | 2016-12-12 | Hladina2 | pro nižší stupeň dekubitů, aktivní režim přepínání tlaků v komorách | 66000 | 2016-12-12 | 4.5
821 | 1196 | T.4.5.1.1.2.H3. | Matrace pro prevenci a hojení dekubitů aktivní | nastavitelnost/přepínání parametrů/režimů, stupeň dekubitů | 2016-12-12 | Hladina3 | pro vyšší stupeň dekubitů, možnost přepínat mezi alespoň 2 režimy - statický režim s konstantně nízkým tlakem, nebo aktivní 2 a více komorový režim | 120000 | 2016-12-12 | 4.5
1598 | 1197 | T.4.5.1.2. | Matrace pro hojení ran po popáleninách |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
822 | 1198 | T.4.5.1.2.H2. | Matrace pro hojení ran po popáleninách | výplň | 2016-12-12 | Hladina 2 | gelové, event. použití klasického antidekubitního nebo fluidního lůžka | nenalezeno | 2016-12-12 | x
1599 | 1199 | T.4.5.1.3. | Matrace vakuové |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
823 | 1200 | T.4.5.1.3.H1. | Matrace vakuová | propustné pro RTG záření, počet komor v matraci, vlastnosti zařízení, povrchová údržba/čištění | 2016-12-12 | Hladina 1 | propustné pro RTG záření, jednokomorová matrace, vysoká stabilita nafouknutí, celoomyvatelný povrch | 6500 | 2016-12-12 | 4.5
824 | 1201 | T.4.5.1.3.H2. | Matrace vakuová | propustné pro RTG záření, počet komor v matraci, vlastnosti zařízení, povrchová údržba/čištění | 2016-12-12 | Hladina 2 | vícekomorová matrace, systém chránící pacienta před otlaky | 12000 | 2016-12-12 | 4.5
1600 | 1202 | T.4.5.1.4. | Matrace výhřevné |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
825 | 1203 | T.4.5.1.4.H1. | Matrace výhřevná | vlastnosti zařízení, konstrukce zařízení, nastavitelnost parametrů, ochranné prvky, snímače | 2016-12-12 | Hladina 1 | podložka se zabudovaným výhřevným systémem, aktivní regulace teploty pro uddržení požadované hodnoty, nízké napájecí napětí, ochrana proti přehřátí, plynule nastavitelná teplota | 44000 | 2016-12-12 | 4.5
826 | 1204 | T.4.5.1.4.H2. | Matrace výhřevná | vlastnosti zařízení, konstrukce zařízení, nastavitelnost parametrů, ochranné prvky, snímače | 2016-12-12 | Hladina 2 | podložka kam je vháněn horký vzduch nebo voda, rovnoměrné ohřátí po celé délce, nastavitelná teplota v několika úrovní, ochrana proti přehřátí, teplotní snímače - udržení požadované teploty | 66000 | 2016-12-12 | 4.5
827 | 1205 | T.4.5.1.4.H3. | Matrace výhřevná | vlastnosti zařízení, konstrukce zařízení, nastavitelnost parametrů, ochranné prvky, snímače | 2016-12-12 | Hladina 3 | plynule nastavitelná teplota | 77000 | 2016-12-12 | 4.5
1601 | 1206 | T.4.5.2. | Zařízení pro manipulaci s pacientem |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
828 | 1207 | T.4.5.2.H1. | Zařízení pro manipulaci s pacientem | konstrukce zařízení, nosnost, nouzový režim | 2016-12-12 | Hladina 1 | kluzné podložky | 5500 | 2016-12-12 | 4.5
829 | 1208 | T.4.5.2.H2. | Zařízení pro manipulaci s pacientem | konstrukce zařízení, nosnost, nouzový režim | 2016-12-12 | Hladina 2 | stropní závěsný zvedák, nosnost alespoň 150 kg, nouzové zastavení/spuštění, kolejnicový systém | 66000 | 2016-12-12 | 4.5
830 | 1209 | T.4.5.2.H3. | Zařízení pro manipulaci s pacientem | konstrukce zařízení, nosnost, nouzový režim | 2016-12-12 | Hladina 3 | vakový mobilní zvedák, nosnost alespoň 150 kg, nouzové zastavení/spuštění, podvozek s alespoň 4 kolečky (event. 2) | 165000 | 2016-12-12 | 4.5
1602 | 1210 | T.4.5.3. | Zvedací zařízení pro pacienty s poraněním páteře |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
831 | 1211 | T.4.5.3.H1. | Scoop rám | kontrukce zařízení | 2016-12-12 | Hladina 1 | mechanická nosítka, lehký, pevný materiál, rám rozpojitelný na 2 poloviny | 12000 | 2016-12-12 | 4.5
832 | 1212 | T.4.5.3.H3. | Scoop rám | kontrukce zařízení | 2016-12-12 | Hladina 3 | podvozek s alespoň 4 kolečky (alespoň 2 bržděná), alespoň 4 bodové rameno, lehátko s pevnou podložkou | 220000 | 2016-12-12 | 4.5
1603 | 1213 | T.4.5.4. | Lůžka |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
833 | 1214 | T.4.5.4.H3. | Lůžka speciální (provzdušňovaná, fluidní, aj.) | fluidizace keramické mikrosféry, nastavitelnost parametrů, příslušenství | 2016-12-12 | Hladina 3 | fluidizace keramické mikrosféry, nastavitelná teplota, pacientská váha | 1700000 | 2016-12-12 | 4.5
834 | 1215 | T.5. | Vybavení operačních sálů |  | 2016-12-12 |  |  |  | 2016-12-12
835 | 1216 | T.5.1. | Operační stoly |  | 2016-12-12 |  |  |  | 2016-12-12
1604 | 1217 | T.5.1.1. | Operační stoly systémové |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
1605 | 1218 | T.5.1.1.1. | Operační stoly systémové, mechanicky polohovatelné |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
836 | 1219 | T.5.1.1.1.H1. | Operační stůl systémový, mechanicky polohovatelný | parametry stolu, příslušenství (desky stolu, ovládací prvky) | 2016-12-12 | Hladina 1 | nosnost stolu, příslušenství | nenalezeno | 2016-12-12 | x
1606 | 1220 | T.5.1.1.2. | Operační stoly systémové, elektricky polohovatelné |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
837 | 1221 | T.5.1.1.2.H1. | Operační stůl systémový, elektricky polohovatelný, s vyměnitelnou deskou | parametry stolu, příslušenství (desky stolu, ovládací prvky) | 2016-12-12 | Hladina 1 | nosnost stolu, příslušenství | 1200000 | 2016-12-12 | 4.5
838 | 1222 | T.5.1.1.2.H2. | Operační stůl systémový, elektricky polohovatelný, s vyměnitelnou deskou | parametry stolu, příslušenství (desky stolu, ovládací prvky) | 2016-12-12 | Hladina 2 | nosnost stolu, příslušenství | 2500000 | 2016-12-12 | 4.5
839 | 1223 | T.5.1.1.2.H3. | Operační stůl systémový, elektricky polohovatelný, s vyměnitelnou deskou | parametry stolu, příslušenství (desky stolu, ovládací prvky) | 2016-12-12 | Hladina 3 | nosnost stolu, příslušenství | 5500000 | 2016-12-12 | 4.5
1607 | 1224 | T.5.1.2. | Operační stoly mobilní |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
1608 | 1225 | T.5.1.2.1. | Operační stoly mobilní, mechanicky polohovatelné |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
840 | 1226 | T.5.1.2.1.H1. | Operační stůl mobilní, mechanicky polohovatelný | parametry stolu, příslušenství (desky stolu, ovládací prvky) | 2016-12-12 | Hladina 1 | nosnost stolu, příslušenství | nenalezeno | 2016-12-12 | x
1609 | 1227 | T.5.1.2.2. | Operační stoly mobilní, elektricky polohovatelné |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
841 | 1228 | T.5.1.2.2.H1. | Operační stůl mobilní, elektricky polohovatelný | parametry stolu, příslušenství (desky stolu, ovládací prvky) | 2016-12-12 | Hladina 1 | nosnost stolu, příslušenství | 1200000 | 2016-12-12 | 4.5
842 | 1229 | T.5.1.2.2.H2. | Operační stůl mobilní, elektricky polohovatelný | parametry stolu, příslušenství (desky stolu, ovládací prvky) | 2016-12-12 | Hladina 2 | nosnost stolu, příslušenství | 2500000 | 2016-12-12 | 4.5
843 | 1230 | T.5.1.2.2.H3. | Operační stůl mobilní, elektricky polohovatelný | parametry stolu, příslušenství (desky stolu, ovládací prvky) | 2016-12-12 | Hladina 3 | nosnost stolu, příslušenství | 5500000 | 2016-12-12 | 4.5
844 | 1231 | T.5.2. | Systémy pro zahřívání pacientů |  | 2016-12-12 |  |  |  | 2016-12-12
1610 | 1232 | T.5.2.1. | Systémy s teplovodním ohřevem |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
845 | 1233 | T.5.2.1.1. | Ohřívací zařízení nepřímá s teplovodním ohřevem (matrace) |  | 2016-12-12 |  | Nedostatek informací |  | 2016-12-12
1611 | 1234 | T.5.2.2. | Systémy s elektrickým ohřevem |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
846 | 1235 | T.5.2.2.1. | Ohřívací podložky elektrické |  | 2016-12-12 |  | regulace výkonu, příslušenství |  | 2016-12-12
1612 | 1236 | T.5.2.3. | Systémy teplovzdušné |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
847 | 1237 | T.5.2.3.1. | Ohřívací zařízení teplovzdušná |  | 2016-12-12 |  | regulace průtoku vzduchu, regulace teploty, příslušenství |  | 2016-12-12
1613 | 1238 | T.5.2.4. | Systémy pro ohřev/ochlazování katétrem |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
848 | 1239 | T.5.2.4.1. | Zařízení pro přímý ohřev/ochlazování katétrem |  | 2016-12-12 |  | Nedostatek informací |  | 2016-12-12
849 | 1240 | T.5.3. | Operační svítidla, lampy |  | 2016-12-12 |  |  |  | 2016-12-12
1614 | 1241 | T.5.3.1. | Operační svítidla |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
850 | 1242 | T.5.3.1.H1. | Operační svítidlo čelní | konstrukce zařízení | 2016-12-12 | Hladina 1 | přenosný zdroj energie / zapojení do sítě, fokusace | nelze specifikovat | 2016-12-12 | x
851 | 1243 | T.5.3.1.H2. | Operační svítidlo čelní | konstrukce zařízení | 2016-12-12 | Hladina 2 | přenosný zdroj energie / zapojení do sítě, fokusace, moderní nízkopříkonové provedení (LED) | nelze specifikovat | 2016-12-12 | x
1615 | 1244 | T.5.3.2. | Lampy |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
1616 | 1245 | T.5.3.2.1. | Lampy mobilní |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
852 | 1246 | T.5.3.2.1.H1. | Lampa mobilní vyšetřovací | konstrukce zařízení, ovládací prvky | 2016-12-12 | Hladina 1 | fokusace, ovládání intenzity osvětlení | 88000 | 2016-12-12 | 4.5
853 | 1247 | T.5.3.2.1.H2. | Lampa mobilní vyšetřovací | konstrukce zařízení, ovládací prvky | 2016-12-12 | Hladina 2 | fokusace, ovládání intenzity osvětlení, bateriový provoz | 120000 | 2016-12-12 | 4.5
1617 | 1248 | T.5.3.2.2. | Lampy operační |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
1618 | 1249 | T.5.3.2.2.H2. | Lampa operační s lupou | parametry, vlastnosti zařízení | 2016-12-12 | Hladina 2 | průměr čočky, optická mohutnost, výkon zdroje světla, polohovatelnost | nenalezeno | 2016-12-12 | x
1619 | 1250 | T.5.3.2.3. | Lampy stropní |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
1620 | 1251 | T.5.3.2.3.1. | Lampy stropní operační jednoramenné |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
854 | 1252 | T.5.3.2.3.1.H1. | Lampa stropní operační jednoramenná |  | 2016-12-12 | Hladina 1 | fokusace, ovládání intenzity osvětlení | 110000 | 2016-12-12 | 4.5
1621 | 1253 | T.5.3.2.3.2. | Lampy stropní operační víceramenné |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
855 | 1254 | T.5.3.2.3.2.H2. | Lampa stropní operační dvou/tříramenná |  | 2016-12-12 | Hladina 2 |  | od 100000 Kč | 2016-12-12 | 0
857 | 1255 | T.5.3.2.3.2.H3. | Lampa operační stropní dvou/tříramenná s kamerou | kontrukce zařízení, ovládací prvky, parametry | 2016-12-12 | Hladina 3 | fokusace, ovládání intenzity osvětlení, parametry kamery: rozlišení senzoru, světelnost objektivu, ohnisková vzdálenost | 1900000 | 2016-12-12 | 4.5
858 | 1256 | T.5.4. | Anesteziologické přístroje |  | 2016-12-12 |  |  |  | 2016-12-12
1622 | 1257 | T.5.4.1. | Přístroje anesteziologické standardní |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
859 | 1258 | T.5.4.1.H1. | Přístroj anesteziologický standard | průtokoměr, konstrukce zařízení, vyčíslení nákladů, měřitelné parametry | 2016-12-12 | Hladina 1 | průtokoměr mechanický, měřitelný dechový objem | 440000 | 2016-12-12 | 4.5
860 | 1259 | T.5.4.1.H2. | Přístroj anesteziologický standard | průtokoměr, konstrukce zařízení, vyčíslení nákladů, měřitelné parametry | 2016-12-12 | Hladina 2 | systém pro odvod přebytečné dýchací směsi, průtokoměr elektronický, vyčíslení nákladů probíhající anestezie/na konci výkonu, měřitelný dechový objem min. 10ml | 660000 | 2016-12-12 | 4.5
861 | 1260 | T.5.4.1.H3. | Přístroj anesteziologický standard | průtokoměr, konstrukce zařízení, vyčíslení nákladů, měřitelné parametry | 2016-12-12 | Hladina 3 | systém pro odvod přebytečné dýchací směsi, průtokoměr elektronický, vyčíslení nákladů probíhající anestezie/na konci výkonu, měřitelný dechový objem min. 5ml | 1100000 | 2016-12-12 | 4.5
1623 | 1261 | T.5.4.2. | Přístroje anesteziologické s analýzou plynů |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
862 | 1262 | T.5.4.2.H1. | Přístroj anesteziologický s analýzou plynů | průtokoměr, kontrukce zařízení, vyčíslení nákladů, měřitelné parametry | 2016-12-12 | Hladina 1 | průtokoměr mechanický, měřitelný dechový objem | 880000 | 2016-12-12 | 4.5
863 | 1263 | T.5.4.2.H2. | Přístroj anesteziologický s analýzou plynů | průtokoměr, kontrukce zařízení, vyčíslení nákladů, měřitelné parametry | 2016-12-12 | Hladina 2 | systém pro odvod přebytečné dýchací směsi, průtokoměr elektronický, vyčíslení nákladů probíhající anestezie/na konci výkonu, měřitelný dechový objem min. 10ml | 1540000 | 2016-12-12 | 4.5
864 | 1264 | T.5.4.2.H3. | Přístroj anesteziologický s analýzou plynů | průtokoměr, kontrukce zařízení, vyčíslení nákladů, měřitelné parametry | 2016-12-12 | Hladina 3 | systém pro odvod přebytečné dýchací směsi, průtokoměr elektronický, vyčíslení nákladů probíhající anestezie/na konci výkonu, měřitelný dechový objem min. 5ml, měření spirometrie z tracheální rourky | 2000000 | 2016-12-12 | 4.5
1624 | 1265 | T.5.4.3. | Přístroje anesteziologické, MRI kompatibilní |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
865 | 1266 | T.5.4.3.H1. | Přístroj anesteziologický, MRI kompatibilní | kompatabilita kontrukce zařízení, monitorace | 2016-12-12 | Hladina 1 | kompatabilita s MRI min 1,5T | 1100000 | 2016-12-12 | 4.5
866 | 1267 | T.5.4.3.H2. | Přístroj anesteziologický, MRI kompatibilní | kompatabilita kontrukce zařízení, monitorace | 2016-12-12 | Hladina 2 | kompatabilita s MRI min 3T, systém pro odvod přebytečné dýchací směsi, monitorace intenzity magnetického pole, elektronický ventilátor | 1600000 | 2016-12-12 | 4.5
1625 | 1268 | T.5.4.4. | Odpařovače anestetik |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
867 | 1269 | T.5.4.4.H1. | Odpařovač anestetik | objem, akustické prvky | 2016-12-12 | Hladina 1 | plnicí kapacita | 35000 | 2016-12-12 | 4.5
868 | 1270 | T.5.4.4.H2. | Odpařovač anestetik | objem, akustické prvky | 2016-12-12 | Hladina 2 | plnicí kapacita, akustický alarm signalizující úroveň naplnění | 86000 | 2016-12-12 | 4.5
869 | 1271 | T.5.5. | Operační mikroskopy |  | 2016-12-12 |  |  |  | 2016-12-12
1626 | 1272 | T.5.5.1. | Operační mikroskopy pro všeobecné použití |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
870 | 1273 | T.5.5.1.H1. | Operační mikroskop pro všeobecné použití | ohnisková vzdálenost (nastavitelnost), manipulace/pohon, ovládaní měniče zvětšení, barevné filtry, možnost integrovaných prvků, optika, přenos obrazu, zdroj světla | 2016-12-12 | Hladina 1 | pevná ohnisková vzdálenost, manuální manipulace, ručně ovládaný měnič zvětšení alespoň v 5 polohách, možnost využití barevných filtrů, možnost integrované videokamery | 500000 | 2016-12-12 | 4.5
871 | 1274 | T.5.5.1.H2. | Operační mikroskop pro všeobecné použití | ohnisková vzdálenost (nastavitelnost), manipulace/pohon, ovládaní měniče zvětšení, barevné filtry, možnost integrovaných prvků, optika, přenos obrazu, zdroj světla | 2016-12-12 | Hladina 2 | volba ohniskové vzdálenosti, motorizovaný pohon, apochromatická optika, digitální přenos obrazu, zdroj světla - xenonová/halogenová lampa/LED | 1000000 | 2016-12-12 | 4.5
872 | 1275 | T.5.5.1.H3. | Operační mikroskop pro všeobecné použití | ohnisková vzdálenost (nastavitelnost), manipulace/pohon, ovládaní měniče zvětšení, barevné filtry, možnost integrovaných prvků, optika, přenos obrazu, zdroj světla | 2016-12-12 | Hladina 3 | nastavitelný tubus - volba ohniskové vzdálenosti, motorizovaný pohon, apochromatická optika, digitální přenos obrazu | 2000000 | 2016-12-12 | 4.5
1627 | 1276 | T.5.5.2. | Operační mikroskopy neurochirurgické |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
873 | 1277 | T.5.5.2.H2. | Operační mikroskop neurochirurgický | ohnisková vzdálenost (nastavitelnost), zvětšení, pohon, optika, profil osvětlení, fokusace, integrované prvky | 2016-12-12 | Hladina 2 | nastavitelný tubus - volba ohniskové vzdálenosti, faktor zvětšení až 3x, motorizovaný pohon, achromatická optika | 6000000 | 2016-12-12 | 4.5
874 | 1278 | T.5.5.2.H3. | Operační mikroskop neurochirurgický | ohnisková vzdálenost (nastavitelnost), zvětšení, pohon, optika, profil osvětlení, fokusace, integrované prvky | 2016-12-12 | Hladina 3 | gaussův profil osvětlení, fokusace dvěma laserovými paprsky, apochromatická optika, vestavěný nezávislý výstup pro spolupozorování, vestavěný videosystém | 12000000 | 2016-12-12 | 4.5
875 | 1279 | T.5.5.3.H1. | Operační mikroskop gynekologický | ohnisková vzdálenost, ovládání měniče zvětšení, osvětlení, optika, integrované prvky, možnost výstupu | 2016-12-12 | Hladina 1 | pevná ohnisková vzdálenost min. 200mm, plynulý měnič zvětšení, přímé osvětlení | 150000 | 2016-12-12 | 4.5
1628 | 1280 | T.5.5.3. | Operační mikroskopy gynekologické |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
876 | 1281 | T.5.5.3.H2. | Operační mikroskop gynekologický | ohnisková vzdálenost, ovládání měniče zvětšení, osvětlení, optika, integrované prvky, možnost výstupu | 2016-12-12 | Hladina 2 | pevná ohnisková vzdálenost min. 300mm, apochromatická optika, přímé osvětlení s regulací, zabudovaná CCD kamera, možnost výstupu do PC | 500000 | 2016-12-12 | 4.5
1629 | 1282 | T.5.5.4. | Operační mikroskopy pro oční chirurgii |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
877 | 1283 | T.5.5.4.H1. | Operační mikroskop pro oční chirurgii | lokalizace operace, osvětlení, filtry, optika, operační SW | 2016-12-12 | Hladina 1 | operace předního očního segmentu, osvětlení - LED/halogenové lampy - min. 1 hlavní a koaxiální | 1000000 | 2016-12-12 | 4.5
878 | 1284 | T.5.5.4.H2. | Operační mikroskop pro oční chirurgii | lokalizace operace, osvětlení, filtry, optika, operační SW | 2016-12-12 | Hladina 2 | operace předního i zadního očního segmentu, osvětlení - LED/halogenové lampy - min 1 hlavní, min 2 koaxiální lampy, filtry před UV a modrým světlem, IR filtr, žlutý filtr, apochromatická optika | 2000000 | 2016-12-12 | 4.5
879 | 1285 | T.5.5.4.H3. | Operační mikroskop pro oční chirurgii | lokalizace operace, osvětlení, filtry, optika, operační SW | 2016-12-12 | Hladina 3 | operace předního i zadního očního segmentu, osvětlení - xenonová/halogenová lampa/LED - min. 2 hlavní , min 4 koaxiální lampy, filtry před UV a modrým světlem, IR filtr, žlutý filtr, apochromatická optika, propojení s PC - operační SW | 4000000 | 2016-12-12 | 4.5
1630 | 1286 | T.5.5.5. | Operační mikroskopy pro otorinolaryngologii |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
880 | 1287 | T.5.5.5.H1. | Operační mikroskop pro otorinolaryngologii | ohnisková vzdálenost, manipulace, ovládání měniče zvětšení, filtry, integrované prvky, pohon, optika, přenos obrazu | 2016-12-12 | Hladina 1 | pevná ohnisková vzdálenost, manuální manipulace, ručně ovládaný měnič zvětšení alespoň v 5 polohách, možnost využití barevných filtrů, možnost integrované videokamery | 500000 | 2016-12-12 | 4.5
881 | 1288 | T.5.5.5.H3. | Operační mikroskop pro otorinolaryngologii | ohnisková vzdálenost, manipulace, ovládání měniče zvětšení, filtry, integrované prvky, pohon, optika, přenos obrazu | 2016-12-12 | Hladina 3 | nastavitelný tubus - volba ohniskové vzdálenosti, faktor zvětšení až 3x, motorizovaný pohon, achromatická optika, digitální přenos obrazu | 2000000 | 2016-12-12 | 4.5
1631 | 1289 | T.5.5.6. | Operační mikroskopy pro stomatochirurgii |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
882 | 1290 | T.5.5.6.H1. | Operační mikroskop pro stomatochirurgii | ohnisková vzdálenost, manipulace, ovládání měniče zvětšení, filtry, integrované prvky, pohon, optika, přenos obrazu | 2016-12-12 | Hladina 1 | pevná ohnisková vzdálenost, manuální manipulace, ručně ovládaný měnič zvětšení alespoň v 5 polohách, oranžový/zelený filtr | 200000 | 2016-12-12 | 4.5
883 | 1291 | T.5.5.6.H2. | Operační mikroskop pro stomatochirurgii | ohnisková vzdálenost, manipulace, ovládání měniče zvětšení, filtry, integrované prvky, pohon, optika, přenos obrazu | 2016-12-12 | Hladina 2 | vyvažovací systém, manuální plynulé zvětšení, apochromatická optika, možnost využití barevných filtrů - žlutý proti tuhnutí kompozitu, možnost integrované videokamery | 600000 | 2016-12-12 | 4.5
884 | 1292 | T.5.5.6.H3. | Operační mikroskop pro stomatochirurgii | ohnisková vzdálenost, manipulace, ovládání měniče zvětšení, filtry, integrované prvky, pohon, optika, přenos obrazu | 2016-12-12 | Hladina 3 | volba ohniskové vzdálenosti, motorizovaný pohon - objektiv a zvětšení, apochromatická optika, digitální přenos obrazu, možnost volby pozorovacího úhlu | 1000000 | 2016-12-12 | 4.5
885 | 1293 | T.5.6. | Operační přístroje aktivní |  | 2016-12-12 |  |  |  | 2016-12-12
886 | 1294 | T.5.6.1. | Generátor elektrochirurgický |  | 2016-12-12 |  |  |  | 2016-12-12
1632 | 1295 | T.5.6.1.1. | Generátory elektrochirurgické pro malé výkony (do 100 W) |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
887 | 1296 | T.5.6.1.1.H1. | Generátor elektrochirurgický pro malé výkony (do 100 W) | pracovní režimy, pracovní výstup, výstupní výkon | 2016-12-12 | Hladina 1 | pracovní režimy: monopolární nebo bipolární, pracovní výstupy: řez/koaguace, výstupní výkon: <100W | 30800 | 2016-12-12 | 4.5
888 | 1297 | T.5.6.1.1.H2. | Generátor elektrochirurgický pro malé výkony (do 100 W) | pracovní režimy, pracovní výstup, výstupní výkon | 2016-12-12 | Hladina 2 | pracovní režimy: monopolární/bipolární, pracovní výstupy: řez/koaguace, výstupní výkon: <100W | 44000 | 2016-12-12 | 4.5
1633 | 1298 | T.5.6.1.2. | Generátory elektrochirurgické neprogramovatelné |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
889 | 1299 | T.5.6.1.2.H1. | Generátor elektrochirurgický neprogramovatelný |  | 2016-12-12 | Hladina 1 | pracovní režimy: monopolární/bipolární, pracovní výstupy: řez/koaguace, výstupní výkon: >100W | 110000 | 2016-12-12 | 4.5
890 | 1300 | T.5.6.1.2.H3. | Generátor elektrochirurgický neprogramovatelný |  | 2016-12-12 | Hladina 3 | Pracovní režimy: monopolární/bipolární, pracovní výstupy: řez/koaguace/micro/macro, výstupní výkon: >100W | 220000 | 2016-12-12 | 4.5
1634 | 1301 | T.5.6.1.3. | Generátory elektrochirurgické programovatelné |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
891 | 1302 | T.5.6.1.3.H3. | Generátor elektrochirurgický programovatelný | pracovní režimy, pracovní výstup, výstupní výkon | 2016-12-12 | Hladina 3 | pracovní režimy: monopolární/bipolární, pracovní výstupy: řez/směs/koaguace/micro/macro, výstupní výkon: >100W, přednastavení a uložení programů do paměti pro specifikované obory/výkony | 385000 | 2016-12-12 | 4.5
1635 | 1303 | T.5.6.1.4. | Generátory elektrochirurgické s funkcí koagulace |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
892 | 1304 | T.5.6.1.4.H3. | Generátor elektrochirurgický s funkcí koagulace cév | pracovní režimy, pracovní výstup | 2016-12-12 | Hladina 3 | pracovní režimy: bipolární, pracovní výstupy: vessel sealing (mimo jiné) | 990000 | 2016-12-12 | 4.5
1636 | 1305 | T.5.6.1.5. | Elektrochirurgické generátory s integrovanou jednotkou |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
893 | 1306 | T.5.6.1.5.H3. | Generátor elektrochirurgický s argonovou jednotkou | pracovní režimy, pracovní výstup | 2016-12-12 | Hladina 3 | pracovní režimy: monopolární/bipolární, pracovní výstupy: řez/koaguace (řez s Ag/koaguace s Ag), nastavitelná rychlost argonu l/min | 1430000 | 2016-12-12 | 4.5
1637 | 1307 | T.5.6.1.6. | Vaporizační přístroj/generátor |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
894 | 1308 | T.5.6.1.6.H3. | Generátor/vaporizér pro artroskopii | pracovní režimy, pracovní výstup | 2016-12-12 | Hladina 3 | pracovní režimy: monopolární/bipolární, pracovní výstupy: řez/koaguace/, bipolárním řez a koagulace ve fyziologickém roztoku | 990000 | 2016-12-12 | 4.5
1638 | 1309 | T.5.6.2. | Odsávací filtrační jednotky |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
895 | 1310 | T.5.6.2.H1. | Jednotka pro odsávání kouře | lokalizace jednotky, funkce, synchronizace | 2016-12-12 | Hladina 1 | integrovaná/externí, funkce pro laparoskopii | 66000 | 2016-12-12 | 4.5
896 | 1311 | T.5.6.2.H2. | Jednotka pro odsávání kouře | lokalizace jednotky, funkce, synchronizace | 2016-12-12 | Hladina 2 | automatická synchronizace s elektrochirurgickým generátorem, funkce pro laparoskopii | 220000 | 2016-12-12 | 4.5
897 | 1312 | T.5.6.3. | Ultrazvukový chirurgický přístroj |  | 2016-12-12 |  |  |  | 2016-12-12
1639 | 1313 | T.5.6.3.1. | Harmonický skalpel |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
898 | 1314 | T.5.6.3.1.H3. | Harmonický skalpel | technologie zařízení, příslušenství | 2016-12-12 | Hladina 3 | technologie kombinující ultrazvukové a bipolární řezání spolu s koagulací měkkých tkání, generátor, nástroje pro endoskopické i otevřené operace | 1320000 | 2016-12-12 | 4.5
1640 | 1315 | T.5.6.3.2. | Kavitační ultrazvukový chirurgický aspirátor |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
899 | 1316 | T.5.6.3.2.H3. | Kavitační ultrazvukový chirurgický aspirátor | integrované systémy, příslušenství | 2016-12-12 | Hladina 3 | integrované proplachování a odsávací systém, nástroje pro otevřenou i laparoskopickou operativu, nástavce dle požadavků operativy, umožňuje odsávání patologické tkáně | 2750000 | 2016-12-12 | 4.5
1641 | 1317 | T.5.6.3.3. | Ultrazvukový kostní skalpel |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
900 | 1318 | T.5.6.3.3.H3. | Ultrazvukový kostní skalpel | technologie zařízení, bezpečnost, příslušenství | 2016-12-12 | Hladina 3 | piezoelektrická technologie, bezpečný řez kosti při neporušení okolní měkké tkáně, nástavce dle požadavků operativy | 2750000 | 2016-12-12 | 4.5
901 | 1319 | T.5.6.4. | Lasery operační |  | 2016-12-12 |  |  |  | 2016-12-12
1642 | 1320 | T.5.6.4.1. | Lasery chirurgické argonové |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
902 | 1321 | T.5.6.4.1.H2. | Laser chirurgický argonový | vlnová délka, absorpce paprsku, vlastnosti, aplikace | 2016-12-12 | Hladina 2 | viditelné světlo, absorpce: pigmentový epitel, hemoglobin, koagulační vlastnosti, aplikace: oftalmologie | 2200000 | 2016-12-12 | 4.5
1643 | 1322 | T.5.6.4.2. | Laser chirurgický Ho:YAG |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
903 | 1323 | T.5.6.4.2.H2. | Laser chirurgický Ho:YAG (Holmium-Yttrium-Aluminium-Granat) | vlnová délka, vodící paprsek, absorbce paprsku, výkon, režim, nastavitelné parametry, aplikace | 2016-12-12 | Hladina 2 | vlnová délka 2140 nm, vodící paprsek, absorbce paprsku: voda, výkon v rozmezí: 45 - 100 Watt, pulzní režim, nastavitelná délka impulzu/délka intervalu případně výkon, aplikace: chirurgie, artroskopie, urologie, ORL, gynekologie, dermatologie a plastická chirurgie, gastroenterologie, podiatrie… | 2750000 | 2016-12-12 | 4.5
1644 | 1324 | T.5.6.4.3. | Laser chirurgický Er:YAG |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
904 | 1325 | T.5.6.4.3.H2. | Laser chirurgický Er:YAG (Erbium-Yttrium-Aluminium-Granat) | vlnová délka, absorbce paprsku, výkon, režim, aplikace | 2016-12-12 | Hladina 2 | vlnová délka 2940 nm, absorbce paprsku: voda, výkon: 20 Watt, pulzní režim (max 50Hz), aplikace: chirurgie,dermatolgie a palstická chirurgie…, řez, vaporizace, koagulace | 2750000 | 2016-12-12 | 4.5
1645 | 1326 | T.5.6.4.4. | Laser chirurgický KTP |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
905 | 1327 | T.5.6.4.4.H2. | Laser chirurgický KTP (Potassium titanyl phosphate) | frekvence paprsku, vlnová délka, barva paprsku, absorbce paprsku, výkon, vlastnosti, aplikace | 2016-12-12 | Hladina 2 | 2x vyšší frekvence paprsku než u Nd:YAG - vlnová délka 532 nm, zelená barva paprsku, absorbce paprsku: hemoglobin, melanin, výkon v rozmezí: > 2 Watt, koagulační vlastnosti, aplikace: vaskulární léze, urologie, ORL, oftalmologie… | 1100000 | 2016-12-12 | 4.5
1646 | 1328 | T.5.6.4.5. | Laser chirurgický CO2 |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
906 | 1329 | T.5.6.4.5.H2. | Laser chirurgický CO2 | vlnová délka, vodící paprsek, absorbce paprsku, výkon, nastavitelné parametry, režim | 2016-12-12 | Hladina 2 | infračervené spektrum - vlnová délka 10 600 nm, vodící paprsek, absorbce paprsku: voda, výkon v rozmezí: 2 - 20 Watt, nastavitelný výkon/délka impulzu/délka intervalu, incise, excise, ablace, vaporizace, koagulace, kontinuální (nižší energetiká Hladina)/pulzní režim (vysoká energetická Hladina) | 2750000 | 2016-12-12 | 4.5
1647 | 1330 | T.5.6.4.6. | Laser chirurgický Nd:YAG/CO2 (kombinovaný materiál) |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
907 | 1331 | T.5.6.4.6.H2. | Laser chirurgický Nd:YAG/CO2 kombinovaný | vlnová délka, vodící paprsek, absorbce paprsku, výkon, režim, nastavitelné parametry, aplikace | 2016-12-12 | Hladina 2 | vlnová délka 1064 nm, vlnová délka 1319 nm, vodící paprsek, absorbce paprsku: slabá v melaninu a hemoglobinu, výkon v rozmezí: až 100 Watt, kontinuální/pulzní režim, nastavitelný výkon/délka impulzu/délka intervalu, aplikace:chirurgie, žilní zákroky, artroskopie, urologie, ORL, gynekologie, urinální litotropsie… | 4950000 | 2016-12-12 | 4.5
1648 | 1332 | T.5.6.5.6. | Laser pro otorinolarygologické operace |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
908 | 1333 | T.5.6.5.6.H2. | Laser pro otorinolarygologické operace | režim, aplikace, nastavitelné parametry | 2016-12-12 | Hladina 2 | kontinuální/pulzní režim, pro otevřenou i endoskopickou operativu, kontaktní/bezkontaktní režim, nastavitelný výkon/délka impulzu/délka intervalu | 550000 | 2016-12-12 | 4.5
1649 | 1334 | T.5.6.5. | Kryokautery |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
909 | 1335 | T.5.6.5.H2. | Kryokauter | chladící medium, příslušentsví | 2016-12-12 | Hladina 2 | chladící medium - CO2/kapalný dusík, využití Joule-Thomsonova principu, příslušentsví - kryosondy | 660000 | 2016-12-12 | 4.5
910 | 1336 | T.5.6.5. | Motorový operační nástroj |  | 2016-12-12 |  |  |  | 2016-12-12
911 | 1337 | T.5.6.5.1.H1. | Shaver pro artroskopii | kontrukce systému, mód, příslušenství | 2016-12-12 | Hladina 1 | systém pro odstranění a odsávání tkáně, řídící jednotka, rotační/oscilační mód, shaver handpeace, nože/frézy | 330000 | 2016-12-12 | 4.5
912 | 1338 | T.5.6.5.1.H2. | Shaver pro artroskopii | kontrukce systému, mód, příslušenství | 2016-12-12 | Hladina 2 | kombinovaný systém shaveru a vrtací jednotky, shaver handpeace/vrtací motory | 770000 | 2016-12-12 | 4.5
913 | 1339 | T.5.6.5.2.H1. | Shaver operační pro otorinolarygologickéoperace | kontrukce systému, mód, příslušenství | 2016-12-12 | Hladina 1 | systém pro odstranění a odsávání tkáně, řídící jednotka, rotační/oscilační mód, shaver handpeace, nože/frézy | 330000 | 2016-12-12 | 4.5
914 | 1340 | T.5.6.5.2.H2. | Shaver operační pro otorinolarygologickéoperace | kontrukce systému, mód, příslušenství | 2016-12-12 | Hladina 2 | kombinovaný systém shaveru a vrtací jednotky, shaver handpeace/vrtací motory | 770000 | 2016-12-12 | 4.5
915 | 1341 | T.5.6.5.3.H2. | Motorový systém elektrický | řídicí jednotka, možnosti ovládání | 2016-12-12 | Hladina 2 | elektrická řídící jednotka, koncovky s motorem, nástavce, nožní pedál/ruční ovládání | 550000 | 2016-12-12 | 4.5
916 | 1342 | T.5.6.5.4.H2. | Motorový systém bateriový | řídicí jednotka, možnosti ovládání | 2016-12-12 | Hladina 2 | bateriová pohonná jednotka, nástavce, ruční ovládání | 330000 | 2016-12-12 | 4.5
917 | 1343 | T.5.6.5.5.H2. | Motorový systém pneumatický | řídicí jednotka, možnosti ovládání | 2016-12-12 | Hladina 2 | pneumatická motorová jednotka, nástavce, připojení na lahev/panelového zdroje, nožní pedál/ruční ovládání | 385000 | 2016-12-12 | 4.5
918 | 1344 | T.5.7. | Soupravy operačních nástrojů, vybavení operačních sálů |  | 2016-12-12 |  |  |  | 2016-12-12
919 | 1345 | T.5.7.1. | Souprava chirurgických operačních nástrojů (instrumentaria a operační síta) |  | 2016-12-12 |  |  |  | 2016-12-12
920 | 1346 | T.5.7.1.1. | Souprava operačních nástrojů, základní, pro všobecné použití |  | 2016-12-12 |  | Nedostatek informací | nenalezeno | 2016-12-12 | x
921 | 1347 | T.5.7.1.2. | Souprava operačních nástrojů, artroskopická |  | 2016-12-12 |  | Nedostatek informací | nenalezeno | 2016-12-12 | x
922 | 1348 | T.5.7.1.3. | Souprava operačních nástrojů, kardio-thorakální |  | 2016-12-12 |  | Nedostatek informací | nenalezeno | 2016-12-12 | x
923 | 1349 | T.5.7.1.4. | Souprava operačních nástrojů, stomatologická |  | 2016-12-12 |  | Nedostatek informací | nenalezeno | 2016-12-12 | x
924 | 1350 | T.5.7.1.5. | Souprava operačních nástrojů, otorinolaryngologie |  | 2016-12-12 |  |  |  | 2016-12-12
925 | 1351 | T.5.7.1.5.1. | Souprava operačních nástrojů otorinolaryngologických endoskopických pro rhinologii a mikrolaryngoskopii |  | 2016-12-12 |  | Nedostatek informací | nenalezeno | 2016-12-12 | x
926 | 1352 | T.5.7.1.6. | Souprava operačních nástrojů, laparoskopická |  | 2016-12-12 |  | Nedostatek informací | nenalezeno | 2016-12-12 | x
927 | 1353 | T.5.7.1.7. | Souprava operačních nástrojů, nefroskopická |  | 2016-12-12 |  | Nedostatek informací | nenalezeno | 2016-12-12 | x
928 | 1354 | T.5.7.1.8. | Vybavení operačních sálů |  | 2016-12-12 |  |  |  | 2016-12-12
929 | 1355 | T.5.7.1.8.1. | Vybavení operačních sálů, soupravy - Instrumentarium páteřní |  | 2016-12-12 |  | Nedostatek informací | nenalezeno | 2016-12-12 | x
930 | 1356 | T.5.7.1.8.2. | Vybavení operačních sálů, soupravy - Instrumentarium kraniální |  | 2016-12-12 |  | Nedostatek informací | nenalezeno | 2016-12-12 | x
931 | 1357 | T.5.7.1.9. | Souprava operačních nástrojů, porodnicko/gynekologická |  | 2016-12-12 |  | Nedostatek informací | nenalezeno | 2016-12-12 | x
932 | 1358 | T.5.7.1.10. | Souprava operačních nástrojů, oční |  | 2016-12-12 |  | Nedostatek informací | nenalezeno | 2016-12-12 | x
933 | 1359 | T.5.7.1.11. | Souprava operačních nástrojů, cévní chirurgie |  | 2016-12-12 |  |  |  | 2016-12-12
934 | 1360 | T.5.7.1.11.1. | Instrumentarium cévní základní |  | 2016-12-12 |  | Nedostatek informací | nenalezeno | 2016-12-12 | x
935 | 1361 | T.5.7.1.11.2. | Instrumentarium cévní kompletní |  | 2016-12-12 |  | Nedostatek informací | nenalezeno | 2016-12-12 | x
936 | 1362 | T.5.7.1.12. | Souprava operačních nástrojů, ortopedická |  | 2016-12-12 |  |  |  | 2016-12-12
937 | 1363 | T.5.7.1.12.1. | Instrumentarium pro zevní fixaci |  | 2016-12-12 |  | Nedostatek informací | nenalezeno | 2016-12-12 | x
938 | 1364 | T.5.7.1.13. | Souprava operačních nástrojů, urologická |  | 2016-12-12 |  | Nedostatek informací | nenalezeno | 2016-12-12 | x
939 | 1365 | T.5.7.1.14. | Souprava operačních nástrojů pro plastickou chirurgii |  | 2016-12-12 |  | Nedostatek informací | nenalezeno | 2016-12-12 | x
940 | 1366 | T.5.7.2. | Specifické samostatné nástroje |  | 2016-12-12 |  |  |  | 2016-12-12
941 | 1367 | T.5.7.2.1. | Uretrotom |  | 2016-12-12 |  | Nedostatek informací | nenalezeno | 2016-12-12 | x
942 | 1368 | T.5.8. | Sterilizátory |  | 2016-12-12 |  |  |  | 2016-12-12
943 | 1369 | T.5.8.1. | Sterilizátory fyzikální |  | 2016-12-12 |  |  |  | 2016-12-12
1650 | 1370 | T.5.8.1.1. | Sterilizátory horkovzdušné |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
944 | 1371 | T.5.8.1.1.H1. | Sterilizátor horkovzdušný | objem komory, regulace, záznam | 2016-12-12 | Hladina 1 | objem komory min. 10 l, regulace teploty | 55000 | 2016-12-12 | 4.5
945 | 1372 | T.5.8.1.1.H2. | Sterilizátor horkovzdušný | objem komory, regulace, záznam | 2016-12-12 | Hladina 2 | objem komory min.50 l, záznam průběhu steril. procesu | 110000 | 2016-12-12 | 4.5
946 | 1373 | T.5.8.1.1.H3. | Sterilizátor horkovzdušný | objem komory, regulace, záznam | 2016-12-12 | Hladina 3 | objem komory min. 100 l, záznam průběhu steril. procesu | 220000 | 2016-12-12 | 4.5
1651 | 1374 | T.5.8.1.2. | Sterilizátory parní |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
1652 | 1375 | T.5.8.1.2.1. | Sterilizátory malé parní |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
947 | 1376 | T.5.8.1.2.1.H1. | Sterilizátor malý parní (stolní) | objem komory, nastavitelnost, počet cyklů | 2016-12-12 | Hladina 1 | objem komory min. 10 l, délka cyklu | 165000 | 2016-12-12 | 4.5
948 | 1377 | T.5.8.1.2.1.H2. | Sterilizátor malý parní (stolní) | objem komory, nastavitelnost, počet cyklů | 2016-12-12 | Hladina 2 | objem komory min. 20 l, délka cyklu - nastavitelná, volitelný počet steril. programů | 440000 | 2016-12-12 | 4.5
949 | 1378 | T.5.8.1.2.1.H3. | Sterilizátor malý parní (stolní) | objem komory, nastavitelnost, počet cyklů | 2016-12-12 | Hladina 3 | objem komory min. 40 l, délka cyklu - nastavitelná, volitelný počet steril. programů | 770000 | 2016-12-12 | 4.5
1653 | 1379 | T.5.8.1.2.2. | Sterilizátory velké parní |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
950 | 1380 | T.5.8.1.2.2.H1. | Sterilizátor velký parní (sálový) | objem komory, nastavitelnost | 2016-12-12 | Hladina 1 | objem komory min. 50 l, délka cyklu | 1100000 | 2016-12-12 | 4.5
951 | 1381 | T.5.8.1.2.2.H2. | Sterilizátor velký parní (sálový) | objem komory, nastavitelnost | 2016-12-12 | Hladina 2 | objem komory min. 250 l, délka cyklu | 1500000 | 2016-12-12 | 4.5
952 | 1382 | T.5.8.1.2.2.H3. | Sterilizátor velký parní (sálový) | objem komory, nastavitelnost | 2016-12-12 | Hladina 3 | objem komory min. 500 l, délka cyklu | 2000000 | 2016-12-12 | 4.5
1654 | 1383 | T.5.8.1.2.3. | Sterilizátory universální pro centrální sterilizaci |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
953 | 1384 | T.5.8.1.2.3.H2. | Sterilizátor velký parní universální pro centrální sterilizaci | objem komory | 2016-12-12 | Hladina 2 | objem komory min. 500 l, délka cyklu, rozsah teplot | 5000000 | 2016-12-12 | 4.5
954 | 1385 | T.5.8.1.2.3.H3. | Sterilizátor velký parní universální pro centrální sterilizaci | objem komory | 2016-12-12 | Hladina 3 | objem komory min. 800 l, délka cyklu, rozsah teplot | 7000000 | 2016-12-12 | 4.5
955 | 1386 | T.5.8.2. | Sterilizátor chemický |  | 2016-12-12 |  |  |  | 2016-12-12
1655 | 1387 | T.5.8.2.1. | Sterilizátory etylenoxydové |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
956 | 1388 | T.5.8.2.1.H1. | Sterilizátor etylenoxydové | objem komory, nastavitelnost | 2016-12-12 | Hladina 1 | objem komory min. 10 l, předem nastavené pracovní programy |  | 2016-12-12 | 4.5
957 | 1389 | T.5.8.2.1.H2. | Sterilizátor etylenoxydové | objem komory, nastavitelnost | 2016-12-12 | Hladina 2 | objem komory min. 100l, programovatelný uživatelem | nenalezeno | 2016-12-12 | x
1656 | 1390 | T.5.8.2.2. | Sterilizátory formaldehydové |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
958 | 1391 | T.5.8.2.2.H2. | Sterilizátor formaldehydové | objem komory, nastavitelnost | 2016-12-12 | Hladina 2 | objem komory min. 100 l, nastavitelná teplota cyklu - od 55°C, jednodveřový/dvoudveřový | 1300000 | 2016-12-12 | 4.5
959 | 1392 | T.5.8.2.2.H3. | Sterilizátor formaldehydové | objem komory, nastavitelnost | 2016-12-12 | Hladina 3 | objem komory min. 200 l, nastavitelná teplota cyklu - od 40°C, jednodveřový/dvoudveřový | 1800000 | 2016-12-12 | 4.5
1657 | 1393 | T.5.8.2.3. | Sterilizátory plazmové |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
960 | 1394 | T.5.8.2.3.H1. | Sterilizátor plazmové | objem komory | 2016-12-12 | Hladina 1 | objem komory min. 20 l | 2200000 | 2016-12-12 | 4.5
961 | 1395 | T.5.8.2.3.H2. | Sterilizátor plazmové | objem komory | 2016-12-12 | Hladina 2 | objem komory min. 70 l | 5500000 | 2016-12-12 | 4.5
962 | 1396 | T.5.8.2.3.H3. | Sterilizátor plazmové | objem komory | 2016-12-12 | Hladina 3 | objem komory min. 150 l | 7000000 | 2016-12-12 | 4.5
1658 | 1397 | T.5.8.2.4. | Sterilizátory kombinované |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
963 | 1398 | T.5.8.2.4.H1. | Sterilizátor kombinovaný | objem komory, nastavitelnost | 2016-12-12 | Hladina 1 | objem komory min. 200 l | 1100000 | 2016-12-12 | 4.5
964 | 1399 | T.5.8.2.4.H2. | Sterilizátor kombinovaný | objem komory, nastavitelnost | 2016-12-12 | Hladina 2 | objem komory min. 400 l, volitelný počet steril.programů, integrovaná tiskárna | 1700000 | 2016-12-12 | 4.5
965 | 1400 | T.5.8.2.4.H3. | Sterilizátor kombinovaný | objem komory, nastavitelnost | 2016-12-12 | Hladina 3 | objem komory min. 600 l, volitelný počet steril.programů, integrovaná tiskárna | 2700000 | 2016-12-12 | 4.5
966 | 1401 | T.5.9. | Přístroj pro litotrypsi (lithotriptory) |  | 2016-12-12 |  |  |  | 2016-12-12
1659 | 1402 | T.5.9.1. | Přístroj pro litotrypsi extrakorporální rázovou vlnou |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
967 | 1403 | T.5.9.1.H? | Lithotriptor rázovou vlnou |  | 2016-12-12 |  | nedostatek informací pro zpracování | nedostatek informací pro zpracování | 2016-12-12 | x
1660 | 1404 | T.5.9.2. | Přístroj pro litotrypsi ultrazvukový |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
968 | 1405 | T.5.9.2.H? | Lithotriptor ultrazvukový |  | 2016-12-12 |  | nedostatek informací pro zpracování | nedostatek informací pro zpracování | 2016-12-12 | x
1661 | 1406 | T.5.9.3. | Přístroje pro litotripsi využívající energii stlačeného vzduchu |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
969 | 1407 | T.5.9.3.H? | Lithotriptor pneumatický |  | 2016-12-12 |  | nedostatek informací pro zpracování | nedostatek informací pro zpracování | 2016-12-12 | x
1662 | 1408 | T.5.9.4. | Přístroje pro litotripsi laserové |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
970 | 1409 | T.5.9.4.H? | Lithotriptor laserový |  | 2016-12-12 |  | nedostatek informací pro zpracování | nedostatek informací pro zpracování | 2016-12-12 | x
971 | 1410 | T.5.10. | Navigační systémy |  | 2016-12-12 |  |  |  | 2016-12-12
1663 | 1411 | T.5.10.1. | Navigační systémy neurochirurgické |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
972 | 1412 | T.5.10.1.H3. | Navigační systém neurochirurgický | interaktivní lokalizační systém, zobrazení (3D rekontrukce), softwarové vybavení, navigační systém, aplikace, možnost navigovat nástroje | 2016-12-12 | Hladina 3 | interaktivní lokalizační systém: optický (aktivní,pasivní), zobrazení a registrace požadované anatomické struktury (CT, MRI, PET, SPECT ), softwarové vybavení pro neurochirurgii (od něj se odvíjí cena), plánování, cílové a dráhové navádění („target and trajectory guidance“), aplikace mimo jiné: resekce tumorů, fuknční neurochirurgické operace, spinální navigace, kraniální biopsie, kraniotomie, umístění shuntu), zobrazení: sagitální, axiální, koronální projekce, trojrozměrné rekonstrukce , možnost navigovat nástroje, endoskop, mikroskop, bioptickou jehlu… | 12000000 | 2016-12-12 | 4.5
1664 | 1413 | T.5.10.2. | Navigační systémy ortopedické |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
973 | 1414 | T.5.10.2.H3. | Navigační systém ortopedický | interaktivní lokalizační systém, zobrazení, softwarové vybavení, optimalizace, navigace, aplikace | 2016-12-12 | Hladina 3 | interaktivní lokalizační systém: optický (aktivní,pasivní), zobrazení požadované anatomické struktury (kosti) a implantátu v reálném čase, softwarové vybavení pro ortopedické operace s programy pro konkrétní operace, optimalizace resekčních šablon/navigace řezu, aplikace: implantace umělých kloubů, sondy na kostech a nástrojích | 3000000 | 2016-12-12 | 4.5
1665 | 1415 | T.5.10.3. | Navigační systémy traumatologické |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
974 | 1416 | T.5.10.3.H3. | Navigační systém traumatologický | interaktivní lokalizační systém, zobrazení, software, možnost připojení C-ramene, navigace, aplikace | 2016-12-12 | Hladina 3 | interaktivní lokalizační systém: optický (aktivní,pasivní), zobrazení a registrace požadované anatomické struktury (CT, MRI), otevřená softwarová platforma (neurochirurgické, ORL, spinální, ortopedické operace), software pro repozici zlomenin, možnost připojení 2D nebo 3D C-ramene, možnost navigovat více nástrojů zárověň, aplikace: polytraumata | 38000000 | 2016-12-12 | 4.5
1666 | 1417 | T.5.10.4. | Navigační systémy bronchoskopické |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
975 | 1418 | T.5.10.4.H3. | Navigační systém bronchoskopický | interaktivní lokalizační systém, zobrazení (3D rekontrukce), software, aplikace | 2016-12-12 | Hladina 3 | interaktivní lokalizační systém: elektromagnetický (navigovaná sonda + elektromagnetikcá deska), zobrazení a registrace požadované anatomické struktury (CT), softwarové vybavení pro bronchoskopii, zobrazení: sagitální, axiální, koronální projekce, trojrozměrné rekonstrukce, aplikace: navigovaná endoskopická vyšetření, biopsie | 3000000 | 2016-12-12 | 4.5
976 | 1419 | T.5.10.5. | Navigační systémy pro otorinolaryngologii |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
977 | 1420 | T.5.10.5.H2. | Navigační systém pro otorinolaryngologii | interaktivní lokalizační systém, zobrazení (3D rekontrukce), software, navigace | 2016-12-12 | Hladina 2 | interaktivní lokalizační systém: elektromagnetický, zobrazení a registrace požadované anatomické struktury (CT, MRI), softwarové vybavení pro ORL, zobrazení: sagitální, axiální, koronální projekce, trojrozměrné rekonstrukce | 1500000 | 2016-12-12 | 4.5
978 | 1421 | T.5.10.5.H3. | Navigační systém pro otorinolaryngologii | interaktivní lokalizační systém, zobrazení (3D rekontrukce), software, navigace | 2016-12-12 | Hladina 3 | interaktivní lokalizační systém: optický (aktivní,pasivní), zobrazení a registrace požadované anatomické struktury , (CT, MRI), softwarové vybavení pro ORL, plánování, cílové a dráhové navádění („target and trajectory guidance“), zobrazení: sagitální, axiální, koronální projekce, trojrozměrné rekonstrukce | 5000000 | 2016-12-12 | 4.5
1667 | 1422 | T.5.10.6. | Navigační systémy pro kardiologii |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
979 | 1423 | T.5.10.6.H3. | Navigační systém pro kardiologii | interaktivní lokalizační systém, zobrazení (3D rekontrukce), software, navigace | 2016-12-12 | Hladina 3 | interaktivní lokalizační systém: elektromagnetický, zobrazení a registrace požadované anatomické struktury (CT, MRI) a lokalizace nástrojů, softwarové vybavení pro kardiologii, aplikace: léčba srdečních arytmií | 5000000 | 2016-12-12 | 4.5
1668 | 1424 | T.5.10.7. | Navigační systémy ostatní |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
1669 | 1425 | T.5.10.7.H3. | Navigační systém ostatní |  | 2016-12-12 | Hladina 3 | nedostatek informací pro zpracování | nedostatek informací pro zpracování | 2016-12-12 | x
980 | 1426 | T.6. | Přístroje pro minimálně invazivní chirurgii |  | 2016-12-12 |  |  |  | 2016-12-12
981 | 1427 | T.6.1. | Laparoskopické sestavy |  | 2016-12-12 |  |  |  | 2016-12-12
982 | 1428 | T.6.1.1. | Laparoskopická/endoskopická sestava |  | 2016-12-12 |  | nedostatek informací pro zpracování | nenalezeno | 2016-12-12 | x
1670 | 1429 | T.6.1.2. | Insuflátory |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
983 | 1430 | T.6.1.2.H1. | Insuflátor | nastavitelnost parametrů, kontrolní prvky | 2016-12-12 | Hladina 1 | automatická kontrola tlaku a průtoku, nastavitelná rychlost průtoku plynu | 50000 | 2016-12-12 | 4.5
1671 | 1431 | T.6.1.3. | Pumpy |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
984 | 1432 | T.6.1.3.H1. | Pumpa proplachová | nastavitelnost parametrů | 2016-12-12 | Hladina 1 | nastavitelný průtok, maximální průtok | 165000 | 2016-12-12 | 4.5
1672 | 1433 | T.6.1.4. | Kamerové řídicí jednotky |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
985 | 1434 | T.6.1.4.H1. | Kamerová řídicí jednotka (videoprocesor) |  | 2016-12-12 | Hladina 1 |  | 110000 | 2016-12-12 | 0
1673 | 1435 | T.6.1.5. | Optiky laparoskopické |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
986 | 1436 | T.6.1.5.H1. | Optika laparoskopická | nastavitelnost parametrů | 2016-12-12 | Hladina 1 | optimalizace hloubky pole, rozměr obrazu, rozlišení a kontrast, pohled pod mnoha úhly, přizpůsobení optiky na jakýkoliv optický kabel | nenalezeno | 2016-12-12 | x
1674 | 1437 | T.6.1.6. | Monitory |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
987 | 1438 | T.6.1.6.H1. | Monitor |  | 2016-12-12 | Hladina 1 |  | 110000 | 2016-12-12 | 0
1675 | 1439 | T.6.1.7. | Laparoskopické přístroje |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
988 | 1440 | T.6.1.7.H1. | Laparoskopický přístroj |  | 2016-12-12 | Hladina 1 | nedostatek informací pro zpracování | nenalezeno | 2016-12-12 | x
1676 | 1441 | T.6.1.8. | Záznamová zařízení |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
989 | 1442 | T.6.1.8.H1. | Záznamové zařízení |  | 2016-12-12 | Hladina 1 | nedostatek informací pro zpracování | nenalezeno | 2016-12-12 | x
990 | 1443 | T.7. | Robotické chirurgické systémy |  | 2016-12-12 |  |  |  | 2016-12-12
991 | 1444 | T.7.1. | Robotické chirurgické systémy víceramenné |  | 2016-12-12 |  |  |  | 2016-12-12
992 | 1445 | T.7.1.1.H3. | Robotický chirurgický systém, 2/3 ramena | počet ramen, vlastnosti ramen, SW | 2016-12-12 | Hladina 3 | ramena 2/3, počet stupňů volnosti chirurgických ramen a jejich funkce, SW vybavení ovládací konzole, 3D kamerový systém | 50000000 | 2016-12-12 | 4.5
993 | 1446 | O. | Ostatní |  | 2016-12-12 |  |  |  | 2016-12-12
994 | 1447 | O.1. | Přístroje pro kardiologii – invazivní |  | 2016-12-12 |  |  |  | 2016-12-12
1677 | 1448 | O.1.1. | Zařízení záznamová katetrizační |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
995 | 1449 | O.1.1.H1. | Zařízení záznamové katetrizační |  | 2016-12-12 | Hladina 1 | výpočty fyziologie srdce | 3500000 | 2016-12-12 | 4.5
1678 | 1450 | O.1.2. | Injektory |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
996 | 1451 | O.1.2.H1. | Injektor tlakový | Rychlost dávkování | 2016-12-12 | Hladina 1 | rychlost > 100ml/min | 85000 | 2016-12-12 | 4.5
1679 | 1452 | O.1.3. | Kardiostimulátory programovatelné diagnostické |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
997 | 1453 | O.1.3.H1. | Kardiostimulátor programovatelný diagnostický | Generace | 2016-12-12 | Hladina 1 | analogový | 345000 | 2016-12-12 | 4.5
998 | 1454 | O.1.3.H2. | Kardiostimulátor programovatelný diagnostický | Generace | 2016-12-12 | Hladina 2 | digitální | 780000 | 2016-12-12 | 4.5
1680 | 1455 | O.1.4. | Zařízení pro elektrofyziologické studie |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
999 | 1456 | O.1.4.H1. | Zařízení pro elektrofyziologické studie |  | 2016-12-12 | Hladina 1 |  | 2100000 | 2016-12-12 | 0
1681 | 1457 | O.1.5. | Zařízení mapovací |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
1000 | 1458 | O.1.5.H1. | Zařízení mapovací | Systém detekce / Generace | 2016-12-12 | Hladina 1 | impedanční (LocaLisa) | 540000 | 2016-12-12 | 4.5
1001 | 1459 | O.1.5.H2. | Zařízení mapovací | Systém detekce / Generace | 2016-12-12 | Hladina 2 | elektromagnetický (Carto) | 4200000 | 2016-12-12 | 4.5
1002 | 1460 | O.1.5.H3. | Zařízení mapovací | Systém detekce / Generace | 2016-12-12 | Hladina 3 | elektromagnetický (Rhythmia) | 4500000 | 2016-12-12 | 4.5
1682 | 1461 | O.1.6. | Analyzátory kardiostimulátorů a implantabilního kardioverteru – defibrilátoru |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
1003 | 1462 | O.1.6.H1. | Analyzátor kardiostimulátorů a implantabilního kardioverteru – defibrilátoru | Způsob komunikace / Generace | 2016-12-12 | Hladina 1 | nutná kontinuálně přiložená čtecí/zapisovací hlavice | 280000 | 2016-12-12 | 4.5
1004 | 1463 | O.1.6.H2. | Analyzátor kardiostimulátorů a implantabilního kardioverteru – defibrilátoru | Způsob komunikace / Generace | 2016-12-12 | Hladina 2 | bezdrátová komunikace | 520000 | 2016-12-12 | 4.5
1683 | 1464 | O.1.9. | Navigační systémy |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
1684 | 1465 | O.1.9.1. | Navigační systémy magnetické |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
1005 | 1466 | O.1.9.1.H1. | Navigační systém magnetický |  | 2016-12-12 | Hladina 1 |  | 12000000 | 2016-12-12 | 0
1685 | 1467 | O.1.9.2. | Navigační systémy robotické |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
1006 | 1468 | O.1.9.2.H1. | Navigační systém robotický |  | 2016-12-12 | Hladina 1 |  | 3500000 | 2016-12-12 | 0
1007 | 1469 | O.1.10. | Katetry |  | 2016-12-12 |  |  |  | 2016-12-12
1686 | 1470 | O.1.10.1. | Katetry intervenční |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
1008 | 1471 | O.1.10.1.H1. | Katetr intervenční | Kryo / Radio katetr | 2016-12-12 | Hladina 1 |  | 45000 | 2016-12-12 | 0
1687 | 1472 | O.1.10.2. | Katetry diagnostické |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
1009 | 1473 | O.1.10.2.H1. | Katetr diagnostický | Bipolární - počet polů | 2016-12-12 | Hladina 1 | bipolární - počet polů <=10ti | 4000 | 2016-12-12 | 4.5
1010 | 1474 | O.1.10.2.H2. | Katetry diagnostické | Bipolární - počet polů | 2016-12-12 | Hladina 2 | bipolární - počet polů >10ti | 12000 | 2016-12-12 | 4.5
1688 | 1475 | O.1.10.3. | Katetry kombinované (intervenční / diagnostické) |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
1011 | 1476 | O.1.10.3.H1. | Katetry kombinované (intervenční / diagnostické) | Intervenční + diagnostické | 2016-12-12 | Hladina 1 |  | 60000 | 2016-12-12 | 0
1012 | 1477 | O.2. | Přístroje - Oční |  | 2016-12-12 |  |  |  | 2016-12-12
1013 | 1478 | O.2.1. | Oftalmoskopy |  | 2016-12-12 |  |  |  | 2016-12-12
1014 | 1479 | O.2.1.1. | Oftalmoskopy binokulární | viz. O.2.1.3. Oftalmoskop nepřímý | 2016-12-12 |  | oftalmoskop nepřímý - je binokulární zařízení umístěné na hlavě vyšetřujícího |  | 2016-12-12
1689 | 1480 | O.2.1.2. | Oftalmoskopy laserové |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
1015 | 1481 | O.2.1.2.H2. | Oftalmoskop laserový | vlnová délka, min. šířka zornice | 2016-12-12 | Hladina 2 | min. šířka zornice 5 mm | Nenalezeno | 2016-12-12 | x
1016 | 1482 | O.2.1.2.H3. | Oftalmoskop laserový | vlnová délka, min. šířka zornice | 2016-12-12 | Hladina 3 | min. šířka zornice 3,2 mm, přístroj v kombinaci s optickou koherentní tomografií | Nenalezeno | 2016-12-12 | x
1690 | 1483 | O.2.1.3. | Oftalmoskopy nepřímé |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
1017 | 1484 | O.2.1.3.H2. | Oftalmoskop nepřímý | zdroj světla, filtry, rozsah volby pupilární vzdálenosti | 2016-12-12 | Hladina 2 | zdroj světla: xenon/halogen, filtr: modrý, žlutý, rozsah: min.48 - 74mm | 37000 | 2016-12-12 | 4.5
1018 | 1485 | O.2.1.3.H3. | Oftalmoskop nepřímý | zdroj světla, filtry, rozsah volby pupilární vzdálenosti | 2016-12-12 | Hladina 3 | zdroj světla: LED/xenon, vestavětný filtr: IR, UV, zelený, kobaltový, difuzní, rozsah vzdálenosti min. 48 -76mm | 70000 | 2016-12-12 | 4.5
1691 | 1486 | O.2.1.4. | Oftalmoskopy přímé |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
1019 | 1487 | O.2.1.4.H1. | Oftalmoskop přímý | rozpětí čoček, zdroj světla, vestavěný prvek | 2016-12-12 | Hladina 1 | rozpětí čoček ± 20 D, zdroj světla: LED/xenon | 5000 | 2016-12-12 | 4.5
1020 | 1488 | O.2.1.4.H2. | Oftalmoskop přímý | rozpětí čoček, zdroj světla, vestavěný prvek | 2016-12-12 | Hladina 2 | rozpětí čoček od -35D do +45D, zdroj světla: xenon/halogen | 15000 | 2016-12-12 | 4.5
1021 | 1489 | O.2.1.4.H3. | Oftalmoskop přímý | rozpětí čoček, zdroj světla, vestavěný prvek | 2016-12-12 | Hladina 3 | rozpětí čoček od od -45D do +44D, zdroj světla: xenon/halogen, vestavěný optický prvek pro orientační měření, velikost zornice | 35000 | 2016-12-12 | 4.5
1692 | 1490 | O.2.2. | Lampy |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
1693 | 1491 | O.2.2.1. | Lampy fotoštěrbinové |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
1022 | 1492 | O.2.2.1.H1. | Lampa fotoštěrbinová | počet stupňů zvětšení, šíře štěrbiny, dioptrická korekce, filtry, možnost digitalizace | 2016-12-12 | Hladina 1 | počet stupňů zvětšení (alespoň 10x a 16x), min. 1 filtr, bez dioptrické korekce, digitalizace ne | 100000 | 2016-12-12 | 4.5
1023 | 1493 | O.2.2.1.H2. | Lampa fotoštěrbinová | počet stupňů zvětšení, šíře štěrbiny, dioptrická korekce, filtry, možnost digitalizace | 2016-12-12 | Hladina 2 | min. 3 stupně zvětšení (alespoň 10x, 16x, 25x), šíře štěrbiny min. 0-12 mm, dioptrická korekce: min. ± 7 D, min. 3 filtry, možnost digitalizace | 300000 | 2016-12-12 | 4.5
1024 | 1494 | O.2.2.1.H3. | Lampa fotoštěrbinová | počet stupňů zvětšení, šíře štěrbiny, dioptrická korekce, filtry, možnost digitalizace | 2016-12-12 | Hladina 3 | min. 5 stupňů zvětšení (alespoň 6x, 10x, 16x, 25x, 40x), šíře štěrbiny min. 0-14 mm, dioptrická korekce: min. ± 8 D, min. 4 filtry, možnost digitalizace | 600000 | 2016-12-12 | 4.5
1694 | 1495 | O.2.3. | Anomaloskopy |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
1025 | 1496 | O.2.3.H2. | Anomaloskop | korekce dioptrií, testy barev | 2016-12-12 | Hladina 2 | korekce dioptrií ± 6 D, test barev červená/zelená, modrá/zelená | 80000 | 2016-12-12 | 4.5
1026 | 1497 | O.2.4. | Adaptometry |  | 2016-12-12 |  | nedostatek informací | Nenalezeno | 2016-12-12 | x
1695 | 1498 | O.2.5. | Kryojednotky pro oční chirurgii |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
1027 | 1499 | O.2.5.H2. | Kryojednotka pro oční chirurgii | expanzní | 2016-12-12 | Hladina 2 | stlačený N2O | 150000 | 2016-12-12 | 4.5
1696 | 1500 | O.2.6. | Kamery |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
1028 | 1501 | O.2.6.H1. | Fundus kamera | obrazovka, dioptrická kompenzace, výstup, provozní režim | 2016-12-12 | Hladina 1 | obrazovka max. 2,5 palce, dioptrická kompenzace min. -15D až +3 D, výstup USB, 1 provozní režim (mydriatický) | 500000 | 2016-12-12 | 4.5
1029 | 1502 | O.2.6.H2. | Fundus kamera | obrazovka, dioptrická kompenzace, výstup, provozní režim | 2016-12-12 | Hladina 2 | obrazovka min. 2,5 palce, dioptrická kompenzace, digitální výstup , 1 provozní režim (mydriatický/non.mydriatický) | 900000 | 2016-12-12 | 4.5
1030 | 1503 | O.2.6.H3. | Fundus kamera | obrazovka, dioptrická kompenzace, výstup, provozní režim | 2016-12-12 | Hladina 3 | obrazovka min. 5,6 palce, dioptrická kompenzace min. -12 D až + 13 D (možnost změnit rozsah přidáním kompenzačních čoček), výstup na externí monitor, 3 provozní režimy práce (FA, mydriatický, non-mydriatický), digitální zobrazení | 1400000 | 2016-12-12 | 4.5
1697 | 1504 | O.2.7. | Synophtofory |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
1031 | 1505 | O.2.7.H2. | Synophtofor | nastavení úhlu zorného pole, nastavení opěrky brady, automatické záblesky, počet zkušebních obrázků | 2016-12-12 | Hladina 2 | nastavení úhlu zorného pole - horizontáln/ vertikálně 40°,nastavení opěrky brady min. 60 mm, automatické záblesky až 400x/min, počet zkušebních obrázků max. 23 párů | 300000 | 2016-12-12 | 4.5
1698 | 1506 | O.2.8. | Exoftalmometry |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
1032 | 1507 | O.2.8.H1. | Exoftalmometr | přesnost, spolehlivost měření | 2016-12-12 | Hladina 1 |  | 7500 | 2016-12-12 | 0
1033 | 1508 | O.2.9. | Tonometry |  | 2016-12-12 |  |  |  | 2016-12-12
1699 | 1509 | O.2.9.1. | Tonometry impresní |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
1034 | 1510 | O.2.9.1.H1. | Tonometr impresní | kontaktní | 2016-12-12 | Hladina 1 |  | 10000 | 2016-12-12 | 0
1700 | 1511 | O.2.9.2. | Tonometry aplanační |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
1035 | 1512 | O.2.9.2.H1. | Tonometr aplanační | kontaktní, velikost, počet měření, digitální | 2016-12-12 | Hladina 1 | kompaktní, kapesní, měření mimo optickou osu oka, až dvě měření při jednom doteku rohovky | 6000 | 2016-12-12 | 4.5
1036 | 1513 | O.2.9.2.H2. | Tonometr aplanační | kontaktní, velikost, počet měření, digitální | 2016-12-12 | Hladina 2 | kompaktní, měření mimo optickou osu oka, min. dvě měření při jednom doteku rohovky, možnost ukládání výsledků měření | 30000 | 2016-12-12 | 4.5
1037 | 1514 | O.2.9.2.H3. | Tonometr aplanační | kontaktní, velikost, počet měření, digitální | 2016-12-12 | Hladina 3 | kompaktní, rezonanční měření, zobrazení výsledků měření, digitální displej | 100000 | 2016-12-12 | 4.5
1701 | 1515 | O.2.9.3. | Tonometry bezkontaktní |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
1038 | 1516 | O.2.9.3.H2. | Tonometr bezkontaktní | rozsah měření, integrovaná tiskárna, režim, připojení k PC, paměť | 2016-12-12 | Hladina 2 | rozsah měření max. 60 mmHg, integrovaná tiskárna - termotiskárna, režim - manuál/poloautomatický, bez připojení k PC, bez paměti | 250000 | 2016-12-12 | 4.5
1039 | 1517 | O.2.9.3.H3. | Tonometr bezkontaktní | rozsah měření, integrovaná tiskárna, režim, připojení k PC, paměť | 2016-12-12 | Hladina 3 | rozsah měření max. 60 mmHg, integrovaná tiskárna - termotiskárna, režim - manuál/poloautomatický/automatický, možnost připojení k PC, paměť 10 měření | 400000 | 2016-12-12 | 4.5
1702 | 1518 | O.2.10. | Perimetry |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
1703 | 1519 | O.2.10.1. | Perimetry statické |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
1040 | 1520 | O.2.10.1.H2. | Perimetr statický | automatizace, velikost stimulu, počet barev stimulu | 2016-12-12 | Hladina 2 | statické i kinetické měření, 3 velikosti stimulu, 3 barvy stimulu | 400000 | 2016-12-12 | 4.5
1041 | 1521 | O.2.10.1.H3. | Perimetr statický | automatizace, velikost stimulu, počet barev stimulu | 2016-12-12 | Hladina 3 | statické i kinetické měření, 5 velikostí stimulu, min. 4 barvy stimulu, | 600000 | 2016-12-12 | 4.5
1704 | 1522 | O.2.10.2. | Perimetry kynetické |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
1042 | 1523 | O.2.10.2.H1. | Perimetr kinetický | v současné době automatizováno, spolu se statickým perimetrem v jednom přístroji | 2016-12-12 | Hladina 1 | manuální | 10000 | 2016-12-12 | 4.5
1043 | 1524 | O.2.11. | Zařízení pro vyjímání cizího tělesa | mikrochirurgické pinzety | 2016-12-12 |  | nedostatek informací | Nenalezeno | 2016-12-12 | x
1044 | 1525 | O.2.12. | Lasery |  | 2016-12-12 |  |  |  | 2016-12-12
1705 | 1526 | O.2.12.1. | Lasery oční plynové | dle použitého materiálu - vlnová délka, výkon, provozní režim - kontinuální/pulzní | 2016-12-12 | Hladina 2 | plynové lasery, kontinuální režim | 1000000 | 2016-12-12 | 4.5
1047 | 1527 | O.2.12.1.1. | Lasery oční argonové |  | 2016-12-12 |  | nedostatek informací | Nenalezeno | 2016-12-12 | x
1706 | 1528 | O.2.12.1.2. | Lasery oční kryptonové |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
1707 | 1529 | O.2.12.1.3. | Lasery oční argonové/kryptonové |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
1708 | 1530 | O.2.12.1.4. | Lasery oční excimerové |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
1709 | 1531 | O.2.12.2. | Lasery oční kapalinové |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
1710 | 1532 | O.2.12.2.1. | Lasery oční barvivové |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
1046 | 1533 | O.2.12.2.1.H3. | Laser oční barvivový | dle použitého materiálu - vlnová délka, výkon, provozní režim - kontinuální/pulzní | 2016-12-12 | Hladina 3 | kapalinové lasery, nastavení vlnové délky, | 2000000 | 2016-12-12 | 5.5
1711 | 1534 | O.2.12.3. | Lasery oční polovodičové |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
1712 | 1535 | O.2.12.5. | Lasery pevnolátkové |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
1048 | 1536 | O.2.12.5.1. | Lasery oční YAG (Yttrium-Aluminium-Granat) |  | 2016-12-12 |  | nedostatek informací | Nenalezeno | 2016-12-12 | x
1713 | 1537 | O.2.12.6. | Lasery ostatní |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
1714 | 1538 | O.2.13. | Vitrektomy, soupravy pro vitrektomii |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
1715 | 1539 | O.2.13.1. | Vitrektomy |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
1054 | 1540 | O.2.13.1.H1. | Vitrektom | moduarita systému, speciální funkce, technická spolehlivost | 2016-12-12 | Hladina 1 | pneumatický, přední vitrektomie | 800000 | 2016-12-12 | 4.5
1055 | 1541 | O.2.13.1.H2. | Vitrektom | moduarita systému, speciální funkce, technická spolehlivost | 2016-12-12 | Hladina 2 | elektrický/vysokofrekvenční, přední/zadní vitrektomie, aspiračně -irigační systém | 1200000 | 2016-12-12 | 4.5
1056 | 1542 | O.2.13.1.H3. | Vitrektom | moduarita systému, speciální funkce, technická spolehlivost | 2016-12-12 | Hladina 3 | elektrický, přední/zadní vitrektomie, aspiračně -irigační systém, ultrazvuk | 2000000 | 2016-12-12 | 4.5
1716 | 1543 | O.2.13.2. | Soupravy pro vitrektomii |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
1057 | 1544 | O.2.13.2.H1. | Souprava pro vitrektomii | viz. O.2.15. Vitrektom | 2016-12-12 | Hladina 1 |  | 45000 | 2016-12-12 | 0
1717 | 1545 | O.2.14. | Keratometry |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
1058 | 1546 | O.2.14.H1. | Keratometr | měření zakřivení rohovky | 2016-12-12 | Hladina 1 | měření zakřivení až 11 mm | 50000 | 2016-12-12 | 4.5
1059 | 1547 | O.2.14.H2. | Keratometr | měření zakřivení rohovky | 2016-12-12 | Hladina 2 | měření zakřivení až 11,2 mm | 120000 | 2016-12-12 | 4.5
1718 | 1548 | O.2.15. | Fakoemulsifikátory |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
1060 | 1549 | O.2.15.H3. | Fakoemulsifikátor | modulární operační jednotka, operační režimy, ultrazvukové koncovky | 2016-12-12 | Hladina 3 | možnost více opračaních modulů, min. 3 režimy - kontinuální, pulsní, burst s nastavením parametrů, vyměnitelné ultrazvukové koncovky | 2000000 | 2016-12-12 | 4.5
1719 | 1550 | O.2.16. | Fokometry |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
1061 | 1551 | O.2.16.H1. | Fokometr | automatické rozpoznávání čoček, měření rozměrů progresivního kanálu, detekce center oblasti vidění do dálky | 2016-12-12 | Hladina 1 | automatické rozpoznávání čoček ANO, měření rozměrů progresivního kanálu NE, detekce center oblasti vidění do dálky NE | 60000 | 2016-12-12 | 4.5
1062 | 1552 | O.2.16.H2. | Fokometr | automatické rozpoznávání čoček, měření rozměrů progresivního kanálu, detekce center oblasti vidění do dálky | 2016-12-12 | Hladina 2 | automatické rozpoznávání čoček ANO, měření rozměrů progresivního kanálu NE, detekce center oblasti vidění do dálky ANO | 100000 | 2016-12-12 | 4.5
1063 | 1553 | O.2.16.H3. | Fokometr | automatické rozpoznávání čoček, měření rozměrů progresivního kanálu, detekce center oblasti vidění do dálky | 2016-12-12 | Hladina 3 | automatické rozpoznávání čoček ANO, měření rozměrů progresivního kanálu ANO, detekce center oblasti vidění do dálky ANO, měřwní propustnosti čoček pro UV záření | 300000 | 2016-12-12 | 4.5
1064 | 1554 | O.2.17. | Oftalmometry |  | 2016-12-12 |  | nedostatek informací | Nenalezeno | 2016-12-12 | x
1720 | 1555 | O.2.18. | Refraktometry |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
1065 | 1556 | O.2.18.H2. | Refraktometr | měřicí rozsah, minimální průměr zornice, automatické měření | 2016-12-12 | Hladina 2 | měřicí rozsah refrakce sférická, cylindrická - 7 D až + 5D, minimální průměr zornice 4 mm, automatické měření ANO, možno jakou součást přístroje měřicího více parametrů | 150000 | 2016-12-12 | 4.5
1066 | 1557 | O.2.18.H3. | Refraktometr | měřicí rozsah, minimální průměr zornice, automatické měření | 2016-12-12 | Hladina 3 | měřicí rozsah refrakce sférická -18D až +23D, cylindrická ± 12D, minimální průměr zornice 2,3 mm, automatické měření ANO, možno jakou součást přístroje měřicího více parametrů | 250000 | 2016-12-12 | 4.5
1721 | 1558 | O.2.19. | Zařízení pro optickou koherenční tomografii |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
1067 | 1559 | O.2.19.H2. | Zařízení pro optickou koherenční tomografii | počet skenů za sekundu, minimální velikost zorničky, PC, fousace | 2016-12-12 | Hladina 2 | počet skenů za sekundu min. 26 000, minimální velikost zorničky 3 mm, PC externě připojen, fousace -15 D až + 12 D | 1500000 | 2016-12-12 | 4.5
1068 | 1560 | O.2.19.H3. | Zařízení pro optickou koherenční tomografii | počet skenů za sekundu, minimální velikost zorničky, PC, fousace | 2016-12-12 | Hladina 3 | počet skenů za sekundu min. 27 000, minimální velikost zorničky 2 mm, PC integrovaný v těle přístroje, fousace v rozsahu ± 20D | 3000000 | 2016-12-12 | 4.5
1069 | 1561 | O.2.20. | Eutyskopy |  | 2016-12-12 |  | nedostatek informací | Nenalezeno | 2016-12-12 | x
1070 | 1562 | O.2.21. | Oftalmologické irigační/aspirační pumpy | viz. O.2.15 Vitrektom (O.2.16. souprava pro vitrektomii) | 2016-12-12 |  | nedostatek informací | Nenalezeno | 2016-12-12 | x
1722 | 1563 | O.2.22. | Optotypy |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
1071 | 1564 | O.2.22.H1. | Optotyp | velikost, typ - jednoduchý / programovatelný LCD | 2016-12-12 | Hladina 1 | jednoduchá tabule, podsvícená | 3000 | 2016-12-12 | 4.5
1072 | 1565 | O.2.22.H2. | Optotyp | velikost, typ - jednoduchý / programovatelný LCD | 2016-12-12 | Hladina 2 | LCD max. 22 palců, možnost programování | 35000 | 2016-12-12 | 4.5
1073 | 1566 | O.2.22.H3. | Optotyp | velikost, typ - jednoduchý / programovatelný LCD | 2016-12-12 | Hladina 3 | LCD min 24 palců, programovatelné | 100000 | 2016-12-12 | 4.5
1723 | 1567 | O.2.23. | Foroptery |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
1074 | 1568 | O.2.23.H1. | Foropter | měřicí rozssah, měření osy, mměření PD | 2016-12-12 | Hladina 1 | manuální, osa 0 až 180°, PD až 75 mm | 100000 | 2016-12-12 | 4.5
1075 | 1569 | O.2.23.H2. | Foropter | měřicí rozssah, měření osy, mměření PD | 2016-12-12 | Hladina 2 | automatický, osa 0 až 180°, PD až 80 mm | 400000 | 2016-12-12 | 4.5
1724 | 1570 | O.2.24. | Polarimetry |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
1076 | 1571 | O.2.24.H3. | Polarimetr | zdroj světla, technologie | 2016-12-12 | Hladina 3 | laserový, skenovací | 1300000 | 2016-12-12 | 4.5
1725 | 1572 | O.2.25. | Ultrasonografy oční |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
1077 | 1573 | O.2.25.H1. | Ultrasonograf oční | pracovní módy, SW | 2016-12-12 | Hladina 1 | A-mod, měření pachymetrie i biometrie, min. 1 vyšetřovací sonda | 200000 | 2016-12-12 | 4.5
1078 | 1574 | O.2.25.H2. | Ultrasonograf oční | pracovní módy, SW | 2016-12-12 | Hladina 2 | B-mod, 2D zobrazení,podpora měření biometrie, až 4 vyšetřovací sondy | 500000 | 2016-12-12 | 4.5
1079 | 1575 | O.2.25.H3. | Ultrasonograf oční | pracovní módy, SW | 2016-12-12 | Hladina 3 | A/B-mod, integrovaný systém pro 3D rekonstrukci předního a zadního segmentu oka, sonda pro měření biometrie, pachymetrie, možnost připojení k PC, min. 4 vyšetřovací sondy | 1200000 | 2016-12-12 | 4.5
1726 | 1576 | O.2.26. | Pachymetry |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
1727 | 1577 | O.2.26.1. | Pachymetry kontaktní |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
1080 | 1578 | O.2.26.1.H1. | Pachymetr kontaktní | technologie, vzorkovací kmitočet UZV sondy, displej | 2016-12-12 | Hladina 1 | kontaktní přenosný, UZV sonda vzorkovací kmitočet 65MHz, min. měřicí rozsah: od 300 µm | 70000 | 2016-12-12 | 4.5
1081 | 1579 | O.2.26.1.H2. | Pachymetr kontaktní | technologie, vzorkovací kmitočet UZV sondy, displej | 2016-12-12 | Hladina 2 | kontaktní stolní, UZV sonda vzorkovací kmitočet 65MHz, min. měřicí rozsah: od 300 µm, dotykový displej | 150000 | 2016-12-12 | 4.5
1728 | 1580 | O.2.26.2. | Pachymetry bezkontaktní |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
1082 | 1581 | O.2.26.2.H1. | Pachymetr bezkontaktní | optická metoda měření | 2016-12-12 | Hladina 1 | součást přístroje měřicího biometrii oka | 500000 | 2016-12-12 | 4.5
1083 | 1582 | O.2.26.2.H3. | Pachymetr bezkontaktní | optická metoda měření | 2016-12-12 | Hladina 3 | součást přístroje měřícího několik parametrů (min. 3) | 2000000 | 2016-12-12 | 4.5
1084 | 1583 | O.3. | Přístroje pro onkologii |  | 2016-12-12 |  |  |  | 2016-12-12
1085 | 1584 | O.3.1. | Přístroje pro hypertermii |  | 2016-12-12 |  | nedostatek informací | Nenalezeno | 2016-12-12 | x
1086 | 1585 | O.4. | Přístroje pro otorhinolaryngologii |  | 2016-12-12 |  |  |  | 2016-12-12
1729 | 1586 | O.4.1. | Posturografické systémy pro měření stability |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
1087 | 1587 | O.4.1.H3. | Stabilometrie posturografická |  | 2016-12-12 | Hladina 3 | plošina s diagnostikou a zpětnou vazbou (biofeedback) | 250000 | 2016-12-12 | 4.5
1730 | 1588 | O.4.2. | Analyzátory |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
1088 | 1589 | O.4.2.H2. | Analyzátor otodynamický | měřicí techniky, nastavitelnost parametrů | 2016-12-12 | Hladina 2 | měřicí techniky - TEOAE, DPOAE, nastavitelný testovací frekvenční rozsah alespoň 1-5 kHz | 150000 | 2016-12-12 | 4.5
1731 | 1590 | O.4.3. | Elektrogustometry |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
1089 | 1591 | O.4.3.H1. | Elektrogustometr | nastavitelnost proudu | 2016-12-12 | Hladina 1 | nastavitelná velikost proudu v mezích alespoň 2 - 8 µA | nenalezeno | 2016-12-12 | x
1732 | 1592 | O.4.4. | Elektrostimulátory |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
1733 | 1593 | O.4.4.1. | Elektrostimulátory pro parotidektomii |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
1090 | 1594 | O.4.4.1.H2. | Elektrostimulátor pro parotidektomii | nastavitelnost parametrů, záznam | 2016-12-12 | Hladina 2 | nastavitelná hodnota stimulačního proudu v mezích alespoň 0,05 - 5 mA, nastavitelná frekvence, indikátor úrovně činnosit EMG (vizuálně i akusticky), možnost záznamu časových průběhů vln | 400000 | 2016-12-12 | 4.5
1734 | 1595 | O.4.4.2. | Elektrostimulátory nervu |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
1092 | 1596 | O.4.4.2.H2. | Elektrostimulátor nervu | nastavitelnost paramestrů, záznam | 2016-12-12 | Hladina 2 | nastavitelná hodnota stimulačního proudu v mezích alespoň 0,05 - 5 mA, nastavitelná frekvence, indikátor úrovně činnosit EMG (vizuálně i akusticky), možnost záznamu časových průběhů vln | 450000 | 2016-12-12 | 4.5
1093 | 1597 | O.4.4.2.H3. | Elektrostimulátor nervu | nastavitelnost paramestrů, záznam | 2016-12-12 | Hladina 3 | modulární systém | 800000 | 2016-12-12 | 4.5
1735 | 1598 | O.4.5. | Diafanoskopy |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
1091 | 1599 | O.4.5.H1. | Diafanoskop |  | 2016-12-12 | Hladina 1 |  | 3500 | 2016-12-12 | 0
1736 | 1600 | O.4.6. | Rhinomanometry |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
1094 | 1601 | O.4.6.H1. | Rhinomanometr | senzory | 2016-12-12 | Hladina 1 | akustický, snímáno mikrofonem | 100000 | 2016-12-12 | 4.5
1095 | 1602 | O.4.6.H2. | Rhinomanometr | senzory | 2016-12-12 | Hladina 2 | manometrický, snímáno tlakovým senzorem | 100000 | 2016-12-12 | 4.5
1737 | 1603 | O.4.7. | Audiometry |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
1738 | 1604 | O.4.7.1. | Audiometry standardní |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
1096 | 1605 | O.4.7.1.H2. | Audiometr standardní | audiometrie, frekvenční rozsah | 2016-12-12 | Hladina 2 | tónová i slovní audiometrie, možnost volby speciálních testů, frekvenční rozsah alespoň 125 - 8000 Hz, vzušné i kostní vedení | 100000 | 2016-12-12 | 4.5
1739 | 1606 | O.4.7.2. | Audiometry impedanční |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
1097 | 1607 | O.4.7.H1. | Audiometr impedanční | měření, testovací frekvence, rozsah tlakového systému | 2016-12-12 | Hladina 1 | možnost měření impedance středouší a reflex středoušních svalů, rozsah tlakového systému alespoň +200 až -300 daPa, při měření reflexů možnost výběru z několika testovacích frekvencí | 110000 | 2016-12-12 | 4.5
1740 | 1608 | O.4.8. | Mikroskopy |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05
1098 | 1609 | O.4.8.H1. | Mikroskop vyšetřovací pro otorinolaryngologii | manipulace/ovládání, filtry, integrované příslušenství, motorové ovládání, kvalita obrazu | 2016-12-12 | Hladina 1 | manuální manipulace, ručně ovládaný měnič zvětšení alespoň v 5 polohách, možnost využití barevných filtrů, možnost integrované videokamery | 400000 | 2016-12-12 | 4.5
1099 | 1610 | O.4.8.H3. | Mikroskop vyšetřovací pro otorinolaryngologii | manipulace/ovládání, filtry, integrované příslušenství, motorové ovládání, kvalita obrazu | 2016-12-12 | Hladina 3 | motorové ovládání, možnost uložení několika sad nastavení různých uživatelů, vysoká kvalita obrazu | 1500000 | 2016-12-12 | 4.5
1741 | 1611 | O.4.9. | Olfaktometry |  | 2018-03-24 |  |  |  | 2018-03-24
1100 | 1612 | O.4.9.H1. | Olfaktometr | třídy testovacích látek | 2016-12-12 | Hladina 1 | 4 třídy testovacích látek | nenalezeno | 2016-12-12 | x
1742 | 1613 | O.4.10. | Videostroboskopy, videostroboskopické systémy |  | 2018-03-24 |  |  |  | 2018-03-24
1101 | 1614 | O.4.10.H2. | Videostroboskop | konfigurace | 2016-12-12 | Hladina 2 | stroboskopický mod 1000 Hz, základní konfigurace - videostroboskop, videolaryngoskop (rigidní),kamerová hlava s mikrofonem, zdroj světla, monitor | 800000 | 2016-12-12 | 4.5
1102 | 1615 | O.4.10.H3. | Videostroboskop | konfigurace | 2016-12-12 | Hladina 3 | rozšířená konfigurace - videostroboskop, videolaryngoskop (rigidní, flexibilní), kamerová hlava s mikrofonem, zdroj světla, monitor, datová stanice, software pro analýzu dat | 2000000 | 2016-12-12 | 4.5
1103 | 1616 | O.5. | Přístroje pro foniatrii |  | 2016-12-12 |  |  |  | 2016-12-12
1104 | 1617 | O.5.1. | Hlukoměry |  | 2016-12-12 |  | nedostatek informací pro zpracování | nenalezeno | 2016-12-12 | x
1105 | 1618 | O.5.2. | Piana – pro foniatrickou terapii |  | 2016-12-12 |  | nedostatek informací pro zpracování | nenalezeno | 2016-12-12 | x
1106 | 1619 | O.5.3. | Můstky tenzometrické |  | 2016-12-12 |  | nedostatek informací pro zpracování | nenalezeno | 2016-12-12 | x
1107 | 1620 | O.5.4. | Systémy pro měření evokovaných potenciálů |  | 2016-12-12 |  | nedostatek informací pro zpracování | nenalezeno | 2016-12-12 | x
1108 | 1621 | O.5.5. | Zařízení pro Free-field test |  | 2016-12-12 |  | nedostatek informací pro zpracování | nenalezeno | 2016-12-12 | x
1109 | 1622 | O.5.6. | Tympanometry |  | 2016-12-12 |  | nedostatek informací pro zpracování | nenalezeno | 2016-12-12 | x
1110 | 1623 | O.5.7. | Systémy pro měření/nastavování sluchadel |  | 2016-12-12 |  | nedostatek informací pro zpracování | nenalezeno | 2016-12-12 | x
1111 | 1624 | O.6. | Přístroje pro dermatovenerologii |  | 2016-12-12 |  |  |  | 2016-12-12
1112 | 1625 | O.6.1. | Lasery dermatologické |  | 2016-12-12 |  |  |  | 2016-12-12
1743 | 1626 | O.6.1.1. | Lasery kapalinové |  | 2018-03-24 |  |  |  | 2018-03-24
1113 | 1627 | O.6.1.1.H1. | Laser dermatologický barvivový pulzní | vlnová délka, chlazení | 2016-12-12 | Hladina 1 | vlnová délka 595nm, dynamické chlazení kůže | nenalezeno | 2016-12-12 | x
1744 | 1628 | O.6.1.2. | Pevnolátkové lasery |  | 2018-03-24 |  |  |  | 2018-03-24
1745 | 1629 | O.6.1.2.1. | Lasery dermatologické Alexandritové |  | 2018-03-24 |  |  |  | 2018-03-24
1114 | 1630 | O.6.1.2.1.H1. | Laser dermatologický Alexandritový | vlnová délka, chlazení, nastavitelné prvky | 2016-12-12 | Hladina 1 | vlnová délka 955nm, chlazení pokožky, nastavitelná délka pulzu 3-300ms, mnohostranné využití, koncovky s průměrem 6-18mm | nenalezeno | 2016-12-12 | x
1746 | 1631 | O.6.1.2.2. | Laser dermatologický Nd:YAG |  | 2018-03-24 |  |  |  | 2018-03-24
1118 | 1632 | O.6.1.2.2.H1. | Laser dermatologický Nd:YAG (neodymium-doped yttrium aluminium garnet) | vlnová délka, nastavitelné prvky | 2016-12-12 | Hladina 1 | vlnová délka, 1064nm, nastavitelná délka pulzu 0,25-100(300)ms, koncovky s průměrem 6-18mm | nenalezeno | 2016-12-12 | x
1747 | 1633 | O.6.1.2.3. | Lasery dermatologické rubínové |  | 2018-03-24 |  |  |  | 2018-03-24
1748 | 1634 | O.6.1.3. | Lasery plynové |  | 2018-03-24 |  |  |  | 2018-03-24
1749 | 1635 | O.6.1.3.1. | Lasery dermatologické excimerové |  | 2018-03-24 |  |  |  | 2018-03-24
1115 | 1636 | O.6.1.3.1.H2. | Laser dermatologický excimerový | vlnová délka | 2016-12-12 | Hladina 2 | jedna vlnová délka 308nm | 850000 | 2016-12-12 | 4.5
1750 | 1637 | O.6.1.3.2. | Lasery dermatologické s parami kovů |  | 2018-03-24 |  |  |  | 2018-03-24
1751 | 1638 | O.6.1.3.2.1. | Lasery dermatologické s parami mědi |  | 2018-03-24 |  |  |  | 2018-03-24
1752 | 1639 | O.6.2. | Fotopletysmografy |  | 2018-03-24 |  |  |  | 2018-03-24
1119 | 1640 | O.6.2.H1. | Fotopletysmograf |  | 2016-12-12 | Hladina 1 | digitální, nastavitelné zesílení snímaného signálu, analýza PPG | 90000 | 2016-12-12 | 4.5
1753 | 1641 | O.6.3. | Mikroskopy |  | 2018-03-24 |  |  |  | 2018-03-24
1754 | 1642 | O.6.3.1. | Mikroskopy zástinové |  | 2018-03-24 |  |  |  | 2018-03-24
1120 | 1643 | O.6.3.1.H1. | Mikroskop zástinový |  | 2016-12-12 | Hladina 1 |  | 180000 | 2016-12-12 | 4.5
1755 | 1644 | O.6.3.2. | Mikroskopy konfokální |  | 2018-03-24 |  |  |  | 2018-03-24
1122 | 1645 | O.7. | Přístroje pro gynekologii |  | 2016-12-12 |  |  |  | 2016-12-12
1123 | 1646 | O.7.1. | Přístroje kymoinsuflační pro testování průchodnosti tub | zastaralá metoda | 2016-12-12 |  | pomocí Schultzeho kanyly do dutiny děložní CO2 | nenalezeno | 2016-12-12 | x
1756 | 1647 | O.7.2. | Schultzeho aparát |  | 2018-03-24 |  |  |  | 2018-03-24
1124 | 1648 | O.7.2.H1. | Schultzeho aparát pro tubulární chirurgii | velikosti kuželů, manometr, stříkačka | 2016-12-12 | Hladina 1 | min 3. velikosti kužele. Aplikace - diagnostika sterility a HSG | 250000 | 2016-12-12 | 4.5
1757 | 1649 | O.7.3. | Pumpy |  | 2018-03-24 |  |  |  | 2018-03-24
1125 | 1650 | O.7.3.1. | Proplachovací pumpa pro intrauterinní operace |  | 2016-12-12 |  |  | nenalezeno | 2016-12-12 | x
1758 | 1651 | O.7.4. | Přístroje pertubační |  | 2018-03-24 |  |  |  | 2018-03-24
1126 | 1652 | O.7.4.1. | Přístroj pertubační pro rekonstrukci tuby |  | 2016-12-12 |  | nedostatek informací | nenalezeno | 2016-12-12 | x
1759 | 1653 | O.7.5. | Kryokontejnery, kryokonzervační přístroje |  | 2018-03-24 |  |  |  | 2018-03-24
1127 | 1654 | O.7.5.H2. | Kryokontejner + kryokonzervační přístroj | objem komory, teplotní rozsah, rychlost zamrazování, velikost zásobníku C02, kontejner - počet zkumavek | 2016-12-12 | Hladina 2 | programovatelný, min. -180 °C, rychlost zamrazování min. 0,01°C/min, | 400000 | 2016-12-12 | 4.5
1760 | 1655 | O.7.6. | Kultivační komůrky |  | 2018-03-24 |  |  |  | 2018-03-24
1128 | 1656 | O.7.6.H1. | Kultivační komůrka | rozměry vzorků | 2016-12-12 | Hladina 1 | pozn. většinou součástí mikroskopu | nelze specifikovat | 2016-12-12 | x
1761 | 1657 | O.7.7. | Lasery |  | 2018-03-24 |  |  |  | 2018-03-24
1762 | 1658 | O.7.7.1. | Lasery plynové |  | 2018-03-24 |  |  |  | 2018-03-24
1129 | 1659 | O.7.7.1.H2. | Laser CO2 gynekologický | vlnová délka, vodící paprsek, absorbce paprsku, výkon, nastavitelné parametry, režim | 2016-12-12 | Hladina 2 | infračervené spektrum - vlnová délka 10 600 nm, vodící paprsek, absorbce paprsku: voda, výkon v rozmezí: 2 - 20 Watt, nastavitelný výkon/délka impulzu/délka intervalu, incise, excise, ablace, vaporizace, koagulace, kontinuální (nižší energetiká Hladina)/pulzní režim (vysoká energetická Hladina) | 2750000 | 2016-12-12 | 4.5
1130 | 1660 | O.8. | Přístroje pro psychiatrii |  | 2016-12-12 |  |  |  | 2016-12-12
1763 | 1661 | O.8.1. | Přístroje elektrokonvulzivní |  | 2018-03-24 |  |  |  | 2018-03-24
1131 | 1662 | O.8.1.H2. | Přístroj elektrokonvulzivní | displej, nastavitelnost parametrů, monitorace, kontrolní prvky, analýza | 2016-12-12 | Hladina 2 | displej, volba energie, 2 monitorovací kanály, kontrola překročení nastavené energie | 520000 | 2016-12-12 | 4.5
1132 | 1663 | O.8.1.H3. | Přístroj elektrokonvulzivní | displej, nastavitelnost parametrů, monitorace, kontrolní prvky, analýza | 2016-12-12 | Hladina 3 | volba šíře pulzu, frekvence, analýza EEG, alespoň 4 monitorovací kanály, propojení s PC | 600000 | 2016-12-12 | 4.5
1133 | 1664 | O.9. | Přístroje pro urologii |  | 2016-12-14 |  |  |  | 2016-12-14
1764 | 1665 | O.9.1. | Průtokoměry |  | 2018-03-24 |  |  |  | 2018-03-24
1134 | 1666 | O.9.1.H1. | Průtokoměr - uroflowmetr | odchylka měření (do 5%), elektronický zápis křivky, tisk | 2016-12-14 | Hladina 2 | odchylka měření (do 5%), elektronický zápis křivky, tisk | 60000 | 2016-12-14 | 4.5
1765 | 1667 | O.9.2. | Systémy urodynamické |  | 2018-03-24 |  |  |  | 2018-03-24
1135 | 1668 | O.9.2.H2. | Systém urodynamický | přesnost snímání tlaku (do 5%), počet kanálů, EMG | 2016-12-13 | Hladina 2 | přesnost snímání tlaku (do 5%), počet kanálů, EMG | 450000 | 2016-12-13 | 4.5
1136 | 1669 | O.9.3. | Pistole bioptické |  | 2016-12-13 |  | nedostatek informací | nenalezeno | 2016-12-13 | x
1137 | 1670 | O.10. | Přístroje pro stomatologii |  | 2016-12-13 |  |  |  | 2016-12-13
1138 | 1671 | O.10.1. | Lasery zubní |  | 2016-12-13 |  |  |  | 2016-12-13
1139 | 1672 | O.10.1.4. | Lasery zubní diodové | vlnová délka | 2016-12-13 |  | nedostatek informací | nenalezeno | 2016-12-13 | x
1140 | 1673 | O.10.2. | Násadce na vrtačku (kontaktní, bezkontaktní, endodontický ,aj.) |  | 2016-12-13 |  |  | 12000 | 2016-12-13 | 0
1192 | 1674 | O.10.3. | Přístroje pro screening rakoviny ústní sliznice |  | 2018-03-24 |  |  |  | 2018-03-24
1141 | 1675 | O.12. | Přístroje pro transfuzní službu |  | 2016-12-13 |  |  |  | 2016-12-13
1766 | 1676 | O.12.1. | Aferetické systémy |  | 2018-03-24 |  |  |  | 2018-03-24
1142 | 1677 | O.12.1.H3. | Aferetický systém | jednoduchost systému, monitoring procesů, automatický systém, dotyková obrazovka | 2016-12-13 | Hladina 3 |  | 1100000 | 2016-12-13 | 0
1767 | 1678 | O.12.2. | Inkubátory |  | 2018-03-24 |  |  |  | 2018-03-24
1143 | 1679 | O.12.2.H1. | Inkubátor pro sloupcovou aglutinaci |  | 2016-12-13 | Hladina 1 |  | 35000 | 2016-12-13 | 0
1144 | 1680 | O.13. | Ostatní vyšetřovací přístroje |  | 2016-12-13 |  |  |  | 2016-12-13
1768 | 1681 | O.13.1. | Interferometry |  | 2018-03-24 |  |  |  | 2018-03-24
1145 | 1682 | O.13.1.H2. | Interferometr | laser HeNe s frekvenční stabilitou | 2016-12-13 | Hladina 2 | 100 pm | 600000 | 2016-12-13 | 4.5
1146 | 1683 | O.13.2. | Falometry (penilní pletysmografy) |  | 2016-12-13 |  | nedostatek informací | nenalezeno | 2016-12-13 | x
1769 | 1684 | O.13.3. | Měřicí přístroje |  | 2018-03-24 |  |  |  | 2018-03-24
1770 | 1685 | O.13.3.1. | Měřicí přístroje vodíku ve vydechovaném vzduchu |  | 2018-03-24 |  |  |  | 2018-03-24
1147 | 1686 | O.13.3.1.H1. | Měřič vodíku ve vydechovaném vzduchu | senzor | 2016-12-13 | Hladina 1 | elektrochemický | 80000 | 2016-12-13 | 4.5
1771 | 1687 | O.13.3.2. | Měřicí přístroje frakce |  | 2018-03-24 |  |  |  | 2018-03-24
1150 | 1688 | O.13.3.2.H1. | Měřič frakce vydechovaného oxidu dusného (FENO) | výdechový čas kapacita paměti bezúdržbové bez nutnosti kalibrace | 2016-12-13 | Hladina 1 | max. 10 s min. 15000 | 110000 | 2016-12-13 | 4.5
1772 | 1689 | O.13.4. | Monitory pH |  | 2018-03-24 |  |  |  | 2018-03-24
1148 | 1690 | O.13.4.H1. | Monitor pH Holterovský | počet pH kanálů katetru, měření impedance | 2016-12-13 | Hladina 1 | 1 až 2 kanály | 150000 | 2016-12-13 | 4.5
1149 | 1691 | O.13.4.H2. | Monitor pH Holterovský | počet pH kanálů katetru, měření impedance | 2016-12-13 | Hladina 2 | 1 až 2 kanály, současné měření impedance min. 6 | 300000 | 2016-12-13 | 4.5
1151 | 1692 | P. | Pomocné |  | 2016-12-13 |  |  |  | 2016-12-13
1152 | 1693 | P.1. | Výpočetní technika |  | 2016-12-13 |  |  |  | 2016-12-13
1160 | 1694 | P.1.2. | Software | účel využití a složitost SW | 2016-12-13 | Hladina 1 | nedostatek informací | nenalezeno | 2016-12-13 | x
1163 | 1695 | P.2. | Prostředky všeobecné |  | 2016-12-13 |  |  |  | 2016-12-13
1164 | 1696 | P.2.1. | Váhy |  | 2016-12-13 |  |  |  | 2016-12-13
1173 | 1697 | P.2.1.1. | Váhy - Osobní |  | 2018-03-24 |  |  |  | 2018-03-24
1165 | 1698 | P.2.1.1.H1. | Váhy - Osobní | metrologicky ověřitelná váha | 2016-12-13 | Hladina 1 | třída přesnosti III | 20000 | 2016-12-13 | 4.5
1774 | 1699 | P.2.2. | Lehátka |  | 2018-03-24 |  |  |  | 2018-03-24
1775 | 1700 | P.2.2.1. | Lehátka hydraulická |  | 2018-03-24 |  |  |  | 2018-03-24
1166 | 1701 | P.2.2.1.H1. | Lehátko hydraulické | nastavitelnost, nosnost, ovládání | 2016-12-13 | Hladina 1 | výškové nastavení lůžka, ovládání polohy hlavy | 25000 | 2016-12-13 | 4.5
1167 | 1702 | P.2.2.1.H2. | Lehátko hydraulické | nastavitelnost, nosnost, ovládání | 2016-12-13 | Hladina 2 | nosnost min. 150 kg, ovládání polohy hlavy, paží, nohou | 40000 | 2016-12-13 | 4.5